电动病床技术参数
1、 医用电动病床(电动康复训练床，数量:2台)
1、用途：用于临床各类病房承载和护理患者用，并通过改变体位、站立角度对脑中风、脑外伤等患者进行肢体运动康复训练。
2、整体外型尺寸：长度≥2米，宽度≥1米，高度≥0.9米
3、台架悬浮抬升行程：0-300mm，通过采用双层床体设计，可自动调节悬浮抬升功能。建立背部气道，减少潮湿细菌环境。
4、站立功能：站立角度0-75°，适用于危重患者术后从初始小角度站立逐步过渡至大角度站立。
5、悬浮站立功能：悬浮站立角度≥30°，悬浮抬升与站立功能同步启动，并有效辅助俯卧位通气治疗。
6、站立安全功能：具备胸部、腹部、膝部三条安全带。为确保患者在站立过程中的安全，必须配备智能监测系统，且只有在胸部安全带锁定后方可启动站立功能。病床站立运行时，若胸部安全带解开，床机将自动复位。
7、自动循环翻身功能：可整体左右翻身角度≥23°，床体本身具备左右翻身功能而非通过翻身床垫来实现，平卧位翻身/半卧位翻身，可调控，可设置时间自动翻身，保护骨突部位，防压疮。
8、转型为床上座椅：双层床体抬升分离后，起背角度≥66°，床机转型为坐椅，无需挪动患者，实现标准坐姿，患者坐起时大小腿形成90°夹角。
9、抬腿功能：大腿抬腿角度0-35°，小腿抬腿角度≥20°，促进腿部血液循环。
10、卧床X光检查，无需移动患者，即可在床上进行X光拍摄。
11、脚踏板旋转角度范围≥25°。
12、体位引流：可根据患者需求结合床不同体位摆放，应用重力促使各肺叶或肺段气道分泌物的引流排除。
13、床头板床尾板可拆卸：用于危重患者紧急气管插管操作，清创换药等。
14、电动一键CPR功能：能迅速将背板和脚板调整至水平位置，并将床位降至最低水平位，以便医护人员快速为患者实施心肺复苏。
15、床上清洁护理：双层床体抬升分离后，患者可在病床上进行淋浴、浸浴、头部清洗以及床上泡脚等多种护理操作，同时支持床上大小便，且易于清洁。
16、床体安全载荷：2200N，最大患者体重≥170kg。
17、工作噪音：在安全工作载荷下≤65dB(A)
18、四种工作模式：床体模式、悬浮翻身模式、抬升悬浮模式、站立模式
19、紧急停止按钮：可一键停止电动病床所有功能。
20、内置电池：可应急断电情况，电池容量1.2AH。
医用电动病床(电动康复训练床）配置清单
1	、主机	1台
2	、遥控器	1个
3	、床垫	1套
4	、松紧棉布床单	2套
5	、魔术贴床单	1套
6	、魔术贴床单  1套
7	、电子安全带  1套
8	、输液架  1个
9	、餐板	  1个
10、桌板	  1个
11、病床枕头  1套
12、腿垫A  1个
13、防侧滑背垫  1个
14、松紧皮革床单  1套
15、合格证  1份
16、保修卡  1份
17、使用说明书  1份

二、医用电动病床（电动病床，数量:10台）
1、规格：床板长≥2000mm，全长≥2200mm，床板宽≥860mm，全宽≤1000mm，最低≤430mm，最高高度≥790mm；
2、当患者部分升起时，床体后部部分会延伸以适应自然的坐姿，以减轻患者的压力，同时防止患者下滑。
3、基本功能：体位调节功能背部升降0-80°（±2°）膝部升降0-40°（±2°）整体倾斜≥14°（±1°）操作功能包括：一键心脏椅位；一键复位；一键离床位，一键检查位；（提供一键离床位及一键检查位控制按键实物图片）
背部一键30°：通过按下一个按键即可将背部调整为30°体位的功能‌，有助于改善患者的呼吸。 
5、床体背部可透X光，不移动患者即可实现背部拍片
6、床头尾板：可拆卸式床头、床尾板，采用全新PE树脂材料一体吹塑成型。
7、护栏：新型四片式全包围护栏，有效保护患者的安全，护栏和床头床尾之间的间隙≤6cm。当护栏内部受内时无法打开，可从外部向内部压，方可打开，从而有效地防止了患者从内部误操作，导致坠床事故的发生。
8、护栏结构：
8.1、头侧护栏上设有可防止呼吸机管路移动的凹槽，防止管路的随意滑动脱落造成危险。（提供凹槽实物细节图片）
8.2、头侧护栏中间有突出易于握持的把手，可用作患者起立时的助力棒；护栏防护高度离床板距离≥420mm。
8.3头侧护栏设有可以放置患者手机或者眼镜的凹槽。
9、前后护栏均设置角度显示器，可清晰显示背部床板升起角度以及前后倾斜角度的变化，头端护栏外侧具有滚珠角度指示器指示角度，角度指示器滚珠使用非金属抗磁材料，指示背板倾斜角度在30°以及60°处特别标注。
10、床体共有≥7个操作面板，至少包含2个患者操作面板，4个护士操作面板以及一个称重手持操作器。
11、头脚侧护栏上均设置病床最低位显示灯，可清晰显示病床是否达到最低安全位置。
12、患者控制器：设在护栏内侧可以操作背部升降及膝部升降功能，并设有紧急停止按键。
13、医护人员控制器：头脚护栏外侧均设有医护人员控制器，医护人员可以设置患者面板以及手持控制器的单独锁定。
14、采用电泳+粉末喷涂，并具有一定抗菌性，可有效抑制大肠杆菌和葡萄球菌，中标后提供出厂检验报告或合格证明等企业自检凭证。
15、背部床板两侧均设置手动CPR装置1套；背部电机在使用手动CPR功能时具有缓冲功能。
16、床垫：采用透气防水床垫，高密度海绵厚10公分，患者躺卧更加舒适。
17、称重功能：可以观察到患者的体重变化，并且设有离床警报，重量保持等功能。
18、床体延长≧18cm
19、安全载重：≥230KG。
医用电动病床（电动病床）配置清单
1、床体1张
2、全包围护栏4片
3、树脂头尾板（吹塑成型、可拆卸）1套
4、专业医用电机1套
5、电动及手动CPR装置1套
[bookmark: _GoBack]6、护士控制面板4套
7、患者控制面板2套
8、医用双面脚轮4只
9、中控刹车系统1套
10、蓄电池1套
11、称重功能1套
12、背部拍片 1套
13、床体延长 1套
14、床垫1个
15、输液架1根

投标人条件
1.投标人必须具有销售、安装、维修保养能力。
2.投标人必须为合格设备制造商及其合法授权的代理商。
3.产品质量保证规范符合中华人民共和国国家相关标准。
4.投标人应按照医院要求将设备接入医院信息系统，接入系统产生的所有费用由投标人承担。
5.付款方式:安装验收调试合格，正常运行后，手续齐全的情况下60日付款。
6.设备整机质保期为三年，质保范围包括主机、所有配件及消耗性材料，设备出现故障2小时内响应，24小时内到达医院现场维修该设备。如保修期内中标单位未按时履行维修义务，按总价的百分之五，向医院支付违约金，造成医院损失，中标单位另行赔偿。

使用科室意见:_________________  科室负责人签名:            时间：             

经办人：                        医学装备科负责人:________  时间：       


