紫外线消毒器

（222纳米远紫外线消毒器）技术参数

一．数量:11台。

1、使用环境：有人或无人环境均可。

2、工作电源： DC 24V。

3、额定功率：15W。

4、产品外形材质为ABS。

5、光源：进口222nm准分子光源（Ushio Care222）	。

6、紫外线灯管寿命（h）：承诺＞10000h。

7、滤波片：进口光学滤波片（Ushio Care222）。

8、人体与测距感应器：有（毫米波雷达）

9、紫外线辐射照度：21uW/c㎡（1米处）。

10、臭氧浓度≤0.005 mg/m³。

11、对冠状病毒的杀灭率测试：产品运行3分钟，实现对冠状病毒的杀灭率99.99%。

12、对大肠杆菌的杀灭率测试：对大肠杆菌的杀灭率≥99.9%。

13、对白色葡萄球菌的杀灭率测试：对白色葡萄球菌的杀灭率≥99.9%。

14、对金黄色葡萄球菌的杀灭率测试：对金黄色葡萄球菌的杀灭率≥99.9%。

15、对铜绿假单胞菌的杀灭率测试：对绿脓杆菌的杀灭率≥99.9%。

16、对产气荚膜梭菌的杀灭率：产品运行30分钟，实现对铜绿假单胞菌的杀灭率99.9%。

17、适用面积（㎡）：吸顶3米处，覆盖面积＞28㎡	。

18、带360度旋转系统的底座：垂直地面到水平90度可调；每5分钟可自动旋转30度角；正转360度角后可自动反转360度角	。

19、智能化控制系统遥控器配备1.1英寸OLED显示屏。

20、遥控器控制主机的智能化运行

（1）可实现自动开关机控制（开关机时间可调）。

（2）可实现自动控制6种消杀模式交替运行。

21、使用环境：温度为-10℃~60℃；湿度为5%~85%RH。

22、运行模式设定：手动模式/自动模式。

投标人条件

1.投标人必须具有销售、安装、维修保养能力。

2.投标人必须为合格设备制造商及其合法授权的代理商。

3.产品质量保证规范符合中华人民共和国国家相关标准。

4.投标人应按照医院要求将设备接入医院信息系统，接入系统产生的所有费用由投标人承担。

5.付款方式:安装验收调试合格，正常运行后，手续齐全的情况下60日付款。

6.设备整机质保期为三年，质保范围包括主机、所有配件及消耗性材料，设备出现故障4小时内到达甲方现场维修该设备。如保修期内中标单位未按时履行维修义务，按总价的百分之五，向医院支付违约金，造成医院损失，中标单位另行赔偿。