二氧化碳培养箱技术参数
1. 容积：≥170L； 
2. 温度控制范围：RT+3℃~55℃。
3. 温度均匀性：±0.3℃，温度波动度：±0.1℃；CO2浓度控制范围：0~20%，控制精度：±0.1%。
4. 开门30S后，关门4分钟内温度可恢复至37℃，关门≤4分钟内CO2浓度恢复至5%。
5. ≥4寸彩色显示屏，可实时查看温度、CO2浓度动态曲线。
6. IR红外传感器，日常使用无需校准，90℃高温灭菌时无需拆卸。
7. 90℃湿热灭菌，灭菌效率99.999%。
8. 不锈钢304内胆，一体冲压成型内胆，无支架、无螺钉、圆弧无死角结构。
9. 配置8GB数据存储空间，数据可保存≥15年，可通过USB接口导出全部数据。
10. 产品配置≥1个PT1000温度传感器。
11. 标配RS485，可实现多台组网。
12. 加湿方式为底部水库式加湿。
13. 选配物联模块，可通过手机、电脑、移动终端查询产品运行状况、报警等。

投标人条件
1.投标人必须具有销售、安装、维修保养能力。
2.投标人必须为合格设备制造商及其合法授权的代理商。
3.产品质量保证规范符合中华人民共和国国家相关标准。
4.投标人应按照医院要求将设备接入医院信息系统，接入系统产生的所有费用由投标人承担。
5.付款方式:安装验收调试合格，正常运行后，手续齐全的情况下60日付款。
[bookmark: _GoBack]6.设备整机质保期为终身，质保范围包括主机、所有配件及消耗性材料，设备出现故障4小时内到达甲方现场维修该设备。如保修期内中标单位未按时履行维修义务，按总价的百分之五，向医院支付违约金，造成医院损失，中标单位另行赔偿。
