血液回收机需求参数
1、工作模式：自动模式、手动模式、半自动模式；并具备慢速、中速、快速、紧急等多种处理方式。

2、具备250ml大回收罐和125ml小回收罐耗材及对应操作程序（可供儿童使用）。

3、流量控制：具备一个独立的液体滚压泵和三个独立的管道夹系统。

4、滚压泵流量：50—1000毫升/分（分级可调）。

界面显示：主机一体式液晶显示屏，图文数据显示，轻触式防水操作面板。

6、自体血液回输常规处理速度：三分钟处理回收250ml浓缩血细胞。

7、紧急状态血液处理时间：15秒内可实现连续回输；

8、设备具备总结功能：机器能自动统计出进血量、清洗量、回收血量等，便于临床总结。

9、设备具有断电保护功能，接入电源后能够继续断电前的工作，同时具备防静电干扰。

10、红细胞回收率标准：≥95%（实际检测结果＞99%）。

11、血液经回收机处理后红细胞压积标准：≥50%
12、抗凝剂清除率：> 98%
13、破碎细胞、游离血红蛋白、炎性因子等有害物质清除率 > 98%

14、标准清洗液用量：1000ml
离心机最高转速：≤5600转/分

16、具备独立的浓缩和回血功能。

17、具备血液成份分离功能。

18、具有红细胞血层检测功能。

19、具备气泡检测功能。

20、具有精密断流监测及血层监测传感器。

21、具备井盖安全报警、泵超负荷报警和压力检测报警功能。

22、具备抗颠簸摇摆功能：特别安装减振系统，可以满足舰船、车载条件下机器正常工作。

23、设备、耗材均为同一原厂生产制造。

24、工作电压：AC 220V，50Hz；功率（最大）：280VA；

25、工作环境温度：5℃-40℃；相对湿度：≤80%；

26、本机噪声：≤55db；

投标人条件

1.投标人必须具有销售、安装、维修保养能力。

2.投标人必须为合格设备制造商及其合法授权的代理商。
3.产品质量保证规范符合中华人民共和国国家相关标准。

4.投标人应按照医院要求将设备接入医院信息系统，接入系统产生的所有费用由投标人承担。
5.付款方式:安装验收调试合格，正常运行后，手续齐全的情况下60日付款。
6.设备整机质保期为三年，质保范围包括主机、所有配件及消耗性材料，设备出现故障2小时内响应，24小时内到达医院现场维修该设备。如保修期内中标单位未按时履行维修义务，按总价的百分之五，向医院支付违约金，造成医院损失，中标单位另行赔偿。
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