婴儿监护保暖台需求参数

一、功能和技术参数要求：

- 1.加热器材质：陶瓷材质。

- 2.温度控制模式：预热、手动、肤温三种模式。

- 3.肤温控制范围：32.0℃～38.0℃

- 4.肤温控制精度：≤±0.5℃

- 5.肤温测量范围不窄于：25.0℃～45.0℃

- 6.肤温测量精度：±0.3℃

- 7.辐射灯头支持水平/垂直方向旋转，方便临床护理。

- 8.内置负压吸引装置，吸痰压力调节范围：-140mmHg～0mmHg。

- 9.内置空氧混合装置，氧浓度调节范围：21%～100%，精度：±3%。

- 10.内置T型婴儿复苏装置，具备PIP过压保护功能。

- 11.内置生命体征监护功能，提供血氧、脉率、心电等生命体征实时监测，及时发现病情变化。

- 12.≥10.4英寸彩色触摸屏，方便医护人员观察和操作。

- 13.360°报警灯显示，方便临床及时发现报警信息并处理。

- 14.挥手报警静音，非接触式的报警静音功能，保持清洁、安静的护理环境。

- 15.报警功能：具有三级声光报警，报警音量可调。

- 16.整机高度可调，床面高度升降范围≥200mm，满足不同身高医护人员护理操作需求。

- 17.内置X光拍片盒，可以在不移动婴儿的情况下拍照。

- 18.数据存储：≥24小时趋势数据存储及查看功能，方便临床跟踪/回顾。

- 19.具有NMPA(CFDA)认证。

投标人条件

1.投标人必须具有销售、安装、维修保养能力。

2.投标人必须为合格设备制造商及其合法授权的代理商。

3.产品质量保证规范符合中华人民共和国国家相关标准。

4.投标人应按照医院要求将设备接入医院信息系统，接入系统产生的所有费用由投标人承担。

5.付款方式:安装验收调试合格，正常运行后，手续齐全的情况下60日付款。

6.设备整机质保期为三年，质保范围包括主机、所有配件及消耗性材料，设备出现故障2小时内响应，24小时内到达医院现场维修该设备。如保修期内中标单位未按时履行维修义务，按总价的百分之五，向医院支付违约金，造成医院损失，中标单位另行赔偿。