介入室设备技术参数
一、除颤监护仪
1.彩色电容触摸屏≥9英寸, 分辨率1200×1020像素，可显示≥7通道监护参数波形，支持手势操作、自动亮度调节。
2.具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于29天以上人群。
3.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。
4.手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。
5.体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。
6.电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。
7.体内除颤电极板至少支持3种不同规格可供选择。
8.开机到可正常使用时间≤2s，除颤充电迅速，充电至200J≤3s，充电至360J≤7，除颤后心电基线恢复时间≤2.5s。
9.从开始AED分析到放电准备就绪≤10s。
10.支持病人接触状态和阻抗值实时显示。通过心电电极片可监测的心律失常分析种类≥27种。
11.具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光3种方式进行报警。
12.可选配体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。
13.配置110mm记录纸记录仪，可同时打印不少于6通道波形；自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大不小于30s；支持连续波形记录。
14.关机状态下设备支持每天定时自动运行自检，支持定期自动大能量（360J）自检。
15.支持设备状态指示灯用户检测。
16.设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印。
17.具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别IP55。
18.可选配扩展集成床旁超声，可对超声图像增益、深度和TGC进行调节；支持超声图像冻结、回放和保存；支持超声报告回顾、打印和发送；提供创伤检查步骤指引、检查部位打图手法和标准图参考。
19.可选配病情严重程度筛查评分工具，如Glasgow昏迷评分、早期预警评分等。
除颤监护仪配置清单
（1）除颤监护仪主机 1台
（2）大容量锂电池 1块
（3）心电监护附件 1套
（4）体外除颤电极板 1套
（5）导电膏 1支
（6）电源线 1根
（7）AED主电缆 1根
（8）AED电极片 1套

二、医用转运车
1.尺寸：≥1900*640/680±10mm
2.升降高度：≥520-810±10mm
3.净重≤83kg， 最大承重 ≤250kg
4适用范围：用于运送、转移患者。
5.床面：采用ABS工程注塑料一次铸压成型，具有阻燃性高，耐腐蚀，韧性强等特点，床板四角分别设计有把手，方便护理急救人员操作。
6.护栏:台面两侧配二片可提升式护栏,优质ABS工程塑料，弧线型流畅设计。
7.转运车的后背升降采用气弹簧，后背折起角度范围≤0~75±5度。
8.头部带有氧气瓶托架，在车内可放置≥4L氧气瓶，解决了使用氧枕至供氧中断或不足的问题、增加了氧气容量,减少漏氧发生，延长了携氧转运时间,整个转运车操作简单、易行,能更好的满足急危重症患者的全程氧供需求。
9.车头车尾带有对角输液架插孔，并配有≥1根输液架，方便患者输液。
10.整体升降采用摇杆式设计，升降行程≥520-810mm，摇把采用具有过盈保护，自动润滑功能。
11.脚轮为4个中控脚轮，直径≥150mm。外罩包ABS防缠绕，坚固耐用。
12.辅助装置：带有厚度≥30±5mm牛津布车垫，带有2条安全绑带，在紧急运送病人时，可保护病人不从运送推车掉落。转运车左右两侧配置引流挂钩。
医用转运车配置清单
（1）车体  1张，
（2）两大护栏   1套
（3）垫子  1张
（4）轮子   4个
（5）输液杆  1个

三、恒温箱技术参数
1、产品形式：立式
2、冷却/加热方式：风冷+PTC加热
3、制 冷 剂：无氟制冷剂
4、噪    音：≤45dB(a) 
5、功    率：制冷≤100W 加热≤150W
6、电    源：AC220V，50Hz
7、温度范围：≥2-49℃
8、外形尺寸：（宽×深×高）：≤600×600×880mm
9、有效容积：≥150L
10、温度显示：LCD数字式
11、外门锁扣：有
12、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、加热系统、显示系统。
13、箱门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。
14、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。
15、微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定所需温度，数字式显示，读数极为方便，控温精度高。
16、完善的报警系统，可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、保证安全运行防止发生意外
17、采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加科学合理，使工作室内温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度精准度高。
18、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
19、箱体采用双重安全锁设计，可实现双人双管。
恒温箱配置清单
（1）主  机     1台
（2）搁  架     4个
（3）钥  匙     2把
（4）合格证     1张
（5）保修卡     1张
（6）说明书     1本

四、高端病人监护仪
1.模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机模块插槽数≥4个
2.监护仪主机（非辅助插件箱）每个槽位均具备插件模块金属硬件通讯接口（非供电接口），保证模块通讯速率及稳定性
3.≥15英寸彩色电容触摸屏，高分辨率≥1920×1080像素，≥10通道显示，显示屏亮度自动调节，屏幕支持手势滑动操作，支持穿戴医用防护手套操作
4.可内置高能锂电池，供电时间≥4小时
5.监护仪支持内置NFC功能
[bookmark: _GoBack]6.基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测。可将基础功能模块升级为转运监护仪模块，插入监护仪任意插槽。
7.ECG支持3/5导心电监测，可选配6/12导联心电监测。心电支持≥4个分析导联实时动态同步分析，并非多个导联波形同屏显示及12导联静息分析
8.支持室上性心动过速和SVCs/min等室上性心律失常分析
9.支持房室传导阻滞心律失常分析
10.支持HRV（心率变异性）分析，可在监护仪上查看R-R 间期(ms)、SDNN(ms)、SDANN（ms)、SDNNIndex(ms)、Triangle Index、rMSSD(ms)、pNN50(%)、TP、VLF、LF、HF、LF/HF 比值、Lfnu、HFnu 等参数信息
11.配置EtCO2监测模块，旁流EtCO2监测模块支持升级顺磁氧监测技术进行氧气监测，水槽要求易用快速更换
12.支持与红外耳温计的配对使用，使用红外耳温计测量病人耳温后，将测量结果上传至本监护仪
13.可与同品牌以及其他品牌的呼吸机，输注泵产品连接。
14.具有报警升级功能，当参数报警经过一定的时间未被处理或伴发了其他报警，就会升级到更高一个级别
15.具备参数组合报警功能（并非早期预警评分EWS），可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，预示病人不同生理系统状态改变，提供≥10个预设组合报警，并允许自定义≥10个组合报警
16.可选配具备早期恶化识别（EIA）功能，基于连续监测的高精度数据，综合分析心率、血压、血氧、呼吸率、体温和血流动力学参数等生命体征的趋势，识别病人早期恶化的风险，并提供声光图形化提示
17.标配具备血流动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能
18.可选配具备血流动力学软件工具，显示完整血流动力学参数，并以图形化界面显示病人心脏收缩力，外周血管阻力等状态，提供电子化血流动力学实验记录，重点参数蛛网图显示评估病人相关参数变化
19.支持在监护仪上查看手持超声实时图像和历史床旁超声图像和超声测量血流动力学参数，来源于超声的血流动力学数据可与监护仪上的连续流血动力学数据同屏按时间轴对齐显示
20.监护仪的报警可选配通过手表实时分发给医护人员，保障患者安全
高端病人监护仪配置清单
（1）监护仪主机  1台
（2）高性能锂电池  1块
（3）心电监护附件  1套
（4）血氧饱和度监测附件   1套
（5）无创血压监测附件   1套
（6）多功能监测模块（含双通道有创血压监测）  1个
（7）呼末二氧化碳监测模块  1个


投标人条件
1.投标人必须具有销售、安装、维修保养能力。
2.投标人必须为合格设备制造商及其合法授权的代理商。
3.产品质量保证规范符合中华人民共和国国家相关标准。
4.投标人应按照医院要求将设备接入医院信息系统，接入系统产生的所有费用由投标人承担。
5.付款方式:安装验收调试合格，正常运行后，手续齐全的情况下60日付款。
6.设备整机质保期为三年，质保范围包括主机、所有配件及消耗性材料，设备出现故障2小时内响应，24小时内到达医院现场维修该设备。如保修期内中标单位未按时履行维修义务，按总价的百分之五，向医院支付违约金，造成医院损失，中标单位另行赔偿。


