疼痛科设备技术参数

一、中频电疗仪（中频脉冲治疗仪-四通道）,数量:2台。
1、输入功率:120VA；
2、使用电源：220V，50Hz；
3、台面款，液晶触摸屏操作；
4、具有4路输出通道，4路可独立控制，同时治疗4名患者或4个部位；亦可组合使用，形成2组干扰电数量；
5、具有5种治疗模式：多步模式、音频模式、正弦调制、脉冲调制、干扰模式；
6、具有102个内置处方方案，选择多样，灵活适配；
7、输出电流：≤50mA；
8、载波频率：1kHz～12kHz，允差±10%；
9、载波波形：脉冲波；
10、调制波频率：0～150Hz，允差±10%；
11、具有8种调制波波形：方波、正弦波、三角波、锯齿波、指数波、扇形波、梯形波、尖波；
12、差频频率范围：0～200Hz范围内的单一值，允差在±10%或±1Hz；
13、差频变化周期：15～30s，允差±10%；
14、动态节律：4～10s，允差±10%
15、调幅度：0～100%的范围内的单一值，调幅度允差±5%；
16、定时功能：1～99min，步长为1min；
17、干扰电输出：
(1)电疗仪具有双路（二维）干扰输出；
(2)具有普通模式、动态模式、调制模式、对极模式四种干扰模式；
18.电极加热功能：电极板温度：38℃～42℃，分10档可调，允差±3℃；
19.具有四大安全保护
20.配置清单
（1）主机一台
[bookmark: _GoBack]（2）连接线4条
（3）硅橡胶加热电极4片
二、微波治疗机(智能化微波炎症治疗机)，数量:3台。
1、产品构成:采用一体化豪华型推车机柜的主机，采用有安全装置的高频同轴铜芯理疗专用输出馈线，采用精准定位的全自动重力支架，采用有能量发射加强装置的专用理疗辐射器，采用多芯特软的医用专用电源线，采用医用专用开关集成器的脚踏开关，采用兼具屏蔽性与发射性好的特殊专用材质的手术热凝器组成了整个产品。
2、产品输出功能：有连续波理疗、手术治疗两种种工作状态，而两种状态间的转换通过按面板上的“功能”键来选择，通过状态指示灯可以指示机器现在的工作状态一功能键上面变亮指示灯所对应的状态即为现在的状态。
3、性能参数：                                                        （1）工作频率＞2000MHz。 
（2）微波输出功率为0至99W；输出时间为0至30分；步进1或10，均连续调节，可循环。
（3）微波理疗辐照器：圆形￠145-160mm、马鞍形350mm-360mmX110mm-120mmX40mm-60mm。
（4）设备具备时间设置记忆功能。
（5）设备具有功率调整自适应功能。
（6）设备具有功率自动加强保护功能：具备超温、误操作、闭锁、过载保护功能。
（7）设备内置智能故障实时自检功能：动态监测设备运行状况，精准显示故障代码。设备具有输出馈线、磁控管超温报警功能。
（8）适用范围：适用于妇科、皮肤科、口腔科、耳鼻咽喉科、肛肠科、康复理疗科、泌尿外科等多个科室的表浅部位疾病及部分炎症的治疗。
（9）主机采用一体化推车机柜；传输馈线采用新型同轴微波传输线保护机构。
（10）设备使用寿命＞5年
4、配置清单
（1）立式主机     1台
（2）非接触理疗应用器（大圆柱形）    1个
（3）非接触理疗应用器（马鞍形）      1个
（4）输出电缆（理疗）    1根
（5）支架    1支
（6）电源线    1根
（7）熔断器    2支


投标人条件
1.投标人必须具有销售、安装、维修保养能力。
2.投标人必须为合格设备制造商及其合法授权的代理商。
3.产品质量保证规范符合中华人民共和国国家相关标准。
4.投标人应按照医院要求将设备接入医院信息系统，接入系统产生的所有费用由投标人承担。
5.付款方式:安装验收调试合格，正常运行后，手续齐全的情况下60日付款。
6.设备整机质保期为三年，质保范围包括主机、所有配件及消耗性材料，设备出现故障2小时内响应，24小时内到达医院现场维修该设备。如保修期内中标单位未按时履行维修义务，按总价的百分之五，向医院支付违约金，造成医院损失，中标单位另行赔偿。




