经皮黄疸测试仪采购需求参数

一、数量:1台。

1、用途:用于各级医院的新生儿科、儿保科等部门对新生儿黄疸进行早期筛查。

2、符合国家相关规定，具有CMD13485质量认证。

3、测量方式:光反射式，波长450nm~550nm。

4、光源:LED光源，寿命≥20万次。

5、显示:液晶显示。

6、显示剩余电量的功能:屏幕右上角电池图标，可分别显示100%、75%、50%、25%、0%剩余电量。

7、显示充电状态的功能:当测试仪充电时，显示屏点亮并显示“Charging...”。

8、电池电压检测的功能:当测试仪电池电压过低时，屏幕显示“Low Battery”。

9、有充电自动保护的功能:当测试仪电池充到4.2V±0.05V时，自动停止充电(充电流小于等于20mA)。

10、平均值功能:进入平均值模式，可测量2~5次平均值，并可删除前一次测量结果。

11、存储功能:可存储200条测量数值，支持历史数值查询。

12、开机准备时间:开机即可使用，无需准备，可连续不间断测试。

13、电源:锂电池(DC3.7V,1500mh)，满电状态下可供设备连续测量5000次以上。

14、测量结果可以同时显示成umo1/L和mg/dL两个单位的数值。

15、测量范围:0~25mg/dL(0.0umo1/L-425umo1/L)。

16、准确度:测试仪的准确度(A)为士6%。

17、重复性:测试仪的重复性(CV)≤3%。

18、非充电状态下，设备无操作，10分钟后自动关机。

19、有充电保护功能:当设备充电至4.2V士0.05V时，自动停止充电。

20、充电器:输入220V 50HZ，输出 DC5V±0.2V 1A。

21、配备校验色屏:白色面为0mg/dL，黄色面为16.0士1.0mg/dL。

22、尺寸、重量:体积150mmX70mmX30mm，净重约150g。

23、配置清单

（1）主机  1个

（2）效验色屏  1个

（3）充电器  1个

（4）充电线  1根

投标人条件

1.投标人必须具有销售、安装、维修保养能力。

2.投标人必须为合格设备制造商及其合法授权的代理商。

3.产品质量保证规范符合中华人民共和国国家相关标准。

4.投标人应按照医院要求将设备接入医院信息系统，接入系统产生的所有费用由投标人承担。

5.付款方式:安装验收调试合格，正常运行后，手续齐全的情况下60日付款。

6.设备整机质保期为三年，质保范围包括主机、所有配件及消耗性材料，设备出现故障2小时内响应，24小时内到达医院现场维修该设备。如保修期内中标单位未按时履行维修义务，按总价的百分之五，向医院支付违约金，造成医院损失，中标单位另行赔偿。