放射科6台设备（核磁、CT）维保技术参数

### 说明：

### 1、“※”标注的服务需求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效投标处理。

### 2、本篇中要求提供的证明材料，若未明确，在投标文件中提供原件或扫描件（须清晰）皆可。

一、招标项目一览表

| 设备名称 | 设备型号 | 设备品牌 | 维保类型 | 备注 （维保数量） | 维保期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MR | 3.0TSIGNA ARCHITECT 128CH | GE | 全保（包括线圈、液氦、电子系统、制冷系统的整机全保服务） | 1台 | 2年 |
| MR | 1.5T磁共振：BRIVO MR355 |  |  | 1台 | 2年 |
| CT | REVOLUTION 256排CT | GE | 全保（包含所有配件，球管、探测器） | 1台 | 2年 |
| CT | DISCOVERY GSI 2000 CHN 750 |  |  | 1台 | 1年 |
| CT | VCT HINO CH (QUATTRA) GT2000、 Optima 520 | GE | 全保（包含所有配件，球管、探测器） | 2台 | 2年 |

一、服务需求

MR 3.0T SIGNA ARCHITECT 128CH 、1.5T BRIVO MR355

- 1、保证开机率≥95%（一年按365天计算）；按全年365天计算(即全年停机时间不能超过18天)。

- 2、该项目服务内容包括不限次数的人工叫修，包含所有零配件（包含制冷系统、线圈，第三方生产的设备除外，如：如放射校正源，高压注射器，稳压电源，UPS，激光相机，外配打印机，录像机，视频外设等），所更换的配件必须为原厂合格备件，且所需费用包含在投标报价中，更换后的旧件返回；（提供承诺函，格式自拟）

- 3、配件要求：投标人在服务期内所有更换的配件,都必须为设备同型号同规格的全新合格配件。（提供承诺函，格式自拟）

- 4、保养要求：每年对该设备提供不少于四次预防性保养，并出具符合原厂技术要求的维护报告。

- 5、提供投标MR设备系统安全性软硬件改版通知(FMI)。

- 6、维保公司需提供不少于两名维修工程师名单，且工程师具备MR类维修认证证书，且在有效期内。（提供证明材料）

- 7、在设备维修中涉及的service key密钥及相关维修软件必须通过合法合规的途径获得。（提供相关材料证明）

- 8、维保公司需提供具备预警服务的远程诊断软件，该软件实现基于专用路由器，宽带接入式的远端服务器实时自动监测，达到远程故障的排查杜绝突然性的宕机，包含设备温湿度异常，同时需具备数据采集功能，包含图像重建的速度检测，硬盘阵列监控。

- 9、提供7*24小时的服务电话，接到报修电话2小时内作出响应，24小时内维修工程师到达现场（不可抗力因素除外）。

- 二、REVOLUTION CT（256排）、GE DISCOVERY GSI 2000 CHN 750CT维保 、VCT HINO CH (QUATTRA) GT2000、Optima 520

- A、基本需求

- 1、不限次数的现场紧急人工叫修，电话支持，在线支持。

- 2、服务内容：CT设备维护保养技术服务。整机备件免费更换，包含所有人工费用。（包含探测器、球管、工作站等CT整机所有备件，但不包含外周非设备附属产品如高压注射器等)

- 3、保证机器开机率不低于95%/365天，即每年停机不超过18天。

- 4、服务期内，每季度应对维保的设备完成一次维护、保养，计划性定期的维修服务检测包括设备清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查，以及非紧急性质的补救性维修，并定期对设备的数据进行备份，确保系统能按照产品制造商的产品规格运行的标准来维修；并做好记录，医院相关科室签字确认。

- ※5、配件要求：投标人在服务期内所有更换的配件,都必须为设备同型号同规格的合格配件,球管需使用全新球管且不限制数量。（提供承诺函，格式自拟）

- 6、维保公司需提供不少于两名维修工程师名单，且工程师具备CT类维修认证证书，且在有效期内。（提供证明材料）

- 7、在设备维修中涉及的service key密钥及相关维修软件必须通过合法合规的途径获得。（提供承诺函，格式自拟）

- 8、每年提供一次1至2天的临床应用培训，培训老师具有制造商相关培训资质（提供承诺函，格式自拟）。

- B、特殊需求（REVOLUTION 256排CT、DISCOVERY GSI 2000 CHN750）

- REVOLUTION CT、DISCOVERY GSI 2000 CHN750具备远程监护及预知性故障报警（OnWatch）功能。供应商提供数字化远程诊断与维修服务，基于专用路由器，宽带接入式的远端服务器实时自动监测。在线支持工程师每天人工登录在保设备协助发现设备潜在故障（响应文件中提供相关证明材料）。

| 序号 | 评分因素及权值 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （20%） | 20分 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 |  |
| 2 | 服务部分（40%） | 40分 | 一、起评分40分。 有效投标人得起评分40分。 二、扣分条款 2.1“※”标注的服务需求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效投标处理 2.2针对招标文件第二篇项目服务需求：投标应答有一条不满足一般性服务需求的，共17条），每条扣除2.5分扣完为止。 | 如招标文件中有明确要求提供证明材料，未提供或证明材料中内容与所应答的内容不一致的，该需求按不满足处理。 |
| 3 | 商务部分 （20%） | 20分 | 一、服务方案（20分） 投标人提供针对本项目制定的服务方案，包含： 1、日常维护方案； 2、设备安全升级方案； 3、操作规程方案。 4、相关人员的培训。 方案内容不存在瑕疵得20分； 方案内容存在1处瑕疵得14分； 方案内容存在2处瑕疵得8分； 方案内容存在3处及以上瑕疵的或未提供方案的，不得分。 | 1、提供服务方案，格式自拟。 2、本项内容中所称的1处“瑕疵”为以下任意一种情形： ①内容表述不完整或缺少关键分析点或仅有标题而无实质意义叙述； ②计划及措施不科学合理； ③内容表述前后矛盾、无连贯性、内容存在逻辑漏洞； ④常识性错误； ⑤措施安排并不适用本项目特性或非专门针对本项目制定； ⑥方案中提出的措施举措不利于本项目目标的实现； ⑦现有技术条件下不可能实现采购目标。 |
| 4 | 履约能力（20%） | 20分 | 业绩（5分） 投标人提供从2022年1月1日起至投标截止时间类似的维保服务业绩： 核磁共振每提供1个维保业绩可得2.5分，最多得2.5分；CT每提供1个维保业绩可得2.5分，最多得2.5分。不提供者不得分。 | 提供合同扫描件加盖投标人公章。 |
|  |  |  | 能力（15分） - 投标人承诺100%原厂正品备件，提供溯源承诺及证明文件得10分，不提供不得分。 - 投标人提供原厂在职工程师，每提供一个得2.5分，最多得5分 | 提供合同扫描件加盖投标人公章。 |