神经重症多模态分析系统技术参数

一、	整机要求

1、用途：评估重症患者的大脑功能状态和预后评估，同步颅内动脉监测和脑氧监测，多模态长程监测，评估大脑缺血缺氧情况，为临床指导脑保护治疗提供全面综合解决方案。

2、需具备量化脑电监护模块，全自动脑血流监护模块、脑组织氧监测、可扩展对接生命体征监护仪连续血压监测等功能模块。

- 组成部分及参数

1、脑电模块：

1.1脑电放大器2个、床旁接线盒2个;

1.2放大器集成≥4个DC直流输入通道，支持外接DC直流接口数据;

1.3放大器上具有阻抗检测灯直接单独显示，面板上显示2KΩ，5KΩ，10KΩ，20KΩ，50KΩ以便无需打开软件直接观察;

1.4脑电模块输入阻抗：≥100MΩ;

1.5脑电模块灵敏度：1、2、3、5、7、10、15、20、30、50、70、100、150、200μV/mm;

1.6脑电模块幅频特性：1Hz～120Hz ;

1.7脑电模块扫描速度： 4、5、 6、8、10、15、20、30、60秒/页与自定义可调;

1.8脑电模块采样率≥10000Hz，在系统可选100，200，500，1000，2000，5000，10000Hz；

1.9脑电模块配置SPO2输入接口;

1.10数字视频摄像系统套件：摄像头具有≥15倍的光学变焦功能和可遥控电动旋转云台；

1.11量化脑电具备振幅整合脑电aEEG，相对频带能量，α变异，光谱熵/频谱熵指数，R-R间期等，提供≥30种量化趋势图谱；

1.12具备光谱熵指数及光谱熵线性趋势图，显示病人昏迷镇静深度，可独立一直显示0至100的实时动态数值；

1.13不同趋势图谱及原始脑电能在同一时间轴显示，回放浏览时能仅通过鼠标同时定位在同一秒，包括原始脑电;

1.14 EDF格式数据保存：无需专用回放软件即可播放脑电数据，辅助教学；

2、脑血氧监测模块：

2.1脑血氧监测模块通道数≥2个，且每个通道可同时监测并显示≥12个参数；

2.2脑氧饱和度rSO2 的监测显示范围应为 0%～100%

2.3具有重复用和一次性使用两种类型的探测头传感器,有大、中、小三个规格

2.4用户可在测量状态或非测量状态下回顾本次测量过程中任意时间点的数据和趋势曲线。

2.5历史数据导出功能，数据格式为Excel

2.6主机内置锂电池额定电压：d.c.12V，容量：4000mAh；

2.7具备USB数据接口、RJ45接口

3、脑血流（TCD）监测模块：

3.1脑血流监测模块：便携主机、TCD主机为Windows系统平台，支持触摸屏操作，支持两个千兆网卡、WIFI、蓝牙等功能;（佐证材料须提供该产品制造商公开发布的彩页宣传资料或第三方机构出具的检验（检测）报告复印件作为技术证明材料，未提供技术证明材料进行佐证的视为不满足该技术条款）

3.2支持1M、1.6MHz、2MHz、4MHz、8MHz、16MHz频率段探头，至少具备≥5个探头接口;

3.3支持1.6MHz监护探头，搭配监护头架使用，有效提升监测场景下颞窗不良患者检出率；具备20键以上“三防”小键盘，无需电池，USB直连主机，任何角度都能灵敏操控，具有自定义按键功能;

3.4速度量程：使用1.6M探头（无角度补偿）50mm深度时,单向最大速度量程能达到720cm/s以上,在68mm深度,采用10mm的采样容积,速度量程可达到600cm/s以上（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）;

3.5自动探头及头架控制系统：探头可自动旋转、自动搜索扫描、智能跟踪血流。并在血流较弱的情况下，自动旋转扫描出最佳信号，找出探头最合适的角度，无需手动调节探头。

3.6 FFT点数设置:频谱分析点数可调，支持128、256、512、1024、2048;

3.7 H-Veri双通道模式：双侧血流速度量程、深度、取样容积均可单独调节；单通道检查支持同步显示≥10个深度的频谱图，双通道同步显示≥12个深度的频谱图，并可以选择任意深度频谱放大并保存;

3.8支持自动计算基于TCD的无创ICP数值;

3.9提供实时和离线栓子检测功能，离线状态下可重新设置栓子阈值进行栓子重分析，栓子识别率≥85%，准确率≥90%；（佐证材料须提供该产品制造商公开发布的彩页宣传资料或第三方机构出具的检验（检测）报告复印件作为技术证明材料，未提供技术证明材料进行佐证的视为不满足该技术条款）

3.10 VIWM POWER PEAK实时输出与显示：血红细胞强度加权平均值VIWM、能量Power以及血流速度Peak连续曲线显示与输出;

4、脑血流调节功能数据处理系统(多模态分析系统模块)

4.1可实时连接读取脑血流（tcd）、监护仪、颅内压、脑血氧、呼末二氧化碳等仪器数据，进行重症多模态分析实时分析；

4.2可基于血压、脑血流数据 计算生成无创颅内压nICP、无创灌注压nCPP 、平均血流指数Mx_a、最佳灌注压（CPPopt）；基于血压、脑氧数据计算得到COx、TOxa、THxa ；基于血压、颅内压计算压力反应指数PRx等;

4.3风险条图：可根据设置的阈值，显示监测时间某参数的风险性。

4.4 U型曲线图：便于评估PRx的最低点（脑血管调节功能最好）对应的CPP范围。

4.5支持伪迹删除以避免NICU长程监护中的信号/人为干扰；

4.6支持多段数据导出原始数据为CSV、txt格式；

三、配置清单

| 序号 | 内 容 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电脑主机 | 台 | 1 | 含液晶显示器、键盘、鼠标 |
| 2 | 前置放大器 | 个 | 2 |  |
| 3 | 床旁接线盒 | 个 | 2 |  |
| 4 | 睡眠分期软件、脑电地形图软件 | 套 | 1 |  |
| 5 | aEEG振幅整合脑电图模块 | 套 | 1 |  |
| 6 | qEEG定量脑电图模块 | 套 | 1 |  |
| 7 | 视频组件配件包 | 个 | 1 | 拾音器 1 个， 摄像头 1 个 |
| 8 | 盘状电极和导联线配件包 | 组 | 1 | 盘状电极（40 根）， 磨砂膏 1 瓶， 导电膏 1 瓶 |
| 9 | 闪光刺激灯（含控制器 、滤光片） | 个 | 1 | 红 、黄 、蓝滤光片各 1 |
| 10 | 打标器、耳夹（2个） | 个 | 1 |  |
| 11 | 便携式一体TCD主机 | 个 | 1 | 含经颅多普勒分析软件 |
| 12 | 手持1.6M Hz 探头 | 个 | 1 |  |
| 13 | 手持4.0M Hz 探头 | 个 | 1 |  |
| 14 | 自动监护探头及头架控制系统 | 套 | 1 | 含2个探头、1个头架 |
| 15 | 发泡试验指导系统(TCD造影) | 套 | 1 |  |
| 16 | 微栓子检测系统 | 套 | 1 |  |
| 17 | 脑血流调节功能数据处理系统(多模态分析系统) | 套 | 1 |  |
| 18 | 脑血氧无创监测仪主机 | 台 | 1 |  |
| 19 | 脑血氧无创监测仪可重复使用探测头(传感器) | 个 | 2 |  |
| 20 | 探测头适配器 | 个 | 1 |  |
| 21 | 隔离变压器 | 个 | 1 |  |
| 22 | 医用电源 | 个 | 1 |  |
| 23 | 打印机 | 台 | 1 |  |
| 24 | 台车 | 台 | 1 |  |

投标人条件

1.投标人必须具有销售、安装、维修保养能力。

2.投标人必须为合格设备制造商及其合法授权的代理商。

3.产品质量保证规范符合中华人民共和国国家相关标准。

4.付款方式:安装验收调试合格，正常运行后，付30％；正常运行六个月后付30%；正常运行一年后付30%，余10％质保期满后支付。

5.设备整机质保期为三年，质保范围包括主机、所有配件及消耗性材料，设备出现故障4小时内到达甲方现场维修该设备。如保修期内中标单位未按时履行维修义务，按总价的百分之五，向医院支付违约金，造成医院损失，中标单位另行赔偿。