强脉冲光治疗仪技术参数

1、光源：氙灯。
2、输出波长: ≥9种滤光片：具体包括Acne，515nm，560nm，590nm，615nm，640nm，695nm，755nm，Vascular。 
3、能量密度： ≥40J/cm2 ，子脉冲能量密度可调，步长 1 J/cm2 。
4、终端输出能量： 额定：≥210J ；最大：≥252J 。
5、脉冲输出方式： 子脉冲数≥12个; 可组合搭配脉冲串总宽度 > 1000ms。
6、脉冲宽度： 2～20ms,步长 0.5ms，任意可设；子脉冲宽度可单独设定。 
7、脉冲间隔: 5～150ms,任意可设；子脉冲间隔可单独设定。 
8、脉冲重复频率：≥5档可以选择 包含但不限于（“单次”、“0.5Hz”、“1Hz”、“2Hz”、“3Hz”）。
9、光斑尺寸： ≥5 种：包含但不限于（35mm×15mm、15mm×8mm、15mm×15mm、φ10mm、φ6mm）。  
10、治疗头制冷温度： 2℃～6℃，多种制冷强度可选择。 
11、冷却系统： 内循环封闭水冷，外循环风冷； 内置双过滤洁净装置； 内置水离子浓度过滤装置。
12、控制系统 
（1）≥15 英寸高清电容触摸屏，可根据选择的治疗适应症和患者情况智能推荐最佳治疗参数，具有亚洲人优选模式。 
（2）具有滤光片自动识别、温度、液位、水流、水量等各种智能化自动检测和控制功能。 
（3）具有网络功能，可实现远程故障诊断、远程维护、数据加密传输，正品认证等功能。  
13、保护装置： 配有遮光罩及自动断电保护装置。 
14、使用期限：≥10 年。
15、配置清单
（1） 主机                                         1台
（2） 保险丝                                       2个
（3） 电源钥匙                                     2把
（4） 出光口（15*15、15*8、φ10、φ6）mm     1套（共4个）
（5） 电源线                                       1根
（6） 注水杯、注水管、注放水接头                1套
（7） 遥控安全联锁                                1个
（8） 整机防尘罩                                  1件
（9） 手具、手具库及手具挂架                    1套
（10） 滤光片                                      9个
（11） 遮光罩                                      2个

投标人条件
1.投标人必须具有销售、安装、维修保养能力。
2.投标人必须为合格设备制造商及其合法授权的代理商。
3.产品质量保证规范符合中华人民共和国国家相关标准。
4.投标人应按照医院要求将设备接入医院信息系统，接入系统产生的所有费用由投标人承担。
5.付款方式:安装验收调试合格，正常运行后，手续齐全的情况下60日付款。
6.设备整机质保期为三年，质保范围包括主机、所有配件及消耗性材料，设备出现故障2小时内响应，24小时内到达医院现场维修该设备。如保修期内中标单位未按时履行维修义务，按总价的百分之五，向医院支付违约金，造成医院损失，中标单位另行赔偿。
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