红蓝光治疗仪、胰岛素泵需求参数

- 一、红蓝光治疗仪(数量:1台)

- 1、产品注册登记表的适用范围：适用于消炎、镇痛，对体表创面有止渗液、促进肉芽组织生长，加速愈合的作用。

- 2、光源材料：半导体固态冷光源（点阵芯片集成式）。

- 3、光源聚光设计：灯筒式。

- 4、峰值波长：红光为640±10nm ；蓝光为460±10nm。

- 5、具有至少3种以上距离下光功率密度。

- （1）光功率密度（光源表面测量）：红光≥4000mW/c㎡ ；蓝光≥4000mW/c㎡。

- （2）治疗距离下最高光功率密度：≥40mW/c㎡。

- （3）出光口最大光功率密度：≥180mW/c㎡。

- 6、具有有线脉率生物信息反馈功能，可提供脉率异常提示。

- 7、光强检测：具有实时检测红光输出，当红光输出小于设定值时可提示。

- 8、具有皮温监测保护功能。

- （1）可实时检测患者治疗区域皮肤温度。

- （2）具有过温保护功能：检测到照射区域皮肤温度超过限定值时，能停止光照治疗。

- （3）具有皮温检测功能，当检测到皮温超过设定温度时，可语音提示并自动降低光功率档位。

- 9、治疗仪最大治疗深度≥12cm。

- 10、 最大有效治疗面积＞400c㎡。

- 11、光功率密度不稳定度≤0.5mW/c㎡。

- 12、具有自定义治疗方案功能，自定义方案≥12种。

- 13、能量调节方式：五级能量调节。

- 14、照射治疗模式：持续/脉冲照射治疗可选。

- 15、定时时间：可从1min～99min连续可调。

- 16、支持APP设置并下发治疗方案至仪器，支持查看治疗记录或本机操作记录

- 17、可选配平板，平板与设备有线连接后可控制设备启停。

- 18、支持联网功能。

- 19、设备使用期限≥10年(提供说明书证明)

投标人条件

1.投标人必须具有销售、安装、维修保养能力。

2.投标人必须为合格设备制造商或者合法授权的代理商。

3.产品质量保证规范符合中华人民共和国国家相关标准。

4.投标人应按照医院要求将设备接入医院心电网络系统，接入系统产生的所有费用由投标人承担。

5.付款方式:安装验收调试合格，正常运行后，手续齐全的情况下60日内付款。

6.设备整机质保期为三年，质保范围包括主机、所有配件及消耗性材料，设备出现故障4小时内到达甲方现场维修该设备。如保修期内中标单位未按时履行维修义务，按总价的百分之五，向医院支付违约金，造成医院损失，中标单位另行赔偿。

二、胰岛素泵(数量:2台)

1、外形尺寸：≥5.8x8.8x2.0cm。

2、重量：≥85g。

3、储药器装药量：≥3ml。

4、胰岛素泵配套耗材要求：带管路的快速接口皮下软针和快速接口皮下钢针耗材，多种规格型号满足临床需求，耗材有效期≥5年，以注册证为准。

5、屏幕显示：屏幕解锁后背景灯自动亮灯和≤8秒自动熄灯省电功能 ，有剩余电量显示功能，有储药器剩余药量显示功能，屏幕亮度调节≥3档。

6、按键和密码锁：延时30秒自动锁定，双键解锁；医生密码模式，可设置≥6位数密码。

7、基础率：可分48段，0.1-35u/h，步长0.1u/h；8种基础率模式，需在设备本机上操作，不接受其他辅助设备、云端系统操作。

8、可设置临时基础率0.5－24H; 0.1-35u/h; ±1%可调整。

9、大剂量：具有大剂量向导功能，0.1－25U，大剂量增量0.1U。

10、大剂量输注方式：具备常规大剂量、方波大剂量、双波大剂量三种；方波和双波大剂量可开关。

11、每日总量回顾和日总量限制：可回顾≥40天的每一天输注总量；日总量限制值0到300U可调，设备默认值：100U；需在设备本机上操作，不接受其他辅助设备、云端系统操作。

12、使用1节AAA(7号)干电池，经济实用；不接受反复充电电池。

13、大剂量输注快捷按钮：解锁后可一键进入设置大剂量输注屏幕显示。

14、报警类型：≥4种类型：响铃；振动；响铃加震动；响铃加震动加灯光闪烁，需在设备本机上操作，不接受其他辅助设备、云端系统操作。

15、低液量报警数值：设备默认20U触发报警，低液量报警值10U至50U可调整。

16、充盈记录和充盈量限制：可回顾≥64次的充盈记录，以及充盈时间和日期；充盈量限制默认值：10U，最高值可设≥25U。

17、大剂量历史查询：可回顾≥90次大剂量历史。

18、胰岛素输注速率：可设低速和高速两种速率。

19、应急设置：可设置≥11位紧急联系人号码，在设备的状态界面显示。需在设备本机上操作，不接受其他辅助设备、云端系统操作。

20、系统自动阻塞检测：最大输液压力（即阻塞提示时产生的丸剂量）≤7U胰岛素，触发阻塞压力阈值：≤13 PSI。

21、具有餐前大剂量预设模式和基础率智能分段功能，参考基础率需满足6、8、24段三种固定数值。

22、防水防尘等级：≥IP。

投标人条件

1.投标人必须具有销售、安装、维修保养能力。

2.投标人必须为合格设备制造商或者合法授权的代理商。

3.产品质量保证规范符合中华人民共和国国家相关标准。

4.投标人应按照医院要求将设备接入医院心电网络系统，接入系统产生的所有费用由投标人承担。

5.付款方式:安装验收调试合格，正常运行后，手续齐全的情况下60日内付款。

6.设备整机质保期为四年，质保范围包括主机、所有配件及消耗性材料，设备出现故障4小时内到达甲方现场维修该设备。如保修期内中标单位未按时履行维修义务，按总价的百分之五，向医院支付违约金，造成医院损失，中标单位另行赔偿。