组织钳手术器械需求参数

1、产品外观：产品头端部分应无定向反射现象；其他部位表面应洁净、光滑，无非设计预期的锋棱、裂纹、毛刺等，不许有锈蚀、烧伤缺陷。钳头的二片应相互吻合，不得有错位、摇晃现象，钳头带刃口或齿形的钳子，刃口或齿形完整，不得有缺齿、烂齿、毛齿等缺陷。剪刀钳不得有卷刃、崩刃现象，刀杆应平直。手柄带锁合机构的器械，锁合机构上的锁止牙应完整。

2、钳头硬度：钳头硬度不小于300HV0.3；剪刀钳头部硬度为478HV0.3~620HV0.3，两片硬度值相差应不大于45HV0.3。

3、表面粗糙度：产品不锈钢部分的表面粗糙度应不大1.6μm。

4、钳头偏摆幅度：产品头部偏摆应顺利，向一侧的最大偏摆角度≥30°，钳柄可360度旋转自如，钳头可360度旋转自如。

5、具有自主知识产权发明专利。

6、各链接部为铆钉链接。

- 7、锁合功能（除剪刀钳以外的的钳头）：有锁定功能，锁扣锁紧和松开应灵活可靠，在锁止状态下非有意行为时应不能弹开。

- 8、操作性能：无损夹钳夹持力≥5N；持针钳平移夹持力≥10N；剪刀钳：用剪刀头端 2/3 刃长剪切2层21支纱布。

配置清单：

剪刀钳1支

持针钳1支

无损夹钳1支

投标人条件

1.投标人必须具有销售、安装、维修保养能力。

2.投标人必须为合格设备制造商及其合法授权的代理商。

3.产品质量保证规范符合中华人民共和国国家相关标准。

4.投标人应按照医院要求将设备接入医院信息系统，接入系统产生的所有费用由投标人承担。

5.付款方式:安装验收调试合格，正常运行后，手续齐全的情况下60日付款。

6.设备整机质保期为三年，质保范围包括主机、所有配件及消耗性材料，设备出现故障2小时内响应，24小时内到达医院现场维修该设备。如保修期内中标单位未按时履行维修义务，按总价的百分之五，向医院支付违约金，造成医院损失，中标单位另行赔偿。