电子支气管内窥镜系统需求参数

数量:1套

1、内窥镜

（1）适用范围：适用于气管、支气管及肺的观察、诊断、摄影或辅助治疗。

（2）成像原理：电子成像技术，工作软管不含导像、导光纤维。

（3）内窥镜1：外径≤5.8mm，工作管道内径≥2.8mm；

内窥镜2：外径≤5.2mm，工作管道内径≥2.8mm。

（4）插入部有效长度610mm,自带有360°刻度标识。

（5）视场角120°，景深：3-100mm。

（6）插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲180°,向下弯曲130°,双向弯曲310°。

（7）弯角手轮上应有操作方向U、D 标记，角度把手调节至D处时，弯曲部向下弯曲，角度把手 调节至U处时，弯曲部向上弯曲。

（8）操作手柄具备左右旋转关节和转轴定位点，可带动插入软管部先端左右旋转，向左120°, 向右120°。

（9）吸引阀座一体式防脱设计，吸引按钮为非金属材质

（10）连接方式：视频转接线与操作手柄无需连接安装， 一体式设计，转接线可耐受浸泡消毒。

（11）操作手柄具有≥3个具备独立电子功能的按键可控制图像缩放功能；可控制拍照录像功能，可在图像冻结和录像的同时进行拍照；可控制图像冻结和解冻功能。

（12）操作部防水等级：IPX7。

（13）液体浸泡消毒需配合防水盖使用；气体消毒灭菌无需ETO帽、NT阀、通气帽，无需更换专用配件。

（14）搭配专用图像处理器，可以根据图像处理器实现按键自定义功能。

（15）照明光源和观察视场的重合性：在工作距离处照明光斑应充满视场，无明显的亮暗分界线。

（16）内置LED冷光源，内镜镜头具备防雾功能，无需预热即可观察。

2、电子内窥镜图像处理器

（1）显示触摸屏≥10.1英寸。

（2）通过操作部功能按键即可实现：图像放大缩小，图像冻结，拍照，录像功能。

（3）能够同时连接两条以上内窥镜，具备信号输入接口≥2路及双镜切换物理按键，切换实时视频输入信号。

（4）调节图像输出比例功能：在外接显示器时，可向外接显示器输出包括但不限于16:9、4:3以及16:10三种显示比例的图像，满足不同场景下观看需求。

（5）具有≥3种输出图像形状可选。亮度调节≥4级，可调节配套使用的电子内窥镜上的LED灯的亮度；可控制搭配使用的内窥镜关闭LED灯。

（6）视频输出接口：具有包括但不限于CVBS视频输出接口和DVI视频输出接口，可与医用显示器或工作站连接并输出图像显示。

### 3、配置清单

（1）电子支气管内窥镜操作部           2条

（2）医用内窥镜图像处理器             1台

（3）便携图文工作站                   1套

（4）防水盖                           2个

（5）吸引按钮                         4个

（6）活检帽                           10个

投标人条件

1.投标人必须具有销售、安装、维修保养能力。

2.投标人必须为合格设备制造商及其合法授权的代理商。

3.产品质量保证规范符合中华人民共和国国家相关标准。

4.投标人应按照医院要求将设备接入医院信息系统，接入系统产生的所有费用由投标人承担。

5.付款方式:安装验收调试合格，正常运行后，手续齐全的情况下60日付款。

6.设备整机质保期为三年，质保范围包括主机、所有配件及消耗性材料，设备出现故障4小时内到达甲方现场维修该设备。如保修期内中标单位未按时履行维修义务，按总价的百分之五，向医院支付违约金，造成医院损失，中标单位另行赔偿。