64排CT移机及机房防护装修技术要求

一、设备信息

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 设备品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CT | VCT | GE |

二、服务需求

1、CT机房屏蔽及防护。

2、负责设备的整体移机搬迁。

3、服务内容包括：拆机、运输、安装、调试。

## 三、技术要求

（一）CT机房屏蔽及防护

1、机房防护部分

（1）不锈钢单扇平移防辐射门，使用方钢30*50*2制作龙骨架，实木填充工艺，内用99.99-GB1#电解纯铅制造，外用1.2mm的不锈钢板饰面（不锈钢是磨砂面），边用1.2厚不锈钢槽盒夹边增加门的强度（不锈钢是磨砂面）含门头不锈钢罩。采用上悬挂式，1800×2250mm（门净空尺寸1500×2100mm、满足4mmpb）。

（2）智能一体化进口重型电动系统和传动系统，防辐射门专用重型电动系统和轨道，含遥控、墙面面板按钮控制和红外线防夹功能，HDL-300。

（3）不锈钢单扇平开防辐射门，使用方钢30*50*2制作龙骨架，实木填充工艺，内用99.99-GB1#电解纯铅制造，外用1.2mm的不锈钢板饰面（不锈钢是磨砂面），边用1.2厚不锈钢槽盒夹边增加门的强度（不锈钢是磨砂面），1050×2200mm（门净空尺寸900×2100mm、满足4mmpb）。

（4）墙面硫酸钡防护层，硫酸400目，按防辐射标准比例搅拌并施工，施工高度3300mm，整体满足3mmpb。

（5）顶面钡板防护层，按防辐射标准采用钡板防护施工，整体满足2mmpb。

（6）机房顶面钢龙骨，用方钢30*50*2制作加强型钢龙骨架，实木填充工艺。

（7）铅玻璃，铅玻璃光学牌号：ZF2，透过率:>85%，折射率:1.676，阿贝数:32.23，气泡杂质:A，条纹及非均匀性:A；1500*900*15mm。

（8）门灯连锁系统，按标准,门灯连锁。

（9）警示灯，(工作中字样)警示灯和警示标志。

（10）不锈钢防辐射排风系统，机房内安装换气扇，机房外安装不锈钢防辐射百叶窗，350*350mm。

2、机房内装修装饰部分

（1）墙面涂料，仅含检查室内墙面，不含控制室等其他房间装饰，装修净高度2900。

（2）顶面铝扣板，仅含检查室内顶面，不含控制室等其他房间装饰。

（3）地面塑胶地板，优质卷材PVC塑胶地板、PVC踢脚线、自流平水泥找平处理。

（4）顶面崁入式LED灯，仅含检查室内8套，不含控制室等其他房间。

（5）墙面5孔插座，仅含检查室内8只，不含控制室等其他房间装饰。

（6）不锈钢防护门窗套(检查室内外），含防辐射处理，用木工板打底，再用1.2厚不锈钢一次折压成型（不锈钢是磨砂面）。

（7）机房内专用管线和面板预埋，含机房内照明、插座、门机连锁和电动门控制线路的管线和面板。不含已有的照明和插座。

（8）电缆沟盖板，按设备图纸要求施工（铁质明线槽）。

3、运输和搬卸

（1）运输和搬卸至医院指定地点。

（2）垃圾清理，清理至规定的垃圾站点。

4、土建部分

（1）地面整体下挖，地面瓷砖层整体剔除60mm左右。

（2）地面整体回填，地面整体回填混凝土砂浆60mm左右。

（3）墙面涂料铲除，墙面涂料铲除。

（4）顶面拆除、顶面吊顶拆除及照明。

（5）控制室墙面钢架，操作间墙面镀锌方管40mm*60mm钢架层。

（6）操作间墙面开槽、操作间墙面开槽做插座6个、并涂料修复。

（7）操作间墙面防护，操作间墙面做硫酸钡板防护。

（二）移机设备及要求

1.设备名称：CT

2.设备型号：VCT

3.设备品牌：GE

4.移机要求

（1）本次移机工作需严格按照安装技术标准进行，保证设备在移机完成后的状态与移机前一致，并由使用科室进行验收确认。

（2）本次移机过程中需针对设备的实际运行状态、外观、易损件、元器件等情况进行检查确认并做相应的记录，移机过程中造成的故障均由投标人承担，投标人必须承担故障维修所需的全部费用，包括但不限于配件费、人工费、调试费、运输费、保险费等。维修所更换的配件必须是设备原厂认证合格的零配件，满足设备运行要求，不会给设备带来危害且备件来源合法。（提供承诺函并加盖投标人公章，若为联合体，须加盖联合体主办方和联合体成员公章）。

（3）投标人需配备不少于2名的CT服务工程师，工程师具有有效期内设备制造商授权的（GE)认证合格证书，（提供证书证明文件加盖供应商公章，证书证明需具备二维码，以便采购人联网查询核验）。

（4）投标人需具备CT所有技术能力，承诺不会出现由于技术限制导致的无法安装和调试的情况出现，例如：系统诊断软件及加密狗等。（提供承诺函并加盖投标人公章，若为联合体，须加盖联合体主办方和联合体成员公章）。

（5）投标人需提供CT设备系统安全性软硬件改版通知(FMI)。

（6）搬迁过程中一切安全责任由投标人负责。

投标人条件

1.投标人(或联合体)具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质。（须提供有效的资质证书副本复印件并加盖公章）

2.投标人(或联合体)具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。（须提供有效的资质证书副本复印件并加盖公章）

3.付款方式：设备移机安装验收调试及防护合格，正常运行后，手续齐全的情况下60天内支付。

4.设备出现故障4小时内到达甲方现场维修该设备。如保修期内中标单位未按时履行维修义务，按总价的百分之五，向医院支付违约金，造成医院损失，中标单位另行赔偿。