三维验证模体技术参数
功能要求：三维验证模体是容积旋转调强放疗计划（VMAT）剂量验证的基础模体，结合科室现有计划验证系统可以升级为三维计划验证系统，能实测整个模体体积内的剂量分布，数据比较模式采用2D 和3D 伽马算法分析，可以显示点剂量，1维和2维及3维剂量分布，主要用于肿瘤患者放疗计划三维剂量验证。
1、旋转范围：≥360°
2、精度：≤±1°
3、重复性：≤±0.1°
4、旋转速度：≥ 28°/s
5、旋转方向：可向任一方向旋转
6、材质: 聚苯乙烯
7、配置清单：圆柱形模体 1套
控制单元1台
倾角仪	1个
控制线	1根
标准顶盖1个
运输车	1台
[bookmark: _GoBack]投标人条件
1.投标人必须具有销售、安装、维修保养能力。
2.投标人必须为合格设备制造商及其合法授权的代理商。
3.产品质量保证规范符合中华人民共和国国家相关标准。
4.投标人应按照医院要求将设备接入医院信息系统，接入系统产生的所有费用由投标人承担。
5.付款方式:安装验收调试合格，正常运行后，手续齐全的情况下60日付款。
6.设备整机质保期为三年，质保范围包括主机、所有配件及消耗性材料，设备出现故障2小时内响应，24小时内到达医院现场维修该设备。如保修期内中标单位未按时履行维修义务，按总价的百分之五，向医院支付违约金，造成医院损失，中标单位另行赔偿。
