血透室设备技术参数

一、血液透析机技术参数
1.适用于血液透析、单纯超滤、序贯透析等治疗模式。
2.采用15英寸多角度旋转液晶触摸屏，中英文等多种语言界面。
3.具有多种钠离子、超滤速率、碳酸氢盐、肝素流量、透析液流量、透析液温度等标准曲线和自设曲线功能，可为患者提供个性化治疗。
4.预设多种标准透析液配制比例，亦可自设比例，适应市面上各种品牌的透析粉或浓缩液。
5.先进的容量平衡腔反馈控制系统，超滤更精确。
6.采用电极实时监测平衡系统泄漏，确保治疗安全。
7.方便的序贯透析（透析←→单纯超滤）、高低钠序贯透析。
8.透析液配制反馈控制系统，透析液离子浓度更准确。
9.具备在线Kt/V功能，配置在线血压、血容检测，用于检测评价透析治疗质量。
10.醒目的红、黄、绿三级警示灯，配合多种音乐提示和报警，侧杆和报警灯一体设计
11.内置后备电源，停电后可维持血液回路工作30分钟以上。
12.可使用10mL、20mL、30 mL注射器，自动检测注射器型号，完善的功能自检和报警系统，支持肝素曲线。
13.设备底部具有放置AB透析液平台，顶部具有存放透析器、管路等耗材、配件的托盘
14.引导式操作界面，医护人员操作更加简单、快捷。
15.可安装内毒素滤器，实现超纯透析，配套耗材可通用，可选择多个品牌耗材，包括透析液过滤器，消毒液等。
16.动脉压监测: -500mmHg～600mmHg，精度：±10mmHg。
17.静脉压监测: -500mmHg～600mmHg，精度:±10mmHg。
18.跨膜压监测: -500mmHg～600mmHg，精度:±10mmHg。
19.透析液流量：0，100mL/min～800mL/min。
20.透析液温度范围：33℃～40℃，精度±0.5℃。
21.透析液电导率可调范围:  12.0mS/cm～17.0mS/cm，精度: ±0.1 mS/cm。 
22.血流量： 0，30～600mL/min。
23.超滤控制 超滤率：0～5000mL/h。
24.肝素泵注入流量：0～10ml/h。        
25.气泡检测器：可监测＞0.02ML的气泡，可监测累积气泡。
26.漏血监测：可监测≤0.35mL/min的漏血(HCT32%)。
27.消毒功能：具有化学剂消毒和热消毒两种，热消毒最低温度大于90℃。
28.供水条件温度：进水压0～8.0bar，进水温度 5～35℃。
29.免费送货至医院指定地点安装调试，免费培训工程师、操作人员至能熟练操作为止。
二、血液透析滤过机技术参数 
1.适用于血液透析、单纯超滤、序贯透析等治疗模式。
2.采用15英寸多角度旋转液晶触摸屏，中英文等多种语言界面。
3.具有多种钠离子、超滤速率、碳酸氢盐、肝素流量、透析液流量、透析液温度等标准曲线和自设曲线功能，可为患者提供个性化治疗。
4.预设多种标准透析液配制比例，亦可自设比例，适应市面上各种品牌的透析粉或浓缩液。
5.先进的容量平衡腔反馈控制系统，超滤更精确。
6.采用电极实时监测平衡系统泄漏，确保治疗安全。
7.方便的序贯透析（透析←→单纯超滤）、高低钠序贯透析。
8.透析液配制反馈控制系统，透析液离子浓度更准确。
9.具备在线Kt/V功能，配置在线血压、血容检测，用于检测评价透析治疗质量。
10.醒目的红、黄、绿三级警示灯，配合多种音乐提示和报警，侧杆和报警灯一体设计
11.内置后备电源，停电后可维持血液回路工作30分钟以上。
12.可使用10mL、20mL、30 mL注射器，自动检测注射器型号，完善的功能自检和报警系统，支持肝素曲线。
13.设备底部具有放置AB透析液平台，顶部具有存放透析器、管路等耗材、配件的托盘
14.引导式操作界面，医护人员操作更加简单、快捷。
15.可安装内毒素滤器，实现超纯透析，配套耗材可通用，可选择多个品牌耗材，包括透析液过滤器，消毒液等。
16.动脉压监测: -500mmHg～600mmHg，精度：±10mmHg。
17.静脉压监测: -500mmHg～600mmHg，精度:±10mmHg。
18.跨膜压监测: -500mmHg～600mmHg，精度:±10mmHg。
19.透析液流量：0，100mL/min～800mL/min。
20.透析液温度范围：33℃～40℃，精度±0.5℃。
21.透析液电导率可调范围:  12.0mS/cm～17.0mS/cm，精度: ±0.1 mS/cm。 
22.血流量： 0，30～600mL/min。
23.置换液流量：0，30～600mL/min
24.超滤控制 超滤率：0～5000mL/h。
25.肝素泵注入流量：0～10ml/h。        
26.气泡检测器：可监测＞0.02ML的气泡，可监测累积气泡。
27.漏血监测：可监测≤0.35mL/min的漏血(HCT32%)。
28.消毒功能：具有化学剂消毒和热消毒两种，热消毒最低温度大于90℃。
29.供水条件温度：进水压0～8.0bar，进水温度 5～35℃。
30.免费送货至医院指定地点安装调试，免费培训工程师、操作人员至能熟练操作为止。
投标人条件
1.投标人必须具有销售、安装、维修保养能力。
2.投标人必须为合格设备制造商及其合法授权的代理商。
3.产品质量保证规范符合中华人民共和国国家相关标准。
4.投标人应按照医院要求将设备接入医院信息系统，接入系统产生的所有费用由投标人承担。
5.付款方式:安装验收调试合格，正常运行后，手续齐全的情况下60日付款。
6.设备整机质保期为三年，质保范围包括主机、所有配件及消耗性材料，设备出现故障2小时内响应，24小时内到达医院现场维修该设备。如保修期内中标单位未按时履行维修义务，按总价的百分之五，向医院支付违约金，造成医院损失，中标单位另行赔偿。
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