红细胞寿命测定呼气试验仪技术参数
适用范围:适用于红细胞寿命测定。

测量CO方法为非色散红外光谱法。

在0.5-20ppm范围内，测量CO的准确性满足平均偏差
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≤0.14 ppm。

在0.5-20ppm范围内，测量CO的重复性满足标准误差值SD≤0.14 ppm。

仪器气密性要求：在初始压力为0.667kPa(5mmHg)状态下，在10s内最大压降不超过0.133kPa(1mmHg)。

与金标准方法（标记法）比较相关性不低于95%。
能实现零点漂移的数字化补偿。

CO测试特点：成对测量、差值拟合。
测量一组样本的时间≤5min。
自动完成CO2和CO浓度测量、稀释校正、红细胞寿命计算。

信号抗干扰技术：消除背景信号对气体浓度测量的干扰，使测量结果更精准。

操作控制系统：智能化控制，操作面板操作安全简便，适合单人操作。

信息传输：USB标准通讯接口，兼容多种医疗或科研机构终端系统，实时传输检验结果。

自动提示样品是否在位。

仪器不受压强、温度影响，具有压强、温度自动校准功能。

投标人条件

1.投标人必须具有销售、安装、维修保养能力。

2.投标人必须为合格设备制造商及其合法授权的代理商。
3.产品质量保证规范符合中华人民共和国国家相关标准。

4.投标人应按照医院要求将设备接入医院信息系统，接入系统产生的所有费用由投标人承担。
5.付款方式:安装验收调试合格，正常运行后，手续齐全的情况下60日付款。
6.设备整机质保期为三年，质保范围包括主机、所有配件及消耗性材料，设备出现故障4小时内到达甲方现场维修该设备。如保修期内中标单位未按时履行维修义务，按总价的百分之五，向医院支付违约金，造成医院损失，中标单位另行赔偿。
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