中医科设备采购需求
一、中医定向透药治疗仪技术参数

1、适用范围：适用于药物导入治疗；用于镇痛，改善局部血液循环、促进炎症消散，软化瘢痕、松解粘连，兴奋神经肌肉组织。
2、工作条件：
(1)环境温度：5℃～40℃；    

(2)相对湿度：90%；

(3) 大气压力：700hPa～1060hPa； 

(4) 电源/频率：AC 220V±22V  50Hz±1Hz；
(5) 额定输入功率：120VA。

3、安全类型：Ⅰ类  BF型。
4、载波波形：方形脉冲波，脉冲宽度为500μs。

5、载波频率：2kHz，允差±10％。
6、调制幅度：低频调制中频的调幅度为100%，允差±5%。
7、输出波形：三角波、锯齿波、菱形波、正弦波、方波等。
8、输出幅度：不高于40V。
9、输出电流：不超过80mA（500Ω负载）。

10、输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率不大于10%。
11、输出强度调节：0～99共100级步进调节。
12、热疗温度：37℃～50℃。

13、热疗电源：共分0～5档，温度由低到高增加，其中0档为关闭热疗输出。

14、具有温度加热提示功能。
15、定时范围：为10min～60min，步进10min。

16、治疗模式：中医理疗和药物导入两种模式可自由切换。
17、治疗处方：每种模式下各18种治疗处方，共计36处方可选。

18、显示与调节功能：具有治疗处方、强度、温度档位、治疗时间的显示与调节功能。
19、操作界面：10.1英寸LCD彩色触摸液晶显示屏显示与操作。
20、提示功能：具有状态提示、超温提示、通道故障、操作及治疗结束提示功能。

21、保护功能：具有输出断路、短路及超温保护功能。

22、输出通道: 四通道独立输出，每路输出可单独调节治疗处方、强度、温度档位、治疗时间，4个人可以同时使用，也可以多个部位同时进行治疗。

23、豪华四轮推车式设备，高端大气。

二、恒温蜡疗仪技术参数
1、输入功率：3500VA。

2、工作条件：220V±10%，50Hz±1Hz。

3、柜式结构，融蜡箱容积65L，饼箱容积80L*2。

4、饼箱：饼箱可一次性储存12盘蜡，可分成2个饼箱4区，每区均可独立控制，单独控温。

5、显示方式：10.1英寸彩色液晶触摸显示屏，可实时显示仪器工作状态。

6、融蜡箱功能：

温控范围： 58℃～85℃可调，步长1℃，温控精度：±3℃；
蜡箱融蜡时间：≤4小时。

7、饼箱功能：

温度：45℃～65℃可调，步长1℃，误差±3℃；
饼箱温度均衡性：≤5℃；
饼箱快速制饼时间：≤6小时。

8、蜡饼厚度：薄蜡饼（10mm）、标准蜡饼(15mm)、厚蜡饼(19mm)，误差：±20%。
9、蜡盘尺寸：L475mm*W300mm*H30mm，误差±5%。

10、预约制饼功能：周预约，可选择预约天数并设置开始、结束时间，包括预约蜡箱制饼和饼箱制饼：
蜡箱制饼包括：蜡区选择功能、单个蜡区蜡饼厚度设置功能、蜡液温度设置功能、设备状态和液位状态显示功能；
饼箱制饼包括：饼箱选择功能、单个饼箱温度设置功能、设备状态和液位状态显示功能。

11、快速制饼功能，包括快速蜡箱制饼、快速饼箱制饼：
蜡箱制饼包括：蜡箱一键融蜡功能、蜡液温度设置功能、设备状态和液位状态显示功能、蜡区选择功能、单个蜡区蜡饼厚度设置功能；
饼箱制饼包括：单个饼箱一键恒温功能、单个饼箱温度设置功能、设备状态和液位状态显示功能、饼箱选择功能。
12、一键恒温功能：启动后，饼箱开始加热，达到当前设定温度后进行保温，温度稳定后，误差±3℃。

13、饼箱照明功能：通过照明开关开启照明功能。

14、石蜡清洁：通过加热介质将蜡加热至液态，并进行过滤和消毒。

15、超温保护功能：当熔蜡箱温度超过95℃，能自动切断加热装置。

16、低液位提示功能：当熔蜡箱液位低于4±0.5cm时，设备将启动低液位提示功能。

17、具有自动休眠功能。

18、具有开机自检功能。

19、断电时可自动保存当前运行数据。

20、设备具有过载、短路、漏电保护功能。

21、工作噪音：≤65dB(A)。

22、设备具有设置时钟功能，进入时间设置界面，可以设置日期及时间。

23、设备尺寸：L1250mm*W630mm*H1000mm，误差±10%。

三、不锈钢中药微粉机（中药大功率超细打粉机）技术参数

1、产量:3-30kg/h。

2、细度: 80-300目。

3、功率: 3000W。

4、转速: 8000转/分。

5、尺寸:700*600*980cm。

6、重量:100kg。

四、采购清单
	中医科设备购买清单

	序号
	设施名称
	单位
	单价
	数量
	需求科室
	备注

	1
	中药大功率超细打粉机
	台
	3.5万
	1
	
	

	2
	蜡疗机
	台
	8.5万
	1
	
	

	3
	中医定向透药治疗仪
	台
	2.2万
	2
	
	


投标人条件

1.投标人必须具有销售、安装、维修保养能力。

2.投标人必须为合格设备制造商及其合法授权的代理商。
3.产品质量保证规范符合中华人民共和国国家相关标准。

4.投标人应按照医院要求将设备接入医院信息系统，接入系统产生的所有费用由投标人承担。
5.付款方式:安装验收调试合格正常运行后，手续完善的情况下60日之内付款。
6.设备整机质保期为三年，质保范围包括主机、所有配件及消耗性材料，设备出现故障4小时内到达甲方现场维修该设备。如保修期内中标单位未按时履行维修义务，按总价的百分之五，向医院支付违约金，造成医院损失，中标单位另行赔偿。

