耳鼻喉内镜诊治系统技术参数

一、电子鼻咽喉镜检查系统

  (一)、数量1套
(二)、图像处理器

1.测光模式：具有均值测光、峰值测光、全自动测光；

2.分辨率：≥3840*2160；

3.特殊光观察：具有NBI、BLI、CBI、DSI、SSI、OE、WLNBI、EVMI至少其中一种特殊光染色功能；

4.具有结构强化：≥16 档，轮廓强化：≥ 16 档；

5.纹理色彩增强：≥ 4 档；

6.具有数字放大功能：≥五档可调；

7.具有录像功能：可采集视频进行录像；

8.调光模式：自动调光 、手动调光和手动模式≥ 100 级可调；

9. USB接口数量：≥3个；

10.色彩调节：可分别调节红色、绿色、蓝色，色度 ≥ 15 级可调；

11.具有光学分光染色功能≥4种特殊光观察模式；

12.内置硬盘≥1TB。

（三）、LED冷光源

1. LED 灯珠寿命≥30000h；

2.光源数量≥5 个 LED 光源；

3.闪光功能：可输出光交替闪烁；

4.热插拔功能：可支持内窥镜连接线热插拔保护功能；

5.具有激光传输功能。

（四）、电子鼻咽喉镜

1.有效工作长度≥300mm；

2.全长≥ 570mm；

3.景深 ≥2mm～100mm；

4.视场角 ≥120°；

5.弯曲角度（上下）： 上≥160°、下≥130°；

6.头端部外径≤2.8mm；

7.主软管外径 ≤ 2.8mm；

8.无线供电技术：内镜连接采用无线供电模式，镜体表面没有铜触接点。

（五）、配置清单

1. 内窥镜图像处理器1台

2. LED冷光源1台

3. 电子鼻咽喉镜3条

4. 32寸显示器1台

5. 专用台车1台

6. 图文工作站1套
二、动态喉镜系统

（一）、数量1套
（二）、医用内窥镜摄像系统

1. 具有全高清 CMOS 感光芯片；

2. 摄像输出分辨率≥1920*1080；

3. 具有 DVI 和 HDMI 全高清信号输出；

4. 具有一键白平衡调节功能；
5. 可连接动态频闪光源，具备频闪摩尔条纹抑制功能，可清晰显示声带黏膜波。

（三）、频闪光源

1. 采用LED冷光源；

2. 主机具备双光源接口，支持频闪模式切换。

（四）、医用监视器

1. 物理分辨率≥1920*1080，高色彩还原度，动态影像流畅；

2. 高亮度和高对比度适用于医疗影像，精准显示，色彩还原准确；

3. 具有DVI/HDMI/DP/SDI 输入接口。

（五）、喉内窥镜

1.直径大于等于6毫米且小于等于8毫米；

2.角度大于等于70度且小于等于90度。

（六）、专业台车

1. 配备内镜手柄、摄像头专用存放支架；

2. 具有专业的监视器支架。

（七）、图文软件

1. 具有频闪和普通耳鼻喉双报告模板；

2. 可实现全高清动态频闪喉镜视频录制和拍照记录功能；

3. 可设置多种采集范围，并在主界面切换采集范围；

4. 软件可同步读取频闪光源频率、音量数据，支持界面同步显示，可随录像文件一同存储。

（八）、配置清单

1. 医用内窥镜摄像系统1套

2. 频闪光源1套

3. 医用监视器1台

4. 喉内窥镜2条
5. 专用台车1台

6. 图文软件1套

三、电子鼻咽喉镜治疗系统

（一）、数量2套

（二）、电子内窥镜图像处理器

1. 主机采用CMOS电子成像技术，分辨率≥1920*1080。具有图像亮度调节功能；自带高清显示屏，支持1080p高清显示；

2. 具有数据存储功能：储存≥8GB,并且支持USB、SD存储接口，支持DICOM端口，外接U盘可存储图像、视频和录像；具有录像功能;具有图像亮度调节功能；

3. 具有白平衡功能、轮廓增强功能和饱和度调节功能，并且多档位连续可调；
4. 具有图像显示放大模式，可做到无极缩放，同时具有HDMI、DVI、SDI高清视频输出接口,输出视频最大分辨率应≥1920*1080；

5. 主机及内窥镜使用年限≥8年。

（三）、电子鼻咽喉内窥镜

1. 成像原理：电子成像技术，工作软管不含光纤；景深：3-50mm;视场角：≥120°；软镜工作软管有效长度≥300mm；

2. 成人电子鼻咽喉内窥镜≤ 4.5mm，插入部内径≥2.2 mm;小儿电子鼻咽喉内窥镜插入部外径≤ 3.0 mm，插入部内径≥1.2 mm；插入管软管前端弯曲角度为：向上弯曲≥110°，向下弯曲≥110°；

3. 操作手柄具备两个功能按键：可控制图像显示器的图像冻结或调光，图像拍照和录像功能；

4. 自带LED光源，耐用性强，具备防雾功能；采用防堵双向通气阀，可隔绝液体进入，降低进水故障风险。
（四）、医用显示器

1. 显示器尺寸≥21寸 ；

2. 分辨率≥1920*1080。

（五）、全自动内镜清洗消毒机

1. 机器落地式设计，带万向能制动，前置液晶显示。操作高度适配医护人员操作；

2. 前门板为对开门设计。配备中空纤维超滤膜，初步过滤自来水中的杂质，中空纤维超滤膜具有排污口，定期排放。机盖为不锈钢和ABS压缩而成，不锈钢结实耐用，ABS保护內镜。中间透明有机玻璃和一体成型密封胶圈，实时显示內镜清洗消毒状态和防止消毒液气体挥发；

3. 清洗消毒槽采用耐腐蚀易清洁。带多通道灌流，温控，溢流，排水功能，温控范围15℃-45℃；

4. 机器配备清洗酶、酒精和消毒液存储箱，容积满足全天的消毒用量；
5. 设备具有消毒循环分流器，用于监测内窥镜接头连接情况。具有止回功能的活检接头，配备多种接头，适合多品牌镜子的清洗消毒。采用多通道清洗，更彻底清洗内镜管道。具备消毒液浓度检测装置。机器内置空压机，无油。并配备油水分离以及活性炭吸附功能和≤0.2μ的空气过滤芯，为內镜输送安全洁净的气体。具备全过程有故障报警并提示解决方案方法。机器设置智能管理，停机超过设定时间后自动关机；

6. 支持内镜全浸泡消毒，消毒液可循环使用；

7. 内镜的洗消状况及结果可以与内镜清洗管理系统对接联网，实时显示消毒过程，包括镜子编号、洗消过程，操作护士等信息可贮存于内镜清洗管理系统，任何时候都可在该系统中查询、调阅。对内镜的使用、维护可提供统计分析，为整个内镜的管理提供有效的信息资源和依据。采用高科技电子扫描，一条镜子对应一个电子编码。电子编码ID卡可全浸泡，可长期使用。电子扫描读卡器采用加强型高科技感应，读卡方便、快速、灵敏；

8. 机器运行一个周期后，对枯草杆菌黑色变种芽孢平均杀灭对数＞3.00，机器内置折叠滤芯，孔径≤0.2μ，达到规范要求。

（六）、内镜一体化清洗消毒中心


1. 台面支架选用304不锈钢，清洗槽一体化设计，尺寸适合镜子批量清洗；

2. 保养干燥台：干燥台采用优质PMMA复合材料压注模具一次成型。满足多条镜子同步干燥。（可根据使用科室定制尺寸）；
3. 台面有多个小圆型突起，防止内镜打滑有利于内镜干燥；

4. 台面结构与清洗槽协调一致，同时防止内镜掉落地上。

(七)、内镜储镜柜

1. 紫外线消毒；

2. 旋转式专用挂钩，可放4条以上内镜和多条配件；

（八）、台车：耳鼻喉科专用台车。

（九）、配置清单

套一：
1. 电子鼻咽喉内窥镜图像处理器（含具有图文输入输出功能）1台

2. 电子鼻咽喉内窥镜（成人型）2根

3. 医用显示器1台
4. 全自动内镜消毒机1台
5. 内镜储存柜1台

6. 内镜一体化清洗消毒中心1套
7. 台车1台

8. 转运车1台

套二：

1. 电子鼻咽喉内窥镜图像处理器（具有图文输入输出功能）1台

2. 电子鼻咽喉内窥镜（成人型）1根

3. 电子鼻咽喉内窥镜（小儿型）1根

4. 医用显示器1台
5. 台车1台
四、耳鼻喉内镜治疗器械（器械包）

1. 中耳息肉钳   麦粒头 3.5mm  数量2把

2. 中耳息肉钳   麦粒头上翘     数量 1把

3. 中耳息肉钳   45°杯形头     数量 1把

4. 中耳息肉钳   0°杯形头      数量 1把

5 . 耳息肉剪    直  形  数量 1把

耳用探针     45°    数量1支

显微刀       45°    数量1支

显微耳钩     1.2mm  数量1支

显微耳钩     1.8mm  数量1支

显微剥离器  2mm    数量1支

11. 显微剥离器  1.5mm  数量1支

12. 显微剥离器   1.8mm 数量1支

13. 刮匙 卵圆口微弯 双头  数量1把

14. 鼻腔吸引管   2.5mm  减压直型   数量 1支

15. 鼻腔吸引管   3mm  减压直型     数量8支

16. 鼻腔吸引管   4mm  减压直型     数量1支

17. 鼻腔吸引管  φ3mm  方手柄      数量10支

18. 鼻腔咬骨钳   3.5mm  上开推杆型 数量3把

19. 鼻咬切钳    4 mm推杆式     数量6把

20. 鼻咬切钳    30°推杆式      数量3把

21. 鼻腔组织钳  尖头推杆型      数量5把

22. 鼻腔组织钳 45°尖头推杆型   数量5把

23. 鼻剥离器    带吸引          数量6支

24. 鼻异物钳    下弯90°        数量1把

25. 鼻异物钳    上弯115°       数量1把

26. 上颌窦探针  60 mm           数量1支

27. 上颌窦探针  55mm            数量1支

28. 下鼻剪      数量1把

29. 鼻中隔剥离器   双头           数量1支

30. 五官科吸引管   弯φ2mm 带减压阀    数量20支

31. 五官科吸引管   弯φ3mm 带减压阀    数量1支

32. 五官科吸引管   弯φ2.5mm 带减压阀   数量1支

33. 五官科吸引管   弯φ1.8mm 带减压阀   数量1支

34. 五官科吸引管   弯φ1.5mm 带减压阀   数量1支

35. 五官科吸引管   弯φ1mm 带减压阀    数量1支

36. 五官科吸引管   下弯φ2mm           数量1支

投标人条件

1.投标人必须具有销售、安装、维修保养能力。

2.投标人必须为合格设备制造商及其合法授权的代理商。

3.产品质量保证规范符合中华人民共和国国家相关标准。

4.投标人应按照医院要求将设备接入医院信息系统，接入系统产生的所有费用由投标人承担。

5.付款方式:安装验收调试合格，正常运行后，手续齐全的情况下60日付款。

6.设备整机质保期为三年，质保范围包括主机、所有配件及消耗性材料，设备出现故障2小时内响应，24小时内到达医院现场维修该设备。如保修期内中标单位未按时履行维修义务，按总价的百分之五，向医院支付违约金，造成医院损失，中标单位另行赔偿。

