64排CT移机及防护工程技术参数

一、设备信息

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 设备品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CT | VCT | GE |

- 服务需求

- 1、CT机房屏蔽及防护。

- 2、负责设备的整体移机搬迁。

- 3、服务内容包括：拆机、运输、安装、调试。

- 三、技术要求

- （一）CT机房屏蔽及防护

- 1、机房防护部分

- （1）不锈钢单扇平移防辐射门，1、使用方钢30*50*2制作龙骨架，实木填充工艺，内用99.99-GB1#电解纯铅制造，外用1.2mm的不锈钢板饰面（不锈钢是磨砂面），边用1.2厚不锈钢槽盒夹边增加门的强度（不锈钢是磨砂面）含门头不锈钢罩。2、采用上悬挂式，1800×2250mm（门净空尺寸1500×2100mm、满足4mmpb）。

- （2）智能一体化进口重型电动系统和传动系统，防辐射门专用重型电动系统和轨道，含遥控、墙面面板按钮控制和红外线防夹功能，HDL-300。

- （3）不锈钢单扇平开防辐射门，使用方钢30*50*2制作龙骨架，实木填充工艺，内用99.99-GB1#电解纯铅制造，外用1.2mm的不锈钢板饰面（不锈钢是磨砂面），边用1.2厚不锈钢槽盒夹边增加门的强度（不锈钢是磨砂面），1050×2200mm（门净空尺寸900×2100mm、满足4mmpb）。

- （4）墙面硫酸钡防护层，硫酸400目，按防辐射标准比例搅拌并施工，施工高度3300mm，整体满足3mmpb。

- （5）顶面钡板防护层，按防辐射标准采用钡板防护施工，整体满足2mmpb。

- （6）机房顶面钢龙骨，用方钢30*50*2制作加强型钢龙骨架，实木填充工艺。

- （7）铅玻璃，铅玻璃光学牌号：ZF2，透过率:>85%，折射率:1.676，阿贝数:32.23，气泡杂质:A，条纹及非均匀性:A；1500*900*15mm。

- （8）门灯连锁系统，按标准,门灯连锁。

- （9）警示灯，(工作中字样)警示灯和警示标志。

- （10）不锈钢防辐射排风系统，机房内安装换气扇，机房外安装不锈钢防辐射百叶窗，350*350mm。

- 2、机房内装修装饰部分

- （1）墙面涂料，仅含检查室内墙面，不含控制室等其他房间装饰，装修净高度2900。

- （2）顶面铝扣板，仅含检查室内顶面，不含控制室等其他房间装饰。

- （3）地面塑胶地板，优质卷材PVC塑胶地板、PVC踢脚线、自流平水泥找平处理。

- （4）顶面崁入式LED灯，仅含检查室内8套，不含控制室等其他房间。

- （5）墙面5孔插座，仅含检查室内8只，不含控制室等其他房间装饰。

- （6）不锈钢防护门窗套(检查室内外），含防辐射处理，用木工板打底，再用1.2厚不锈钢一次折压成型（不锈钢是磨砂面）。

- （7）机房内专用管线和面板预埋，含机房内照明、插座、门机连锁和电动门控制线路的管线和面板。不含已有的照明和插座。

- （8）电缆沟盖板，按设备图纸要求施工（铁质明线槽）。

- 3、运输和搬卸

- （1）运输和搬卸至医院指定地点。

- （2）垃圾清理，清理至规定的垃圾站点。

- 4、土建部分

- （1）地面整体下挖，地面瓷砖层整体剔除60mm左右。

- （2）地面整体回填，地面整体回填混凝土砂浆60mm左右。

- （3）墙面涂料铲除，墙面涂料铲除。

- （4）顶面拆除、顶面吊顶拆除及照明。

- （5）控制室墙面钢架，操作间墙面镀锌方管40mm*60mm钢架层。

- （6）操作间墙面开槽、操作间墙面开槽做插座6个、并涂料修复。

- （7）操作间墙面防护，操作间墙面做硫酸钡板防护。

- （二）移机服务

- 1、移机工作需严格按照安装技术标准进行，保证设备在移机完成后的状态与移机前一致，并由使用科室进行验收确认；

- 2、勘察：投标人可进行现场勘察，以确保对移机情况完全了解。

- 3、本项目服务费包括搬迁所需的人工费、调试费。

- 4、▲设备拆卸移机前, 中标人需针对设备的实际运行状态、外观、易损件、元器件等情况进行检查确认并做相应的记录，本次移机后设备状态必须和移机前使用状态一致，移机过程中造成的故障均由中标人承担。

- 5、▲投标人需提供不少于三名工程师名单。

- 6、▲投标人需具备该CT所有技术能力，承诺不会出现由于技术限制导致的无法安装和调试的情况出现，例如：系统诊断软件及加密狗等，并提供相关证明材料。

- 7、▲如移机过程中出现配件损坏，所更换的配件必须是原厂全新配件，投标人需能够提供有效证明（原厂授权或原厂证明等）。

- 8、▲维保公司需提供投标CT设备系统安全性软硬件改版通知(FMI)。

投标人条件

1.投标单位必须具有维修保养资格，营业证照中具备“医疗设备售后服务或医疗设备维修”内容。

2.付款方式：设备移机安装验收调试及防护合格，正常运行后，手续齐全的情况下60天内支付。

3.设备出现故障4小时内到达甲方现场维修该设备。如保修期内中标单位未按时履行维修义务，按总价的百分之五，向医院支付违约金，造成医院损失，中标单位另行赔偿。