病人监护仪（心电监护仪）需求参数

- 一、数量:23台

- 1、一体化便携监护仪，整机无风扇设计，配置提手,方便移动。

- 2、≥10英寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥1280*800，≥8通道波形显示。

- 3、屏幕标配最新电容屏非电阻屏。

- 4、内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装，锂电池支持监护仪工作时间≥4小时；可选配2块高容量电池，工作时间≥8小时。

- 5、监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥40种。

- 6、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测，以上参数适用于成人、小儿、新生儿患者。

- 7、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能，支持成人、小儿、新生儿患者。

- 8、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。

- 9、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。

- 10、支持房颤及室上性心律失常分析功能，如：室上性心动过速，SVCs/min等，标配支持≥27种实时心律失常分析。

- 11、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。

- 12、支持≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析。

- 13、支持升级12导心电监护和12导静息分析。

- 14、支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。

- 15、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿；来自SpO2的PR测量范围：20-300。

- 16、支持指套式血氧探头；IPX7防水等级；支持液体浸泡消毒和清洁。

- 17、提供手动，自动，连续、序列和整点等5种测量模式，提供24小时血压统计结果。

- 18、提供呼吸测量，适用于成人、小儿和新生儿；呼吸测量范围：0-200 rpm。

- 19、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿；无创血压成人收缩压测量范围：25~290mmHg，下限值≤25 mmHg，上限值≥290mmHg。

- 20、具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。

- 21、支持≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储30秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

- 22、支持≥1000组NIBP测量结果，可选配升级为高容量存储卡，支持3000组NIBP测量。

- 23、支持≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾。

- 24、具有报警升级功能，当参数报警经过一定的时间未被处理或伴发了其他报警，就会升级到更高一个级别。

- 25、具有特殊报警音，当监护仪在病人发生致命性参数报警时，发出特殊的报警音进行提示病人处于危急状态。

- 26、具备内置WIFI功能，可以同科室中心监护系统进行接入。

- 27、具备参数组合报警功能，可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，更好地反映病人状态，提供≥10个预设组合报警，并允许自定义≥10个组合报警。

- 28、支持RJ45接口进行有线网络通信，和同品牌除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。

- 29、可升级临床评分系统，包括MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分系统）、NEWS2（英国早期预警评分系统2），可支持定时自动EWS评分功能，支持动态刷新EWS和EWS报警。

- 30、支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。

- 31、提供目标监测界面，能够显示ECG,SpO2,IBP,CO2等多种参数测量值和波形；目标监测界面至少包括目标参数区、参数列表区、目标参数统计区、目标参数趋势区等，目标参数统计区与目标参数趋势区相互联动；支持带ABD事件的呼吸氧合界面。

病人监护仪（转运监护仪）需求参数

一、数量:2台

- 1、适用于成人、小儿、新生儿的监测。

- 2、转运监护仪，满足救护车，直升飞机和固定翼飞机,通过相关转运标准。

- 3、≥5.5英寸彩色触摸电容显示屏，支持屏幕手势滑动操作，支持穿戴医用防护手套操作，

- 4、整机重量＜1Kg，小巧便携

- 5、IP44防尘防水，易清洁和适用医院内外不同临床救治环境。

- 6、坚固耐用，抗1.2米6面跌落，满足转运过程中的复杂临床救治环境。

- 7、整机无风扇设计。

- 8、内置锂电池供电，支持≥5小时的持续监测。

- 9、内置DC电源接口，可以进行车载充电。

- 10、具备3/5导心电，阻抗呼吸，血氧、无创血压、2通道体温。

- 11、支持2通道有创血压及模拟输出/除颤同步。

- 12、可选配外置主流、旁流、微流EtCO2监测模块。

- 13、可具备微创连续血流动力学监测模块，非无创电阻抗法，具有更好的监测准确性，可采用PiCCO或类似技术，实现CCO连续心排量、SVV每搏变异量等血液动力学监测参数，直观观察病人的变化情况。

- 14、支持提供麻醉平衡软件工具，数字化指标显示病人镇静、镇痛、肌松三方面麻醉状态，自动提示病人三低状态，并予以计时，图形化显示病人脑状态，可进行Aldrete复苏评分，满足临床对病人复苏拔管的评估。

- 15、支持提供EWS早期预警评分工具，包括NEWS、NEWS2和MEWS，可支持定时自动EWS评分功能，支持动态刷新EWS和EWS报警。

- 16、转运监护仪支持插入床旁监护仪任意模块插槽作为参数模块使用，即插即用。

- 17、心电支持≥3个分析导联实时动态同步分析，并非多个导联波形同屏显示及12导联静息分析。

- 18、心率测量范围：成人15 -300 bpm，小儿/新生儿15 - 350 bpm。

- 19、波速提供50mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s可选。

- 20、滤波模式提供诊断模式（0.05 -150Hz）、监护模式（0.5 -40Hz）、ST模式（0.05 - 40Hz）、手术模式（1-20Hz）。

- 21、支持室上性心动过速和SVCs/min等室上性心律失常分析。

- 22、可显示弱灌注指数（PI）。

- 23、提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。

- 24、提供手动、自动间隔、连续、序列和整点五种无创血压测量模式。

- 25、NIBP支持快速测量，典型测量时间≤15秒。

- 26、IBP测量范围：-50 – 360 mmHg，支持实时PPV测量。

- 27、具有图形化报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。

- 28、备参数组合报警功能（并非早期预警评分EWS），可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，预示病人不同生理系统状态改变，提供≥10个预设组合报警，并允许自定义≥10个组合报警

- 29、通过国家III类注册和FDA认证。

投标人条件

1.投标人必须具有销售、安装、维修保养能力。

2.投标人必须为合格设备制造商或者合法授权的代理商。

3.产品质量保证规范符合中华人民共和国国家相关标准。

4.投标人应按照医院要求将设备接入医院信息系统，接入系统产生的所有费用由投标人承担。

5.付款方式:安装验收调试合格，正常运行后，手续齐全的情况下60日内付款。

6.设备整机质保期为三年，质保范围包括主机、所有配件及消耗性材料，设备出现故障4小时内到达甲方现场维修该设备。如保修期内中标单位未按时履行维修义务，按总价的百分之五，向医院支付违约金，造成医院损失，中标单位另行赔偿。