经颅重复磁刺激仪（经颅磁刺激仪）技术参数
一、适应范围：注册证载明的适用范围应包含神经科领域适应症。
二、主机：
[bookmark: _GoBack]1、脉冲源、冷却系统、MEP模块集成在台车内部，形成封闭一体式可推移整机结构。
2、操作系统：人机交互系统采用笔记本电脑控制操作，支持脱离磁刺激主机单独使用具备便携性，windows系统兼容大量科研软件。
3、最大刺激强度不超过6T。
4、磁感应强度稳定输出允差：≤±5%。
5、磁感应强度最大变化率：最低≥20kT/s,最高≤80kT/s。
[bookmark: OLE_LINK4]6、脉冲上升时间：≤60μs，允差≤±10μs。
7、输出脉冲宽度：≥340μs，允差≤±20μs。
8、刺激频率：0.1-60Hz可调。
9、脉冲频率≥1Hz，步进为 1Hz；脉冲频率＜1Hz，步进为 0.01Hz。
[bookmark: OLE_LINK9]10、脉冲频率允差值：≤±2%
[bookmark: OLE_LINK2]11、电介质强度：主机内部高压储能电容安全可靠，电介质强度≥7400VAC。
12、设备功耗：≥7kVA。
[bookmark: OLE_LINK13]三、安全预警：
1、在设备连续工作中，可以通过按下设备面板上的停止开关，仪器立即停止输出。
2、磁刺激线圈表面温度≤40℃。
3、设备具备对脉冲放电开关、恒温模块的状态及脉冲储能器件温度的监控功能；当冷却系统发生故障时，应发出报警提示并/或停止磁场输出。
四、刺激线圈：具有电动吸液和电动排液功能。
五、双通道MEP检测功能
1、采样率≥120KHz。
2、传输方式：有线传输内置MEP模块（MEP模块集成于机箱内部），信号稳定无需充电（非外挂式无线MEP模块）。
3、最小分辨率：≤0.1μV。
4、频率测量范围：1Hz~25KHz。
六、刺激模式
1、具备单脉冲（sTMS）、重复脉冲（rTMS）、复合刺激（TBS）、成对脉冲输出（pTMS）四种模式。
2、单主机双通道，支持双人同时治疗，双人的刺激频率、刺激强度、刺激时间和刺激间隔可完全独立调节，并且无强制关联关系，两线圈可同时输出脉冲。
3、支持双线圈成对刺激，成对脉冲最小时间间隔≤0.1ms，双线圈成对脉冲时间间隔范围为-31s~31s内可调，步长1ms。
七、配置清单
1、磁刺激器主机	1	台	
2、冷却系统	1	套	
3、操作软件	1	套	
4、圆形刺激线圈	1	个	
5、八字型刺激线圈	1	个	
6、双锥型刺激线圈	1	个	
7、枕部刺激线圈	1	个	
8、MEP模块	1	个	
9、支架	2	个	
10、刺激定位帽	10	套
投标人条件
1.投标人必须具有销售、安装、维修保养能力。
2.投标人必须为合格设备制造商及其合法授权的代理商。
3.产品质量保证规范符合中华人民共和国国家相关标准。
4.投标人应按照医院要求将设备接入医院信息系统，接入系统产生的所有费用由投标人承担。
5.付款方式:安装验收调试合格，正常运行后，手续齐全的情况下60日付款。
6.设备整机质保期为三年，质保范围包括主机、所有配件及消耗性材料，设备出现故障2小时内响应，24小时内到达医院现场维修该设备。如保修期内中标单位未按时履行维修义务，按总价的百分之五，向医院支付违约金，造成医院损失，中标单位另行赔偿。

