经颅重复磁刺激仪（经颅磁刺激仪）技术参数

- 一、适应范围：注册证载明的适用范围应包含神经科领域适应症。

- 二、主机：

- 1、脉冲源、冷却系统、MEP模块集成在台车内部，形成封闭一体式可推移整机结构。

- 2、操作系统：人机交互系统采用笔记本电脑控制操作，支持脱离磁刺激主机单独使用具备便携性，windows系统兼容大量科研软件。

- 3、最大刺激强度不超过6T。

- 4、磁感应强度稳定输出允差：≤±5%。

- 5、磁感应强度最大变化率：最低≥20kT/s,最高≤80kT/s。

- 6、脉冲上升时间：≤60μs，允差≤±10μs。

- 7、输出脉冲宽度：≥340μs，允差≤±20μs。

- 8、刺激频率：0.1-60Hz可调。

- 9、脉冲频率≥1Hz，步进为 1Hz；脉冲频率＜1Hz，步进为 0.01Hz。

- 10、脉冲频率允差值：≤±2%

- 11、电介质强度：主机内部高压储能电容安全可靠，电介质强度≥7400VAC。

- 12、设备功耗：≥7kVA。

- 三、安全预警：

- 1、在设备连续工作中，可以通过按下设备面板上的停止开关，仪器立即停止输出。

- 2、磁刺激线圈表面温度≤40℃。

- 3、设备具备对脉冲放电开关、恒温模块的状态及脉冲储能器件温度的监控功能；当冷却系统发生故障时，应发出报警提示并/或停止磁场输出。

- 四、刺激线圈：具有电动吸液和电动排液功能。

- 五、双通道MEP检测功能

- 1、采样率≥120KHz。

- 2、传输方式：有线传输内置MEP模块（MEP模块集成于机箱内部），信号稳定无需充电（非外挂式无线MEP模块）。

- 3、最小分辨率：≤0.1μV。

- 4、频率测量范围：1Hz~25KHz。

- 六、刺激模式

- 1、具备单脉冲（sTMS）、重复脉冲（rTMS）、复合刺激（TBS）、成对脉冲输出（pTMS）四种模式。

- 2、单主机双通道，支持双人同时治疗，双人的刺激频率、刺激强度、刺激时间和刺激间隔可完全独立调节，并且无强制关联关系，两线圈可同时输出脉冲。

- 3、支持双线圈成对刺激，成对脉冲最小时间间隔≤0.1ms，双线圈成对脉冲时间间隔范围为-31s~31s内可调，步长1ms。

- 七、配置清单

- 1、磁刺激器主机	1	台

- 2、冷却系统	1	套

- 3、操作软件	1	套

- 4、圆形刺激线圈	1	个

- 5、八字型刺激线圈	1	个

- 6、双锥型刺激线圈	1	个

- 7、枕部刺激线圈	1	个

- 8、MEP模块	1	个

- 9、支架	2	个

- 10、刺激定位帽	10	套

投标人条件

1.投标人必须具有销售、安装、维修保养能力。

2.投标人必须为合格设备制造商及其合法授权的代理商。

3.产品质量保证规范符合中华人民共和国国家相关标准。

4.投标人应按照医院要求将设备接入医院信息系统，接入系统产生的所有费用由投标人承担。

5.付款方式:安装验收调试合格，正常运行后，手续齐全的情况下60日付款。

6.设备整机质保期为三年，质保范围包括主机、所有配件及消耗性材料，设备出现故障2小时内响应，24小时内到达医院现场维修该设备。如保修期内中标单位未按时履行维修义务，按总价的百分之五，向医院支付违约金，造成医院损失，中标单位另行赔偿。