智能酶液机技术参数

1. 设备高度≤1000mm，设备宽度≤300mm，出杯高度500mm±10%。
2. 尺寸255mm×405mm×865mm。
3. 工作电源：220V/50Hz。
4. 存杯数量≥40pcs。
5. 储液桶容量≥5L。
6. [bookmark: OLE_LINK2]智能酶液机主要用于医疗机构消化内镜中心，在临床诊疗结束后，可一键完成内镜进行床旁预清洗工作中多酶清洗剂的配制及分装。
7. 外壳采用优质镀锌钢板静电喷涂，抗腐蚀清洁消毒更方便。
8. 采用5寸彩色触摸显示屏，主界面可清晰显示当前配液参数及配液状态。
9. 可对预配制酶液进行分装，也可以现用现配，具有AB液两种液体的配液功能，配液比例参数可调。
10. 智能酶液机可对酶液进行加热，加热温度可调，以确保酶液活性。
11. 配液量可调，范围50~200ml。
12. 智能酶液机应对每次配液量、AB液剂量、配液温度进行记录，方便用户查询，对清洗剂的使用进行更好的统计和规划。
13. 智能酶液机应具备非接触式，脚踏开关，屏幕按键等多种配液触发方式。
14. 智能酶液机应具备报警功能，存杯数量不足，酶液不足，储液桶余量不足或进水异常时，应进行报警提示。
15. 设备采用可固定式脚轮，避免设备使用时意外挪动。

投标人条件
1.投标人必须具有销售、安装、维修保养能力。
2.投标人必须为合格设备制造商或者合法授权的代理商。
3.产品质量保证规范符合中华人民共和国国家相关标准。
4.投标人应按照医院要求将设备接入医院信息系统，接入系统产生的所有费用由投标人承担。
5.付款方式:安装验收调试合格，正常运行后，手续齐全的情况下60日内付款。
6.设备整机质保期为三年，质保范围包括主机、所有配件及消耗性材料，设备出现故障4小时内到达甲方现场维修该设备。如保修期内中标单位未按时履行维修义务，按总价的百分之五，向医院支付违约金，造成医院损失，中标单位另行赔偿。
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