全自动内镜消毒系统需求参数

- 1.产品用途: 用于内镜可清洗部件的清洗和消毒。

- 2.资质要求: 提供有效的医疗器械注册证。

- 3.空间限制:由于空间限制，中标后供应商需进行深化设计，提供平面设计图纸，由甲方确认后，方可供货，如因尺寸问题，产品的水路，电路，及部分装修，由供应商承担。（提供承诺函）

4.单槽外尺寸：≥550*750mm，单槽内尺寸：≥440*470*220mm

- 5.清洗槽:清洗槽采用前高后低防泛水，前端圆弧，材质采用PMMA-ABS高分子复合材料一体吸塑成型，可根据房间尺寸灵活配置，支持异形槽体设计，板材厚度≥5mm，槽面离地高度≤890mm。

- 6.干燥台:干燥台台面有条型凸起，具有防滑性，尺寸可定制。

- 7.功能背板:功能背板采用PMMA-ABS高分子复合材料一体吸塑成型，整体高度≤1730mm，支持异形背板设计。

- 8.柜体: 柜体底板采用≥18mm厚的PVC中空板，玻璃厚度≥5mm，配备静音轴承滚轮，柜门采用铝合金型材包框的彩色晶钢玻璃门，配备304不锈钢阻尼铰链，颜色可支持定制。

- 9.照明系统:LED嵌入式圆型射灯，功率≤3W，清洗时辅助照明。

- 10.供电系统:具备过载、过压、漏电保护功能，由电路和电气元器件连接组成，保护接地回路都经过阻值测试，设备任意接地线路与主接地点的电阻值≤0.2Ω。

- 11.给排水系统:	采用优质高压编织供水软管及管件阀门，优质PP-R冷热进水管材和管件接头，优质PVC-U专用排水管及管件阀门；优质供水供气PU管。

- 12.自动灌流器:采用隐藏式后置设计，液晶中文显示屏操作面板，一键式操作，具有脉动注液、注气、吸引等功能，各个程序运行时间均可调节，程序运行时具有倒计时显示，运行结束有声讯提示信号。

- 13.空压机:	采用无油活塞式设计，保证压缩气体中无油分子，配水气分离系统，压力调节范围为 0.2Mpa～0.7Mpa，气罐一次性储气量≧30L，主机气量≧50L/min，噪音≦70dB。功率≥680W，净重≥24KG。

- 14.空气过滤减压装置:	气压调节范围：0～1Mpa，分离空气中的水分及其它杂质，提供干燥纯净的压缩空气，设有注气压力调节器,为腔道提供气压。

- 15.清洗气枪/水枪:	枪体采用304不锈钢材质，一次冲压成型，耐受压力0-0.8MPa。

- 16.水龙头:折叠式304不锈钢材质水龙头，360°旋转式设计，有冷热水接口，单开关水温度调节。

- 17.挂钩:3/5位挂钩，304不锈钢材质，耐酸碱，表面易清洁，用于悬挂各类清洗毛刷和辅助工具。

- 18.纱布架:304不锈钢材质，耐腐蚀，表面光滑易清洁，用于放置清洗过程中的手套、纱布等物品。

- 19.防护罩:采用透明亚克力面板吸塑成型，减少消毒液挥发产生的有害气体。

- 20.医疗快速接头:配有带自锁的接头，全部程序执行只需连接接头，无需拆卸全管道灌流器。

- 21.三通灌流装置:连接灌流软管，将灌流管路分开，对内镜全管路进行灌流，三通接口为≥6.4mm。

- 22.灌流专用硅胶管:采用优质硅胶原料，并以独特的挤出工艺制造而成，柔韧度极好，耐扭结不变形，具有很高的抗撕强度，具有无毒、耐高温低温、寿命长、长时间使用不变硬、不变色、不变黄等优点。

- 23.IC感应卡:灌流器感应卡，可绑定内镜和人员信息，用于设备追溯系统。

- 24.产品资质:生产厂商具备有效的ISO13485（医疗器械质量管理体系）及ISO质量管理体系、环境管理体系和职业健康管理体系。

- 25. 配置清单：1.内镜清洗工作站1套；

- 2.内镜储镜柜1个；

- 3.内镜纯水机1台；

- 4.内镜转运车1台。

投标人条件

1.投标人必须具有销售、安装、维修保养能力。

2.投标人必须为合格设备制造商及其合法授权的代理商。

3.产品质量保证规范符合中华人民共和国国家相关标准。

4.投标人应按照医院要求将设备接入医院信息系统，接入系统产生的所有费用由投标人承担。

5.付款方式:安装验收调试合格，正常运行后，手续齐全的情况下60日付款。

6.设备整机质保期为三年，质保范围包括主机、所有配件及消耗性材料，设备出现故障4小时内到达甲方现场维修该设备。如保修期内中标单位未按时履行维修义务，按总价的百分之五，向医院支付违约金，造成医院损失，中标单位另行赔偿。

‌