经颅重复磁刺激仪（经颅磁刺激仪）需求参数
[bookmark: _GoBack]一．数量:1台
1. 适应症：通过刺激人体中枢神经和外周神经，用于康复科、精神科和神经科的神经电生理检查、运动功能评定，以及用于辅助治疗或改善失眠症状，对脑神经及神经损伤性疾病的辅助治疗。 
2. 主机：
2.1. 脉冲源、冷却系统、MEP模块集成一体式可推移整机结构。
2.2. 冷却系统：液态内循环冷却系统，非风冷或静态液冷或外循环液冷。
2.3. 操作系统：人机交互系统采用笔记本电脑控制操作，中文界面，非一体机及触摸屏，支持脱离磁刺激主机单独使用具备便携性，windows系统兼容大量科研软件。
2.4. 刺激强度：1.0-6Tesla连续可调；
2.5. 磁感应强度稳定输出允差：≤±5%；
2.6. 磁感应强度最大变化率：最低≥20kT/s,最高≤80kT/s，过低的磁感应强度变化率难以诱发生理效应，过高的磁感应强度变化率会导致患者无法耐受；
2.7. [bookmark: OLE_LINK4]脉冲上升时间：≤60μs，允差≤±10μs；
2.8. 输出脉冲宽度：≥340μs，允差≤±20μs,过低的输出脉宽难以诱发生理效应，过高的脉宽会导致患者无法耐受；
2.9. 刺激频率：0.1-40Hz可调;
2.10. 脉冲频率≥1Hz，步进为 1Hz；脉冲频率＜1Hz，步进为 0.01Hz；
2.11. [bookmark: OLE_LINK9]脉冲频率允差值：≤±2%。
2.12. [bookmark: OLE_LINK2]电介质强度：主机内部高压储能电容安全可靠，电介质强度＞7400VAC
2.13. 设备功耗：＞7kVA
3. [bookmark: OLE_LINK13]安全预警：
3.1. 当冷却系统发生故障时，应有提示或停止磁场输出。
3.2. 在设备连续工作中，可以通过按下设备面板上的停止开关，仪器立即停止输出。
3.3. 磁刺激线圈表面温度≤40℃
3.4. 设备监控脉冲放电开关、恒温模块、脉冲储能器件温度。当冷却系统发生故障时，应有提示或停止磁场输出。
4. 刺激线圈：
4.1. 刺激线圈可选配：成人八字形线圈、成人圆形线圈、儿童八字形线圈、儿童圆形线圈、动物线圈拍；
4.2. 线圈全封闭一体式工艺，双面双向无孔设计，加工一次成型，无加工缝隙；
4.3. 具有电动吸液和电动排液功能。
5. 软件功能：
5.1. 硬盘储存、USB储存；
5.2. 专家方案、病历管理、以及病历打印输出；
5.3. 刺激模式图形（数字）仿真、温度显示与控制保护。
6. [bookmark: OLE_LINK18]检测模式：
6.1. 检测项目：支持运动阈值（MT）、运动诱发电位（MEP）、中枢神经传导时间（CMCT）、静息期检测（CSP）、不同脑区抑制、易化（IHI\IHF）的检测功能；
6.2. 检测记录：运动阈值与治疗方案自动记忆功能，可对保存文档中波形与数据进行复现；
6.3. 具备自动计算神经传导时间功能；
6.4. 实时MEP（EMG）信息显示；
6.4.1. 双通道MEP检测功能，采样率≥100KHz。
6.4.2. 传输方式：有线传输内置MEP模块（MEP模块集成于机箱内部），信号稳定无需充电（非外挂式无线MEP模块）
6.4.3. 最小分辨率：≤0.1μV。
6.4.4. 频率测量范围：1Hz-25KHz。
7. 刺激模式
7.1. 单脉冲（sTMS）、重复脉冲（rTMS）、复合刺激（TBS）、成对脉冲输出（pTMS）。
7.2. 支持双人同时治疗，双人的刺激频率、刺激强度、刺激时间和刺激间隔可完全独立调节，并且无强制关联关系，两线圈可同时输出脉冲。
7.3. 支持双线圈成对刺激，成对脉冲最小时间间隔≤0.1ms，双线圈成对脉冲时间间隔范围-31s~31s内可调，步长1ms。
7.4. 定时时间按照方案的需要设置，在预定时间（方案的总时间）到达后设备自动终止磁场输出，允差：±10%。
7.5. 内置多种专家方案，可供临床选择，支持刺激方案自定义，设置刺激时间、输出频率、刺激间歇、刺激强度、刺激数量等。
7.6. 触发输出：触发脉冲波宽350μs±50μs，幅度5V±0.5V。
7.7. 触发输入：输入脉冲波宽≥16μs，幅度5V±0.5V的信号，能被触发。
7.8. 操作软件上调节触发输入延时时间，软件在0~500ms范围可调，步长0.1ms.
7.9. 操作软件上调节触发输出延时时间，软件在-500~500ms范围可调，步长0.1ms。
7.10. 能显示阈值强度、以百分比表示相对输出强度，显示刺激序列、刺激时间、刺激数量。
8. 具备触发输入输出通用接口。
投标人条件
1.投标人必须具有销售、安装、维修保养能力。
2.投标人必须为合格设备制造商及其合法授权的代理商。
3.产品质量保证规范符合中华人民共和国国家相关标准。
4.投标人应按照医院要求将设备接入医院信息系统，接入系统产生的所有费用由投标人承担。
5.付款方式:安装验收调试合格，正常运行后，手续齐全的情况下60日付款。
6.设备整机质保期为三年，质保范围包括主机、所有配件及消耗性材料，设备出现故障2小时内响应，24小时内到达医院现场维修该设备。如保修期内中标单位未按时履行维修义务，按总价的百分之五，向医院支付违约金，造成医院损失，中标单位另行赔偿。



