乳房病灶旋切式活检系统需求参数

- 1、触摸显示屏：≥15寸中文操作界面触摸屏，操作简洁，显示清晰。

- 2、工作状态显示：实时显示旋切针运行状态、负压值、废液量、切割次数等信息。

- 3、实时显示废液量，具有废液满溢警示功能。

- 4、智能识别：具有活检针智能识别功能，安装后自动匹配相关参数，提高工作效率。

- 5、刀头设计：三凹面或者三棱面刀头设计，以保证穿刺正常组织和致密组织。

- 6、旋切活检针通道设计：单通道设计，确保旋切活检针的通道内腔更大，具有更好的组织通过性能。

- 7、切割方式：360度单向旋转推进切割。

- 8、多规格型号：具有7G,10G,12G规格，有效长度100mm-150mm。

- 9、一次性使用乳房旋切活检针可360°范围内任意选择取样槽开窗方向，外部具有开窗方向指示标识，轻松对准病灶。

- 10、组织收集方式：具有全封闭式收集病灶组织的集样盒，提高手术效率，节约人工成本。

- 11、外导管刻度清晰可见，方便用户控制穿刺深度。

- 12、取样槽在5-30mm范围内无级可调，以便适应不同大小病灶组织的精细切割。

- 13、具有常规抽吸/强力抽吸，强力抽吸可连续真空吸取组织液和血液。

- 14、具有常规模式/致密模式，可切割不同密度的组织。

- 15、控制方式：具有脚踏和手柄两种控制方式，脚踏开关IPX8防水等级，防滑、防侧翻。

- 16、工作时手柄前端的LED亮条能同步指示活检针有效取样槽的状态。

投标人条件

1.投标人必须具有销售、安装、维修保养能力。

2.投标人必须为合格设备制造商及其合法授权的代理商。

3.产品质量保证规范符合中华人民共和国国家相关标准。

4.投标人应按照医院要求将设备接入医院信息系统，接入系统产生的所有费用由投标人承担。

5.付款方式:安装验收调试合格，正常运行后，手续齐全的情况下60日付款。

6.设备整机质保期为三年，质保范围包括主机、所有配件及消耗性材料，设备出现故障4小时内到达甲方现场维修该设备。如保修期内中标单位未按时履行维修义务，按总价的百分之五，向医院支付违约金，造成医院损失，中标单位另行赔偿。