手外科显微镜技术参数
一、机架

1.横臂最大伸展长度：≥1080mm 

2.垂直调节范围：≥500mm

3.脚控电动X-Y平面移动器，可自动归零复位，移动范围（前后、左右）：≥40mm，速度：≤2.5mm/s 

4.脚控电动微调升降范围：≥40mm，速度：≤1.5mm/s

★5.独立的双光源照明：卤素灯采用4组灯泡瞬间转换，150W/15V德国进口灯泡，同轴冷光源照明，术面照度可达≥50000LX以上,双光源均可瞬间切换。

★6.多功能防水脚踏开关（可控制电动变倍、微调升降、X-Y平面移动）

7.内置分光器设计，可连接CCD摄像接口、数码照相机接口

8.电源：220V/50HZ，

二、显微镜

★1.主副镜是双人双目180°固定体位，对手镜是同光路、同倍率、同视场，景深一致。

2.大物镜工作距离：200mm 250mm 300mm，更换大物镜简单、方便、快捷

3.放大倍数：5X-25X电动连续变倍（也可手动）

4.视野直径：11mm-82.5mm

5.目距调节范围：55mm-76mm

6.屈光度调节范围：±6D双目

7.内置分光器接口：可配数码照相系统和单目示教镜

8.目镜放大倍率：12.5X，艾尔弗广角目镜

9.所有光学镜头均采用反光涂层复消色差镜头（主镜、助手镜、物镜及变倍系统）

★三、通过ISO13485:2016质量管理体系认证

可选配高清摄像系统1080P输出分辨率；可实现1080P视频流的SD卡存储；HDMI&WIFI同时输出，同模式下对对象进行自动对焦；可用APP通过WIFI热点连接手机实现控制；实时图像编辑、保存。

投标人条件

1.投标人必须具有销售、安装、维修保养能力。

2.投标人必须为合格设备制造商及其合法授权的代理商。
3.产品质量保证规范符合中华人民共和国国家相关标准。

4.投标人应按照医院要求将设备接入医院信息系统，接入系统产生的所有费用由投标人承担。
5.付款方式:安装验收调试合格，正常运行后，手续齐全的情况下60日付款。
6.设备整机质保期为三年，质保范围包括主机、所有配件及消耗性材料，设备出现故障4小时内到达甲方现场维修该设备。如保修期内中标单位未按时履行维修义务，按总价的百分之五，向医院支付违约金，造成医院损失，中标单位另行赔偿。

