康复科设备技术参数
一、作业治疗器材系列一
（一）铁棍插板
1、规格：20×12×5cm
（1）φ4×40＝15根
（2）φ6×45＝15根
（3）φ8×50＝15根
2、用途：偏瘫、脑瘫等功能障碍患者进行协调性训练。
（二）木插板
1、60×29×20～30cm
2、插棒规格: 2.5×10、2×9、1.5×8
3、数量:  10、14、18
4、质量: 5.4kg
5、用途:作业治疗用具,将木棒准确插到位,训练患者眼-手协调功能。
（三）几何体阶梯
1、外形尺寸/cm：230×180×44cm
2、斜板的倾斜度（与水平夹角）：30 º
3、阶梯相邻台阶距离：10cm
4、踏板额定承载：135kg
5、产品功能及特点：用于步态训练及平衡功能训练。
（四）套圈
1、 材质：木质。由9根立柱9个套圈组成，底板有数字显示。
2、 尺寸：40×40×18.5cm，立竿直径2.5cm  
3、 训练患者眼-手协调功能。
（五）系列沙袋（绑式）
1、尺寸：65.5×3673cm,。
2、沙袋重量（kg）及个数： 2（1kg2个）、3（1.5kg2个）、4（2kg2个）、5（2.5kg2个）、6（3kg2个）共10个。
（六）套彩盘
1、规格：60×16×63cm
2、立柱直径：φ2.8cm
3、用途：训练患者手眼协调功能，增加感知认识
4、配三角木块、正方形木块、圆板木块各1个
（七）几何图形插板（木质）
1、外形尺寸/cm：50×40×3
2、用途：训练感知能力及大脑对图形的识别能力。
3、材质：木质
（八）认知图形插板（木质）
1、外形尺寸/cm：≥44.5×34.5×3
2、插板的数量：5块
3、用途：训练感知能力及大脑对图形的识别能力。
4、材质：木质
（九）手指阶梯
1、 尺寸：30×12×45cm。
2、 阶梯台间2cm。
3、 用途：通过改善手指关节活动范围，训练手指主动运动的灵活性、协调性。
（十）手指插球器
1、 尺寸：38×25×8cm
2、 4种规格玻璃球各5个
3、 2种规格铁棍各5根。
（十一）上肢推举训练器
1、尺寸（长宽高）：1100*960*1150mm
2、净重：≥53kg
3、承重：≥150kg
4、采用≥50*100mm优质平椭圆管钢材，主体管材厚度≥2mm；
5、液压阻力系统，活塞式运动，阻力柔和无惯性。油缸采用72*72mm铝合金油缸，双向液压阻尼，10档阻力调节；
6、训练手柄使用优质缓冲材料，防滑设计，在训练中抓握更舒适；
7、中扶手角度可调，可以使用户在锻炼过程中保持上肢稳定，从而避免对关节造成任何压力，扶手材质为海绵外包PU皮革，厚度≥5cm；
8、坐垫和靠背材质为聚氨酯发泡，外包PU皮革，厚度≥6cm，根据人体曲线设计，为锻炼提供了最佳稳定性；
9、产品配备小腿支撑，增强训练稳定功能；    
（十二）上螺丝
1、 尺寸：35×25×7cm
2、 6M螺丝7个,8M螺丝13个
3、材质：密度板，不锈钢螺丝
（十三）上螺母
1、 尺寸：34×19×20.5cm，
2、 8个6M螺母,16个8M螺母
3、材质：密度板，不锈钢螺丝、螺母
（十四）堆杯
1、规格(cm)：30×14×10(6个)
2、质量：0.8kg
3、用途：手指对指功能感知认知训练
4、材质：密度板，塑料杯
（十五）手平衡协调训练器
1、 用途：提高患者手眼协调功能
2、 规格：32×30×8cm
3、参数：优质木料表面清漆，不锈钢小球。
（十六）模拟作业工具
1、模拟工具：30个
2、产品功能特点：
（1）通过手操作各种模拟工具，改善手指对指功能，提高手的协调性、灵活性。还可用于手的感觉功能练习。
（十七）腕部功能训练器
1、参考规格(cm)：40×22.5×11.5
2、训练用工具5个
3、材质：木制品
4、参考质量：2.3kg
二、作业治疗器材系列二
（一）巴氏球
直径75cm，85cm，65cm各一个
1、大：规格(cm)：Φ85cm左右，质量：2.1kg左右；
2、中：规格(cm)：Φ75左右，质量：2.0kg左右；
3、小：规格(cm)：Φ65左右，质量：1.8kg左右。
（二）哑铃车
1、0.1，0.3,0.5,1,2,3,5，10公斤各一个
2、参考规格(cm)：84×50×86
3、参考质量：37.0kg
4、结构型式：哑铃、哑铃架
5、材质：静电喷塑架、钢
6、哑铃规格：质量，5LB，4个。4LB，4个。3LB，4个。2LB，4个。1LB，2个
（三）手指肌力握力训练器
1、测量范围：0～99.9kg 
2、分度值：0.1kg
3、示值误差：≤1﹪F.S
4、功 能：握力峰值保持，开关∕清零  定时关机，过载指示。
5、电 源：一节9V叠式电池（自备）或外接式AC(220)∕DC∕(9V)稳压器
6、5功能：握力峰值保持，开关∕清零  定时关机，过载指示。
7、参考规格(cm)：18×14×2
8、参考质量：1.1kg
9、配置：电源
（四）加粗手柄餐具系列和进食障碍康复训练器
1、生活自助具主要包括防洒盘架、水杯套架、牙刷、梳子、勺、叉等生活用具。
2、特种勺、叉餐具是主要用于各种上肢及神经系统功能有障碍有残疾人、老年人等手部握力不足的人群使用的日常实用的餐具。
3、塑料材质。
4、扣带可调粗柄餐具餐勺为塑料柄，不锈钢头，长25cm，把手直径2.5-4cm，重量100g。
5、餐具头方向可调夹持餐具餐勺为塑料柄，不锈钢头，长25cm，把手直径6cm。
7、防洒盘架由一个塑料防洒围边组成。
8、用于手曲屈痉挛、手指变形、握力丧失者。帮助患者自行进食、饮水、刷牙及梳头等。
（五）进食障碍评估工具和康复训练套装
1、规格：17×11.5×5㎝
2、材质：PP5 ABS
3、用途：口部运动障碍、言语障碍、构音障碍（运动性、品质性、功能性）、语音障碍、发音障碍（呼吸、发声、共鸣）、吞咽困难者、进食障碍者的工具。
三、上肢功率车
1、规格：45*40*28cm
2、重量：5kg
3、额定功率：60W
4、输入电压：AC100V-AC220V
5、额定频率：50Hz-60Hz
6、运动模式：电动模式、助力模式、阻力模式
7、阻力调节：20 档阻力可调
8、速度调节：20 档速度可调
9、运动时间：默认 20 分钟，单次最高 30 分钟
10、运动方向：支持正反转切换
11、数据监测：可浏览运动时间、运动距离、圈数、速度、卡路里等数据；
12、过载防痉挛功能：发生痉挛时机器自动停止，3 秒后自行重启。
四、痉挛肌低频治疗仪（低频二通道治疗仪）
1、输入功率：55VA；
2、使用电源：220V，50Hz；
3、台面款机型，彩色触摸屏加选择编码器操作；
4、双通道，有四组电疗输出；
5、时间设定：时间范围为0～99min可调，单步长1min；
6、定时提醒：定时时间到后有声音提示功能；
7、输出波形：每通道包含Ⅰ、Ⅱ两组输出，输出波形为方波与指数波的组合波
8、波形参数：
(1)脉冲周期：0.5s～2s可调，步长为0.1s，允差±10%；
(2)脉冲宽度：0.1ms～2.0ms可调，步长为0.05ms,允差±10%；
(3)延时时间：Ⅱ路输出脉冲比Ⅰ路输出脉冲延时出现，延时时间从0.1s～1.5s可调，步长为0.1s,允差±10%；
(4)输出强度：Ⅰ、Ⅱ两路输出脉冲电流峰峰值Ip-p从0mA～99mA可调, 步长为1 mA，最大输出值允差±15%；
9、处方选择：治疗仪具有10个默认处方和10个自定义处方；
10、连续工作时间大于8h；
五、关节康复器（下肢持续被动运动仪）
1、角度范围：膝关节屈曲动作角度 0～130°；髋关节屈曲动作角度0～70°；踝关节屈曲动作角度为0～60°；内外翻动作角度为-27.5°～27.5°；
2、最大角速度：≤1.4°/s；
3、角速度：角速度分1至9档可调，步长为1档，连续可调;
4、最大承重载荷：200N；
5、痉挛保护：大，中，小3个等级，分别为180N、150N、120N，误差范围为±20%；
6、当患者在治疗过程中产生肌肉痉挛，超过设备设定痉挛保护力的时候，设备会进行痉挛保护，同时设备界面上痉挛保护字体闪烁，关节固定机构将反方向转动。当连续触发两次痉挛保护时设备停止输出；
7、痉挛保护应在3s内被激活，痉挛保护激活时伴有声音提示信号；
8、治疗时间：1～240min，步长为1min，连续可调，误差±10%；
9、仪器组成：主机（含控制部分）、关节固定机构、支撑机构、调节杆、手持操作器组成；
10、手持操作器具有伸展、启动/暂停功能；
11、配备防脱装置，避免手持式控制器从放置位置意外脱出；
12、调节杆1的调节范围0～100mm，调节杆2的调节范围为0～100mm，误差±10%；
13、具有手动急停保护功能；
14、启动及结束时具有提示音；
15、控制模式：正常、速度、角度；
16、断电时可自动保存当前参数，包括断电时的伸展角度、屈曲角度、运行角度、运行速度、控制力矩、控制模式；
17、控制力矩：分为大、中、小3个等级；
18、设备角度范围可调节，调节步长为1°，连续可调；
19、工作噪音：≤60dB；
六、空气压力波治疗仪
1、便携式机型，5英寸触摸屏，配一键飞梭装置。
2、1个气压通道。
3、配1个上肢气囊和2个下肢气囊，单个囊套为4腔气囊。
4、工作噪声：正常工作时的噪声应≤45dB（A）。
5、治疗仪可调节治疗模式、气囊类型，设置各腔室治疗压力、治疗时间等。
6、气囊压力即可单腔调节、也可总腔调节。
7、有8种充气模式：
(1)模式A：由远端到近端的逐个(腔室)常规充气模式。
(2)模式B：由远端到近端的每2个(腔室)常规充气模式。
(3)模式C：由远端到近端的逐个(腔室)渐进充气模式。
(4)模式D：由远端到近端的每2个(腔室)渐进充气模式。
(5)模式E：由近端到远端的逐个(腔室)常规充气模式。
(6)模式F：由近端到远端的每2个(腔室)常规充气模式。
(7)模式G：由模式A和模式B组成循环进行模式。
(8)模式H：由模式E和模式F组成循环进行模式。
8、压力范围：0～200mmHg可调，步长5mmHg。
9、总治疗时间：为0～99min可调，步长1min，默认时间20min。
10、压力保持时间0～12s可调，步长为1s，误差±1s。
11、间歇时间0～90s可调，调节步长为5s，误差±1s。
七、床单位臭氧消毒器
1、机身采用SPCC材质经现代防潮工艺制成，具有防锈、防蚀、耐候性强、防阻燃、美观大方、使用寿命更长等优点、配置四个万向脚轮，带刹车片，单手移动方便，安全系数高，推拉自如；
2、核心部件采用专利臭氧发生器，具有臭氧浓度高，性能稳定，使用寿命长、防干扰等优点；
3、采用大屏幕彩色中文液晶显示，操作更便捷，显示更直观；
4、微电脑程序控制，全智能控制一键启动，亦可手动操作，可在任意状态下进行各个过程时间设定,操作方便。
5、采用自主研发臭氧解析技术，消毒结束后进行臭氧解析，解析更彻底、无残留、安全可靠；
6、内置隐藏式配件抽屉，方便收纳各种配件及附件，抽拉自如；
7、消毒效果：采用臭氧消毒，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等杀灭绝对数值≥ 3.0，对表面自然菌的杀灭对数值＞1.00；（需提供检测报告）；
8、能有效去除附着在物体上的各种异味、血腥味、霉味、大小便味等，对消毒物品有增白的作用；
9、双管路设计，可同时对两个床位进行消毒，提高工作效率；
10、臭氧管材料选用四氟管材质，具有耐高温、那臭氧腐蚀；
11、消毒床罩能有效抗臭氧腐蚀；
12、出气口采用304不锈钢材质；
13、脚轮采用带刹车医用静音脚轮；
14、消毒程序：抽气/消毒/保持/解析；
15、臭氧浓度：≥1000mg/m3；
16、臭氧产量：≥5g/h;
17、消毒中臭氧泄漏浓度：≤0.06mg/m3；
18、输出压力：20Kpa;
19、工作电源：220V±22V，50Hz±1 Hz；
20、输入功率:≤295W，噪声≤45dB；
21、外形尺寸：400*448*1005mm。
八、电动起立床
1、输入功率：240VA；
2、使用电源：220V，50Hz：
3、起立床尺寸与角度：
(1)床体尺寸：1825mm×770mm×450mm（最低位置，含床垫），允差±50mm；
(2)床垫尺寸：1900*630mm，允差±50mm；
(3)床板高度连续可调，床板对称轴中心点距离地面的高度最低450mm,最高800mm，允差±50mm；
(4)床板垂直升降倾斜角度连续可调，且最大角度85°，允差-5°；
4、扶手板
(1)扶手板尺寸（长×宽）：770mm×370mm，允差±25mm；
(2)扶手板高度可调节，起立床直立85°时，扶手板最低位置距地面高度最低800mm，最高1500mm，允差±50mm，连续可调；
(3)扶手板到床板的垂直距离0～200mm连续可调，最大距离时允差±40mm；
5、踏板尺寸与角度
(1)踏板尺寸（长×宽）：310mm×170mm，允差±50mm；
(2)脚踏板上折可调节最大角度25°，下折可调节最大角度30°，允差±5°；
(3)脚踏板向内旋转可调节最大角度40°，向外旋转可调节最大角度30°，允差±5°；
(4)踏板的上表面与任何结构零件之间的间隙应不小于75mm；
(5)床板处于85°位置时，踏板上表面最低点与地面垂直距离为195mm，允差±40mm；
6、床板水平上升速度为10mm/s，水平下降速度为11mm/s，允差±2mm/s；
7、床板从水平位到直立位的运行时间应大于30s，床板从直立位到水平位的运行时间应大于30s；
8、安全工作载荷：
(1)床板的安全工作载荷为1700N；
(2)升降架安全工作载荷为2200N；
(3)脚踏板安全工作载荷为1500N；
(4)扶手板垂直安全工作载荷为750N，水平安全工作载荷为500N；
(5)固定带安全工作载荷为500N；
9、意外断电：电源中断及回复通电后，起立床保持在停止时的状态。
10、手持控制器调节床体角度；
11、电机最大升降推力10000N；
12、电机最大翻转推力10000N；
13、电机数量：2；
14、运动工作噪音：≤65dB。
九、超声波治疗仪
1、台面款机型，彩色液晶显示屏加一键飞梭操作；
2、仪器配有 1MHz固定治疗头和3.2MHz移动治疗头，结构简单，操作便捷；
3、声工作频率：1MHz、3.2MHz±10%；
4、功率：100VA；
5、额定输出功率：5W±20%；
6、使用电源：220V，50Hz；
7、波束类型：准直型；
8.波束不均匀系数：≤8；
9、治疗头有效辐射面积：2.5cm²±20%；
10、额定输出有效声强：≤3.0W/cm²；
11、波束最大声强：≤24W/cm²；
12、治疗时间：0~30分钟；
13、调制波形：脉冲波；
14、脉冲重复周期：10ms，误差±5%；
15、时间最大输出功率与输出功率的比值：1～10；
16、输出模式：9档脉冲模式和1档连续模式；
17、占空比：0～90%可调，步进为10%；
18、治疗头对有害进液的防护程度分属于IPX7，可以水下操作；
19、具有旋钮编码器操作功能，可通过旋钮编码器进行选择通道、设置治疗档位和治疗时间、启动/暂停/停止治疗等操作；
20、实时显示治疗通道、治疗档位、工作模式、有效声强、输出功率、工作状态、治疗时间等参数；
十、语言障碍康复评估与训练系统（失语症训练系统成人版）
1、产品组成：由硬件和专用软件组成。硬件包括：电脑主机、显示器、隔离变压器、打印机、键盘、鼠标、加密狗、麦克风、音箱、工作台和通讯电缆线等。专用软件包括四大功能模块：系统简介、资料管理、评估筛查和康复训练；
2、输入功率：300VA；
3、使用电源：220V，50Hz；
4、硬件配置
(1)CPU：双核及以上
(2)内存：8GB及以上
(3)硬盘：200G及以上；
5、软件环境：操作系统：Microsoft Windows 10及以上；
6、数据接口：
(1)传输协议为：USB协议
(2)储存格式为：QRP格式
7、系统简介功能：详尽解释整个系统的按键功能和操作说明
8、资料管理功能：具有登记，查询，修改患者基本情况信息、病例资料等功能
9、评估筛查功能：包括了听检查、视检查、语音检查和口语表达检查四部分。
(1)听检查：包括图匹配、指图、指数字、指字、是否判断检查。
(2)视检查：包括视图匹配、视执行检查。
(3)语音检查：包括清浊音检查。
(4)口语表达检查：包括跟读、记忆、看图讲名、看朗读、自己讲检查。
10、康复训练功能：包括评估结果、康复内容、康复建议三部分。
11、评估结果：查看当前患者当次评估测试结果。
12、康复内容：包括听训练、视训练、语音训练、发音器官训练、口语表达训练和学老师平台六大部分。
13、康复建议：针对失语、智能障碍、构音障碍三大类语言障碍疾病提供康复训练建议，可选择相对应的康复建议进行康复训练。
14、系统交互方式：支持Windows10鼠标键盘操作和触摸屏操作。
15、效率：软件功能界面间切换、信息查询处理时间≤2s。
16、连续工作时间大于8h。
十一、关节康复器（肩部持续被动运动仪）
1、功率：80VA；
2、使用电源：220V，50Hz；
3、角度范围：肩关节可做前屈、后伸运动，活动范围0～170°；
4、最大角速度：≤7°/s；
5、角速度：角速度分1至9档可调，步长为1档，连续可调;
6、最大承重载荷：80N；
7、痉挛保护：大，中，小3个等级，分别为120N、90N、60N，误差范围为±20%；
8、当患者在治疗过程中产生肌肉痉挛，超过设备设定痉挛保护力的时候，设备会进行痉挛保护，同时设备界面上痉挛保护字体闪烁，关节固定机构将反方向转动。当连续触发两次痉挛保护时设备停止输出；
9、痉挛保护应在3s内被激活，痉挛保护激活时伴有声音提示信号；
10、治疗时间：1～240min，步长为1min，连续可调，误差±10%；
11、仪器组成：主机（含控制部分）、关节固定机构、支撑机构、调节杆、手持操作器、支架组成；
12、手持操作器具有伸展、启动/暂停功能；
13、配备防脱装置，避免手持式控制器从放置位置意外脱出；
14、调节杆的调节范围：0～120mm，误差±10%；
15、支架可调范围为：0～495mm，误差±10%；
16、设备具有校准复位功能；
17、具有手动急停保护功能；
18、启动及结束时具有提示音；
19、控制模式：正常、速度、角度；
20、断电时可自动保存当前参数，包括断电时的伸展角度、屈曲角度、运行角度、运行速度、控制力矩、控制模式；
十二、关节康复器（肘关节持续被动运动仪）
1、功率：80VA；
2、使用电源：220V，50Hz；
3、角度范围：肘关节屈曲动作角度为0～135°；
4、最大角速度：≤7°/s；
5、角速度：角速度分1至9档可调，步长为1档，连续可调;
6、最大承重载荷：50N；
7、痉挛保护：大，中，小3个等级，分别为100N、75N、50N，误差范围为±20%
8、当患者在治疗过程中产生肌肉痉挛，超过设备设定痉挛保护力的时候，设备会进行痉挛保护，同时设备界面上痉挛保护字体闪烁，关节固定机构将反方向转动。当连续触发两次痉挛保护时设备停止输出；
9、痉挛保护应在3s内被激活，痉挛保护激活时伴有声音提示信号；
10、治疗时间：1～240min，步长为1min，连续可调，误差±10%；
11、仪器组成：主机（含控制部分）、关节固定机构、支撑机构、调节杆、手持操作器、支架组成；
12、手持操作器具有伸展、启动/暂停功能；
13、配备防脱装置，避免手持式控制器从放置位置意外脱出；
14、调节杆的调节范围：0～150mm，误差±10%；
15、支架可调范围为：0～495mm，误差±10%
16、设备具有校准复位功能；
17、具有手动急停保护功能；
18、启动及结束时具有提示音；
19、控制模式：正常、速度、角度；
十三、吞咽神经和肌肉电刺激仪（吞咽障碍理疗仪手持式）
1、通道数量：四通道，八个电极，治疗强度可单独调节。
2、电流类型：TENS经皮神经电刺激、NMES神经肌肉电刺激。
3、电流波型：双相对称脉冲。
4、输出及调制模式：连续输出，间歇输出、脉宽调制、频率调制。
5、电流强度：0-120mA，步进1mA。
6、输出频率：1-150Hz，步进1Hz。
7、输出脉宽：50-450μs，步进10μs。
8、脉冲周期：6.67--1000ms。
9、可调时间：1-99min。
10、便携手持式主机，使用交流电电源或者可重复充电电池供电
11、2+2模式，四通道可独立控制并两两输出不同的电流。能同时治疗多个不同病症的患者，提高使用率及治疗效率。
12、四段式处方编程，提高治疗效果，丰富患者治疗体验。
13、治疗处方：31个临床处方。
14、自定义10个个人处方。
15、所有处方均可在治疗时调节频率、脉宽、治疗时间等参数均可进行针对性调节。
16、近期使用的10个处方可便捷调用，且自动记录上次治疗强度大小，可直接使用。
17、具有处方治疗图示功能，明确电极放置位置，精确治疗且具有示教作用。
18、可锁定治疗列表，防止患者误操作界面，也可提供出租服务，规定使用者只能执行专业人员确定的程序。
19、尺寸：160x100x35 mm。
20、主机重量（含电池）：440.5 g。
21、屏幕：显示屏面积2.6寸。
22、可进行分段式治疗：在一次治疗过程中，可以分多段时间设定不同的治疗强度，以此来避免人体对电刺激的适应性及耐受性，从而达到更好的治疗效果。
23、设备可以进行充电反复使用。
十四、治疗师PT凳子
1、结构型式：主架、凳面；材质：座垫聚氨脂一次发泡、铝钢结合；外形尺寸58×58×37～57cm；带液压油缸，360°旋转；额定承载：≥2000N；产品用途：康复师进行手法治疗时可移动的坐具。
2、凳面高度可调，方便康复师使用。
3、凳体底部设计有万向滑轮，可以自由移动，凳面可以360°旋转。
十五、四肢联动康复器（四肢联动）
1、输入功率：150VA。
2、工作条件：AC 220V±10%，50Hz±2%。
3、四肢联动康复器有上下肢训练、脉搏血氧、分隔训练功能。
4、具有用户资料管理系统：可搜索、新建、查看、删除、修改用户资料，资料可导出。
5、安全保护：
(1)手动急停：当出现紧急情况时，按下急停开关，可立即停止工作。
(2)痉挛保护：在被动训练状态，当患者产生肌肉痉挛时，康复器在5s之内停止运转，痉挛保护激活时应伴有声音提示信号。
(3)脉搏血氧保护：若接有脉搏血氧仪设备，接收到的数据超出脉搏、血氧设定值，20s内康复器停止工作。
6、结构要求：
(1)把手长度手动最大可调节行程为175mm，7段可调，每段调节行程25mm。
(2)座椅的水平旋转角度为360°可调节，每90°为一个间隔。座椅前后手动最大可调节行程为280mm，分级可调。
(3)座椅最大承重135kg。
7、连续工作时间：＞8h。
8、工作噪声：正常工作时的噪声应≤60 dB。
9、支持中英文切换。
上下肢训练
10、康复器可根据患者运动状态自动切换主动模式和被动模式，自动切换前提供至少2s的切换提示。
11、被动模式
(1)转速15～55 r/min可调，调节步长为1 r/min，康复器显示转速监测值。
(2)康复器的转速变化率不大于0.5 r/s2。
(3)康复器输出扭矩1～20 N·m可调，调节步长为1N·m。
12、主动模式
(1)康复器的阻力扭矩0～20 N·m可调，调节步长为1N·m，阻力控制分为自动，手动，自动+手动3种模式。
(2)康复器显示转速监测值。
13、训练时间：0～120min可调，步长1min。
14、对称性监测：康复器提供肌力对称性信息，以图示的方式显示，并含有相对比例数据。
15、痉挛保护等级低、中、高三档可调，痉挛扭矩分别为：10、15、20 N·m。
16、上下肢训练可分为3个阶段：预热阶段、积极治疗阶段、消极治疗阶段；5个时期：预热期、过渡期、积极治疗期、消极治疗期、冷却期。
17、康复器有可接收脉搏血氧仪设备数据的接口，可监测患者脉搏血氧数据。
18.分隔训练：将训练过程分隔成若干阶段，单独设置每一阶段的持续时间、控制转速、阻力和最大电刺激量，并可设置分隔训练的循环次数。
十六、跑步机
1、峰值功率：2.0HP（实际0.85HP）
2、额定电压：AC220-240V/50HZ     AC110-120V/60HZ
3、速度范围：1.0-14KM/H
4、功能：5寸LCD显示.时间.速度.距离.卡路里.心率、程式.模式.手动坡度
5、程序：P1-P12,三个倒计模式
6、最大承重量：120kg
7、跑步面积：1150mm*420mm
8、展开尺寸：1500*700*1170mm
9、折叠尺寸：700*700*1130mm
10、包装尺寸：1560*770*285mm
11、净重、毛重：44.5KG/53KG
投标人条件
1.投标人必须具有销售、安装、维修保养能力。
2.投标人必须为合格设备制造商或者合法授权的代理商。
3.产品质量保证规范符合中华人民共和国国家相关标准。
4.投标人应按照医院要求将设备接入医院心电网络系统，接入系统产生的所有费用由投标人承担。
[bookmark: _GoBack]5.付款方式:设备安装调试运行正常验收合格后，投标人将发票、合同、验收报告等资料送至医院，医院收到发票后60日内付款。
6.设备整机质保期为三年，质保范围包括主机、所有配件及消耗性材料，设备出现故障2小时内响应，24小时内到达医院现场维修该设备。如保修期内中标单位未按时履行维修义务，按总价的百分之五，向医院支付违约金，造成医院损失，中标单位另行赔偿。

