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1、可无创性测量连续每搏的血压、脉率、心输出量及血流动力学参数。
2、血流动力学参数包含以下：心输出量（CO）、心指数（CI）、每搏量（SV）、每搏指数（SVI）、外周血管阻力（SVR）、外周血管阻力指数（SVRI）、每搏变异度（SVV）、左室每搏做功（LVSW）、左室每搏指数（LVSWI）。
3、氧动力学参数可计算：动脉氧含量CaO2、静脉氧含量CvO2、动静脉氧含量差CavO2、氧供DO2、氧耗VO2、氧摄取率O2ER、氧供指数DO2I、氧耗指数VO2I、氧摄取指数O2EI。
4、抗电刀干扰。
5、适用病人：年龄：13-100岁，体重范围：15kg-150kg，身高范围：100cm-200cm的成年人。
6、测量范围： 收缩压35mmHg~250 mmHg
平均压25mmHg~230 mmHg
舒张压20mmHg~220 mmHg
心输出量CO：0.35~30.0 L/min、脉率30~200bpm
7、可显示2通道动脉脉搏波形
8、支持血压校准和心输出量校准，且支持袖带血压测量及其自动校准。
9、支持USB接口数据导出，包含30天及以上的病例数据
10、分辨率1280x800像素，屏幕尺寸10.1″，彩色LCD显示。
11、全触摸屏操作，且可以锁定屏幕，防止误碰。
12、使用USB接口对设备系统软件升级。
13、支持网口、蓝牙的通讯方式与外部设备进行通讯，与兼容的打印机连接可打印测量结果。
14、便携式结构，便于移动，本仪器交直流两用，内部电源使用7.4V 7500mAh，高容量可充电锂电池，单独使用内部电源可工作6小时以上。
15、可对血压、脉率、心输出量参数进行报警限设置，当超出设置的上下限时可报警。
16、报警方式：均采用声光报警，并记录报警时状态供回顾。
17、分辨率：血压值1mmHg；心输出量值0.01L/min；脉率值1bpm。
18、误差：血压值±5%或者±1.1kPa（±8mmHg），两者取较大者；
心输出量CO:误差为±3%或者±1.5L/min，两者取较大者。
脉率：±2%或者±3bpm，两者取最大者。
配置清单
1、主机1台
2、主线缆1条
3、主线缆延长线1条
4、耳夹脉搏传感器1条
5、电源线1条
6、血压导气管1根
7、等电位连接线1条
8、血压袖带（大成人 33~47cm）1个
9、血压袖带（成人 25~35cm）1个
10、血压袖带（小成人 20~28m）1个
投标人条件
1.投标人必须具有销售、安装、维修保养能力。
2.投标人必须为合格设备制造商或者合法授权的代理商。
3.产品质量保证规范符合中华人民共和国国家相关标准。
4.投标人应按照医院要求将设备接入医院信息系统，接入系统产生的所有费用由投标人承担。
5.付款方式:安装验收调试合格，正常运行后，手续齐全的情况下60日内付款。
6.设备整机质保期为三年，质保范围包括主机、所有配件及消耗性材料，设备出现故障2小时内响应，24小时内到达医院现场维修该设备。如保修期内中标单位未按时履行维修义务，按总价的百分之五，向医院支付违约金，造成医院损失，中标单位另行赔偿。

