数字减影血管造影系统（DSA）技术参数

一、机架系统：满足心、脑、周围血管的造影和介入治疗需要

1、悬吊式机架，能覆盖全身之功能

2、机架可进行等中心旋转

3、机架运动包括电动和手动两种方式

4、C型臂旋转速度（非旋转采集）LAO/RAO：≥25°/秒

5、C型臂环内滑动速度（非旋转采集）CRAN/CAU：≥25°/秒

6、CRA：≥90°

7、CAU：≥90°

8、RAO：≥180°

9、LAO：≥120°

10、旋转采集角度≥200°

11、床旁可以单手柄控制、操作C型臂机架的运动

12、C臂的旋转角度：C臂检查摆位无死角，C臂旋转至任何角度均可投照

13、数码显示所有C型臂旋转角度信息

14、机架可分别在头位、左侧位、右侧位进行透视和采集

二、导管床

1、满足全身检查、治疗的要求

2、床面要求为碳纤维材料

3、纵向运动范围：≥120cm

4、导管床横向运动：≥35cm

5、床面升降范围：≥28cm

6、床面最低高度：≤78cm

7、床最大承重：≥200KG

8、任意位置承重：≥200KG

9、床长度：≥310cm

10、床宽度：≥48cm

11、床面患者最大有效覆盖：≥200cm

12、床面旋转角度：≥270度

13、导管床床垫、轨道夹、输液架、病人绑带以及线缆拖

三、X线球管

▲1、 球管阳极热容量：≥3.5MHU

2、球管管套热容量：≥6.9 MHU

3、最大阳极冷却速率：≥544kHU/min

▲4、球管阳极散热率：≥6700 W

5、金属陶瓷外壳

6、液态金属轴承球管

7、球管阳极转速：≤9600转/分钟

8、球管焦点≥2个，小焦点：≤0.4mm，大焦点：≤1.0mm

9、最小焦点功率：≥20kW

10、配备通用型、虹膜型等多种遮光器

11、遮光器位置可存储

12、心脏介入手术中，半透明楔形挡板可根据投照角度自动定位

13、透视末帧图像上可实现无射线调节遮光板、滤线器位置

四、平板探测器

▲1、探测器类型：≥16 bits非晶硅数字化平板探测器

2、最大有效成像视野(边长) ≥30cm X 38cm

3、≥6种物理成像视野，以适应不同部位介入需要

4、最大图像矩阵灰阶输出：1900 x 2480 x 16 bits

5、平板探测器分辨率：≥3.25LP／mm

6、像素尺寸：≤154μm

7、0 lp/mm 时DQE：≥77%

8、平板探测器带有防碰撞保护装置及防碰撞自动控制

五、高压发生器

1、高频逆变发生器，功率：≥100KW

2、最大管电流：≥1000mA

3、逆变频率：≥100kHZ

4、最小管电压：≤40KV

5、最大管电压：≥125KV

6、最短曝光时间：≤1ms

7、自动SID跟踪

8、全自动曝光控制，无需测试曝光

六、图像显示器

1、控制室：≥24英吋高亮医用高分辨率LCD显示器，≥两台，显示矩阵：≥1920 x 1080

2、操作室：≥27英寸医用高分辨率LCD显示器，≥四台，显示矩阵：≥1920 x 1080

3、最大视角：≥178°

4、亮度≥500Cd/m²

5、显示器上可显示X线使能、球管温度、曝光的kV,mA及ms、机架的旋转和成角信息、导管床高度、探测器视野、系统通用提示信息、选择的帧率、透视模式、累计透视时间、剂量率、累计剂量、DAP剂量面积乘积

七、射线剂量防护技术：

1、采用铜滤片自动插入技术消除球管软射线，最厚≥0.9mm

2、插入铜滤片数≥3片，具备自动和手动两种方式

3、具有球管内置栅控技术

4、具有床下防护铅帘，悬吊式防护铅屏

5、在SID改变，手术床水平移动以及垂直升降时均可实现实时追踪手术视野的无射线下视野定位功能。

▲6、为满足高分辨率影像要求，各家须提供最新同档次高清影像平台，并提供技术白皮书材料，例如Philips提供ClarityIQ平台，西门子提供OPTIQ平台，GE提供AutoRight平台等；

八、遥控器功能

1、序列选择和图像选择

2、检查循环播放和序列循环播放

3、浏览速度

4、序列纵览和检查纵览

5、激光灯指示

6、检查和序列的标记，用于存储

7、选择参考图像并调用

8、参考屏图像浏览和采集序列处理

9、减影和蒙片选择

九、测量分析

1、具备左心室分析软件，可测量舒张末期和收缩末期容积、射血分数、每博量测定，三种方法以上室壁运动曲线测量。

2、具备冠脉分析软件，所选血管段直径、狭窄信息、截面积、狭窄百分比等测量。

十、网络与接口

1、具有DICOM Send功能

2、具有DICOM Print功能

3、具有DICOM Query/Retrieve功能

4、具有DICOM Worklist功能

5、具有DICOM MPPS功能

6、激光相机接口

7、高压注射器接口

十一、附件

1、具备整个系统的升级能力

2、具有双向对讲系统

3、具有图像处理操作面板

4、具有红外遥控器至少2个

5、红外遥控器具有激光灯指示功能

6、具有悬吊式射线防护屏

7、具有床旁射线防护帘

8、具有悬吊式手术灯

9、具有输液器吊架

10、具有双侧臂托一对

11、具有头托

12、具有桡动脉穿刺臂托

13、提供多功能脚闸

十二、高级三维图像处理工作站

1、有独立的三维重建工作站硬件和软件

2、机架旋转速度：≥45度/秒，覆盖范围：≥200度

3、机架可在头位及侧位进行三维采集

4、具有体积/表面重建,最大密度投影、虚拟支架、 虚拟内窥镜、模拟机架位、钙化斑成像、透明血管成像功能

5、具有局部放大重建

6、具有专用脊柱三维采集程序及脊柱重建功能

7、具有钙化斑块重建

8、具有距离测量、体积测量功能

9、具有三维自动血管分析

10、具有动脉瘤自动分析、导管头模拟塑形功能

11、仅造影序列便可重建出三维图像；无需蒙片序列，减少曝光，加快手术进程

十三、类CT软组织成像

1、能提供类似CT的软组织图像，能够进行机架正位和侧位的类CT采集，以满足头部、胸部、腹部、盆腔、脊柱、四肢部分的采集和重建

2、能实现任意角度断面的观察，并可调节层厚，窗宽，窗位等CT参数

3、具有体积/表面重建,最大密度投影、虚拟支架、 虚拟内窥镜、模拟机架位、钙化斑成像、透明血管成像功能

4、具有局部放大重建

5、具有专用脊柱三维采集程序及脊柱重建功能

十四、三维路图功能

1、具有二维透视影像与重建三维血管图像实时匹配融合功能

2、旋转采集数据能够自动传输至工作站并自动重建，整个过程无需人为参与

3、可在实时的三维透视影像中进行如插入导丝、导管及弹簧圈等复杂介入操作

4、当C臂的投照角度，SID，及探测器的视野等改变时，二维透视影像与三维血管图像仍能实时、自动匹配融合，无延迟时间，方便手术操作

5、三维血管图像可随机架角度的变化而相应改变图像观察角度

6、能够分辨动静脉畸形、瘘口等病理现象，并自动生成手术路径

十五、冠脉支架实时显示功能

1、采集动态图像的同时，同时显示增强后的支架和球囊图像

2、冠脉支架实时显示在每幅图像上，自动探测球囊标记点

3、冠脉支架可以实时显示立即运行，自动循环播放

十六、冠脉路图导航功能

1、将实时透视和血管造影图像融合为自适应动态路径图，为冠脉介入提供导航指导

2、每个冠脉造影的图像都会自动创建和存储成动态路图

3、当透视的时候，图像会自动融合叠加在冠脉动态路图上

4、机架可自动跟踪冠脉路图所示的投照角度

5、单帧图像和动态图像都可以保存为DICOM格式

6、可选择以往冠脉造影图作为路图，为冠脉介入提供导航功能

十七、第三方产品

1、55寸显示屏  1台

（1）显示屏尺寸≥55 inch active TFT display，分辨率≥3840×2160，纵横比≥16:9，点距≤0.315 (H) x0.315 (V)mm，最大亮度≥800cd/m2，视角≥178°，响应时间≤8ms，净重≤34Kg

（2）视频输入端口：DVI≥7; DP≥1; HDMI2.0≥1; HDMI1.4≥1; 3G-SDI≥112G-SDI≥1

（3）外壳抗菌功能：外壳材质具有抗菌抑菌功能，提供CNAS检测报告

（4）神经网络颜色校准技术：具有神经网络颜色校准技术，显示器可以实现色彩的精确校准，有效解决了在不同场景使用不同信号源的情况下，显示器对同一显示画面的表现存在的差异性难题，提高显示器图像显示质量，减少不必要的误差。提供国家知识产权局出具的相关技术证明文件

（5）系统控制软件：配套系统控制软件具有远程调节显示器色温、曲线的功能，提供软件截图证明材料

2、高压注射器  1台

（1）注射压力:100~1200PSI

（2）注射剂量:1-150ml，步距 1ml

（3）注射速率:0.1-45ml/s,步距 0.1ml/s

（4）自动吸药速率:1-20ml/s

（5）针筒自识别:针筒安装自动推进，针筒拆卸自动回缩

（6）实时压力曲线:超压发出警示，并停止注射

3、多导电生理  1台

（1）安全标准：Ⅰ类CF型，整机具备除颤防护功能，悬浮隔离输入；

（2）控制主机：硬件配置≥四核CPU、内存≥8G、硬盘≥2T，具备双硬盘双系统功能

（3）总通道数≥32个通道（体表放大器≥12道、心内放大器双极≥16道、ABL≥ 2道、有创血压≥2道）；

（4）共模抑制比：体表≥95dB、心内≥95 dB；

（5）体表、心内固定增益多档可调：设置范围1 mm/mV 、2mm/mV、5 mm/mV、10 mm/mV 、20 mm/mV、40 mm/mV、50 mm/mV、100 mm/mV、200 mm/mV、400mm/mV；

（6）血压测量范围：0 ～300 mmHg；

（7）体表12选一功能：可将12导体表中的任意一道体表信号输出到其他具有触发功能的设备上，放大倍数500、1000、1500、2000、2500、3000、3500、4000；

（8）液晶显示设备：两台≥22英寸液晶显示设备（双屏均要求能实现实时显示手术图形），要求附加第三屏实时显示，可放在外间控制室；

4、防护套装    5套

5、铅屏风   1套

6、操作台桌椅  1套

7、联想M7626DNA 打印机 1台

8、电脑  4套

（1）处理器: i5-13500

（2）内存：16G DDR4

（3）硬盘：512G SSD

（4）23.8寸IPS显示器

9、DSA设备接入PACS授权

十八、设备配套设施项目

设备安装完成之后需配合环评审批工作，如有需要整改部分需密切配合整改，直至各项指标达标，顺利通过环评审批。

具体内容：

1、钢结构吊架。（安装吊架需将现有吊顶拆除，安装吊架完成之后恢复，现有电解钢板拆除更换，将现有吊顶高度3米降为2.9米），安装要求：按照设备使用需求安装。

2、百级天花。（安装吊架之后现有天花尺寸不符，需更换），安装要求：根据钢结构吊架完成所剩余面积定制天花。

3、电缆沟，根据设备布线图纸开设电缆沟槽，布线完成之后封闭沟槽，并铺设静电地板。

十九、配置清单

第一部分：主系统功能

| 1主系统 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  |
| 1.1 | 1 | Connect OS 多点云工作平台 |
| 1.2 | 1 | 100kHz X-ray Generatio 100k赫兹X线发生器 |
| 1.3 | 1 | 6.4 MHU X-ray Tube 6.4兆X线球管 |
| 1.4 | 1 | 20 Inch Dynamic Flat Detector 20英寸动态平板探测器 |
| 1.5 | 1 | Remote Service 远程维修服务系统 |
| 1.6 | 1 | User Interface 用户操作界面系统 |
| 1.7 | 1 | Control module 控制面板 |
| 1.8 | 1 | Win10 System Window 10 操作系统 |
| 1.9 | 1 | DICOM Interface DICOM接口 |
| 1.10 | 1 | Print preview DICOM打印 |
| 1.11 | 1 | RIS_CIS Interface RIS_CIS 接口 |
| 1.12 | 1 | Chinese/English interface 中/英文操作界面 |
| 2机架部分 |  |  |
| 2.1 | 1 | Ceiling Suspended Geometry 悬吊式机架 |
| 2.2 | 1 | EtherCAT Ceiling Suspended Geometry 以太网静音悬吊机架 |
| 3.手术床 |  |  |
| 3.1 | 1 | The Xper Table Standard 标准型导管床 |
| 3.2 | 1 | Floorplate AD5 患者检查床安装组件 |
| 3.3 | 1 | Table pivot option 床面旋转功能 |
| 4.图像采集处理 |  |  |
| 4.1 | 1 | Xres 4.0 逐点像素清晰优化 |
| 4.2 | 1 | SPIRIT 图像锐化技术 |
| 4.3 | 1 | HD Live HD Live 高清影像平台 |
| 4.4 | 1 | Extension to 30Fr/sec (mono) 30帧/秒拓展 |
| 4.5 | 1 | Quantitative Coronary Analysis 冠脉定量分析软件 |
| 4.6 | 1 | Left Ventricular Analysis 左心室分析软件 |
| 4.7 | 1 | Digital subtract angio 数字减影功能 |
| 5显示系统 |  |  |
| 5.1 | 1 | Extend to 4 F MCS in ER 手术间四架位显示器吊架 |
| 5.2 | 4 | 27 Inch LCD Monitor in ER 手术间27英寸监视器 |
| 5.3 | 2 | 24 Inch LCD Monitors in CR 控制间24英寸监视器 |
| 6附件 |  |  |
| 6.1 | 1 | Exam light 手术灯 |
| 6.2 | 1 | Viewpad 红外遥控器 |
| 6.3 | 1 | Intercom 双向对讲系统 |
| 6.4 | 1 | Arm support board 桡动脉穿刺用臂托 |
| 6.5 | 1 | Set of elbow support 双侧手臂托架 |
| 6.6 | 1 | Head support 头托 |
| 6.7 | 1 | Matress 床垫 |
| 6.8 | 1 | Video WCB 视频隔离连接盒 |
| 7. 固有辐射防护 |  |  |
| 7.1 | 1 | Radiation shield 悬吊铅屏风（第三方） |
| 7.2 | 1 | Radiation shield bracket 悬吊铅屏风吊架 |
| 7.3 | 1 | Table mounted radiation shield 床旁辐射防护（第三方） |
| 8 床旁智能操作系统 |  |  |
| 8.1 | 1 | Touch screen module 触摸屏面板 |
| 8.2 | 1 | TSM Chinese operating system 中文触屏操作系统 |

第二部分：高端低剂量防护体系

| 1 | 1 | X-ray conversion optimization 超高清5K2低剂量影像链 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 1 | GridSwitch 球管栅控 |
| 3 | 1 | SpectraBeam Pre-filtration 铜频谱滤过 |
| 4 | 1 | Advanced image processing 专利图像处理 |
| 5 | 1 | Last image Hold without radiation LIH无射线调整视野 |
| 6 | 1 | FluoroChoices & FluoroStore 透视剂量床旁选择和存储 |
| 7 | 1 | Wise View & Alert 手术室内剂量显示和预警 |
| 8 | 1 | Optimized X-ray protocols 优化的X射线协议 |
| 9 | 1 | Radiation Dose Structured Report 自动生成剂量报告 |

第三部分：高端选件功能

| 1 | 1 | Procedure Cards 程序卡片 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 1 | Zero Dose Positioning 零剂量定位 |
| 3 | 1 | Combined Mask 组合蒙片 |
| 4 | 1 | Roadmap Pro 智能路图 |
| 5 | 1 | Azurion ClarityIQ 超清影像DSA血管造影系统 |
| 6 | 1 | Instant Parallel Working 实时并行工作 |
| 7 | 1 | Real time digital link 实时数字链接 |

第四部分：神经介入高端选件功能

| 1 | 1 | Rotational scan 旋转采集 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 1 | IW hardware 高级三维工作站 |
| 3 | 1 | Smart CT angio Acquisition 三维采集 |
| 4 | 1 | Smart 3D Guidance 三维采集引导引擎 |
| 5 | 1 | Smart CT Reconstructing 三维重建 |
| 6 | 1 | SmartCT Vessel Analysis SmartCT血管分析功能 |
| 7 | 1 | Computer Assisted Aneurysm Analysis (CAAA) 计算机辅助动脉瘤分析软件包 |
| 8 | 1 | Catheter Tip Simulation 导管头模拟塑形 |
| 9 | 1 | Vitrtual stenting 虚拟支架系统 |
| 10 | 1 | Endoscopy 虚拟内窥镜 |
| 11 | 1 | Smart CT on TSM 触屏操作三维重建 |
| 12 | 1 | Smart CT Soft Tissue Acquisition 超清类CT采集 |
| 13 | 1 | Smart CT Soft Tissue Reconstructing 超清类CT重建 |
| 14 | 1 | SmartCT Soft Tissue Dual CBCT Open 开放式SmartCT软组织扫描程序 |
| 15 | 1 | SmartCT Metal Artifact Reduction software package SmartCT金属伪影抑制(MAR) CT成像应用技术包 |
| 16 | 1 | SmartCT BMI Noise Reduction software package SmartCT BMI噪声抑制CT成像应用技术包 |
| 17 | 1 | SmartMask Monoplane 智能蒙片 |
| 18 | 1 | FD Dual Fluoro monoplane 双透视 |
| 19 | 1 | SmartCT Vaso 高分辨率软组织CT |
| 20 | 1 | SmartCT 3D Roadmap 三维路图 |

第五部分：心脏介入高端选件功能

| 1 | 1 | StentBoost Live 实时支架精晰显示 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 1 | Dynamic Coronary Roadmap 动态冠脉路图 |

第六部分：第三方产品

| 1 | 1 | 55寸显示屏 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 高压注射器 |
| 3 | 1 | 多导电生理 |
| 4 | 5 | 防护套装 |
| 5 | 1 | 铅屏风 |
| 6 | 1 | 操作台桌椅 |

投标人条件

1.投标人必须具有销售、安装、维修保养能力。

2.投标人必须为合格设备制造商及其合法授权的代理商。

3.产品质量保证规范符合中华人民共和国国家相关标准。

4.付款方式:安装验收调试合格，正常运行后，付30％；正常运行六个月后付30%；正常运行一年后付35%，余5％质保期满后支付。

5.设备整机质保期为三年，质保范围包括主机、所有配件及消耗性材料，设备出现故障4小时内到达甲方现场维修该设备。如保修期内中标单位未按时履行维修义务，按总价的百分之五，向医院支付违约金，造成医院损失，中标单位另行赔偿。