病理科设备技术参数

一、冷冻切片机
1、设备操作：采用纯按键控制，按键数量≥23个，便于确保操作人员在高度紧张时仍能快速完成术中冰冻切片，并便于戴手套操作。
2、具备双压缩机制冷，实现一个压缩机控制箱体制冷，另一压缩机控制样本头单独制冷。
3、刀架制冷：采用冷空气循环（CryoZone）和刀架送风技术，确保刀架和样本头周围空气低温恒定。
4、环保：带HEPA空气净化系统，确保安全的实验室环境（可选配）
5、冷冻箱：冷冻箱制冷温度 ≤ -35℃，冷冻箱采用不锈钢无缝焊接，无死角，易于清洗和消毒。腔体内净容量74.3L，可用容积34L（长485mm x 宽324mm x 高214mm），足够空间易于操作。
6、按键式除霜，非触摸屏控制除霜。
7、冷冻箱具备自动除霜功能并可编程，可设置24小时自动除霜一次，除霜时长快至12分钟。样本头制冷系统可进行电加热器除霜，除霜时长可快至15分钟。
8、速冻架：速冻架冷冻位点数 ≥ 17个，速冷架制冷温度 ≤ -42℃。
9、配置病理科全流程管理系统，包括冰冻切片点位。
10、快速制冷位点：具备珀尔帖（Peltier）快速制冷位点，位点数 ≥ 2个，珀尔帖元件可为速冻架提供额外制冷，并采用一键式额外制冷时间设置功能。额外制冷时间可达10分钟，并与速冻架温差可达17℃。
11、按键式机身控制面板：控制面板设计有按键式电动粗进、切片和修块控制按钮，并有指示灯提示功能。
12、在样品回缩时面板以亮黄色提示，控制面板需含有按键式样品头快速回位功能、样品头以20um恒定前移和后移功能、样品头快速前移功能。
13、配置病理科全流程管理系统，包括冰冻切片点位。
14、切片厚度范围：1-100 um。
15、修片厚度：修片厚度设置范围1-600 um。修块值超出切片厚度 200 μm 时，控制面板显示屏闪烁，明确通知操作者切片过厚。
16、修片模式：设置有用于临床样本的快速修块模式，即10 μm、20 μm、30 μm、40 μm修块厚度快速设置。并设置有用于科研样本的精细修块模式，厚度1.0 μm – 10.0 μm时以1.0 μm增幅；厚度10.0 μm – 20.0 μm时以2.0 μm增幅；厚度20.0 μm – 50.0 μm时以5.0 μm增幅；厚度50.0 μm – 100.0 μm时以10.0 μm增幅；厚度100.0 μm – 600.0 μm时以50.0 μm增幅。
17、有效水平进样： ≤25 mm。
18、有效样品垂直行程：≤ 59 mm。
19、电动粗修：采用2档电动粗修，快速修块速度900 μm /s，慢速修块速度300 μm /s。
20、样品回缩：具备样品回缩功能，回缩行程20 μm并可关闭。
21、样品定位：± 8°定位及360°旋转，自动中心定位和精确0位指示确保样本准确快速定位。
22、环境安全：设备机身采用抗菌银离子涂层技术，可有效阻止细菌与微生物在设备表面繁殖。
23、人员安全：具备UVC紫外消毒系统，有效灭活新冠病毒、HIV、分枝杆菌肺结核、甲型流感病毒、脊髓灰质炎病毒、真菌、肝炎病毒等有害微生物和病毒，并可提供第三方检测实验室认证。消毒系统可预设置30分钟中等消毒与180分钟强效消毒2种消毒模式。
24、制冷剂：采用 320克 R-452A型环保制冷剂（提供说明书证明）。
25、最大可切片样品尺寸：50 mm x 80 mm。
26、滑窗加热：具备滑窗加热功能，以避免滑窗产生雾气或结冰。
27、高刚度机芯整体镶嵌在机身内部，有效避免内外部温度不一致导致的热胀冷缩，造成切片质量下降。高精度五相步进电机确保精确进给，确保切片精确均匀。
28、刀架: 采用多点夹持设计保证刀片稳定不动，刀架左右移动分三段，每段间隔约28mm，每段到位有轻微的咔哒反馈声和手感，压板采用Niflor涂层哑光处理（聚四氟乙烯分散体系涂层）处理保证切片顺滑。
29、具有LED屏幕24小时实时显示时间。
30、具有VAC真空抽吸旋钮（提供真机照片）。
31、刀架腕托可与刀架防卷板进行灵活互换。
32、提供同品牌并有一类备案证的冷冻包埋剂（提供照片及一类备案证）。
33、机身提供19个铂金温度感应点。
34、具有独立显示开口扳手的图像，提示设备需维护（提供照片）。
35、具备“雪花”按键/“最冷”按键，可直接选择样品头最低温度（－50℃）。36、具备“融化雪花”按键可启动或暂停对止对冷冻箱、样品头或速冻架的手动除霜操作。
37、具备“灯泡”按键可打开或关闭LED照明灯。
38、具备星号按键可启用Peltier元件为速冻架提供额外制冷。
39、半刀切片：具备半刀切片功能，可进行半刀切片。

二、玻片打号机
1、采用紫外线冷激光打印技术，激光器功率≥3W，大功率激光器可以保证更好的打印效果和使用寿命（提供激光器功率证明材料）。
2、设备内置≥8英寸彩色触控屏操作(非外接屏幕)。
3、打印方式≥4种，至少包含设备单机打印、连接电脑打印、病理系统打印、扫描条码打印等方式。
4、输出通量：一次性批量输出槽容量≥50片，输出槽装满自动语音提示。
5、装载通量：一次加载量≥200片；加载槽无玻片时会自动语音提示。
6、装载槽方向：采用前置装片设计（非顶部和侧边装片的方式）。
7、解析分段功能：可对解析文档中的字段进行再分段，原来只能显示在一行的内容，通过此功能可按需分行显示。
8、玻片推送方式：采用顶部推片模式，优先打印加载槽最上方玻片，避免推送过程受压力挤压碎片（提供设备顶部推片结构实物图片）。
9、双通道打印：双加载槽可设定放置不同类型用途玻片，如常规、免疫组化等，设备自动按需调用对应模板、玻片类型进行打印；（提供模板与类型匹配的软件界面截图）
10、内置三层活性炭粉尘净化系统，具有≥2个过滤模块，标配真空负压吸附清洁装置，保护环境安全和操作者身体健康；滤芯碘吸附值≥1200。
11、报警提示功能：具有≥3种报警方式（包括但不限于语音报警提示、灯光报警提示、文字报警提示）。指示灯光颜色≥3种状态指示灯，需要表达状态正在打印、准备就绪、设备异常；
12、玻片检测：可自动检测载玻片油漆面正反，如油漆面朝下放置，设备自动停止打印并进行提示；
13、语音控制功能：内置语音智能控制系统，可通过语音识别执行相关操作，可通过该功能执行打印、复位、关机、补打号等相关操作。拒绝使用外置语音模块控制（提供语音控制软件界面图片或者提供专利证书）
14、关联售后管理系统：设备具有自动关联厂家的售后管理系统功能，用户通过扫设备上的小程序码可查询设备相关信息，并向厂家和代理商的售后团队提交售后服务、查看进度、服务评价以及产品知识库。
15、可兼容科室现有病理系统，可在系统内打印标记，二维码等信息，无任何不兼容状态，并承担接口费用。

三、包埋盒打号机
1、打印原理：采用紫外冷激光打印技术，拒绝色带、喷墨的打印方式。
2、激光器功率≥3W。（提供证明文件）
3、设备内置≥8英寸彩色触控屏操作.拒绝外接屏幕。
4、上载方式：采用转盘式上载槽，包埋盒上载槽≥6个，单槽容纳量≥75个；可根据需求自动切换转盘工位，拒绝手动替换。输出方式：机身内置传感器，可实现收集托盘的自动进、出，单个托盘存储≥99个包埋盒；打印完成包埋盒需垂直放置于收集槽中，方便查看和随时取用。
5、颜色识别功能：可同时装载≥6种颜色包埋盒。无需进行通道和包埋盒颜色匹配，设备能够自动识别包埋盒颜色进行通道选定。（提供包埋盒颜色与样本类型匹配软件界面截图）
[bookmark: OLE_LINK1]6、颜色识别方式：内置智能颜色识别传感器，可自动识别包埋盒颜色记录对应参数；拒绝通道匹配的方式代替。 
7、打印速度：打印速度 ≤2.5 秒/个；
[bookmark: _Hlk124502094]8、扫描打印功能：设备内置扫描头，自动感应开启。可以扫描样本单上的病理号条码直接打印；扫描解码种类≥30种。
9、打印效果：打印的包埋盒字符抗酸抗碱、耐二甲苯、福尔马林、酒精腐蚀，耐刮擦，适宜长期保存。
10、标配语音控制功能：内置语音控制系统，拒绝外接语音控制模块。（提供语音控制软件界面图片或证书）
[bookmark: _Hlk124512177]11、粉尘净化系统：内置三层活性炭粉尘净化系统，标配真空负压吸附清洁装置，保护环境安全和操作者身体健康；滤芯碘吸附值≥1200.（提供滤芯安装位置照片以及滤芯碘值证明材料）
[bookmark: _Hlk124501673][bookmark: _Hlk124501686][bookmark: _Hlk124501598]12、报警提示功能：具有≥3种报警方式（包括但不限于语音报警提示、灯光报警提示、文字报警提示）。紧急停止功能：具有紧急停止物理按键，在选错号码时、机器故障时，可一键快速终止打印，避免浪费包埋盒；（提供设备紧急停止按键实物图片）
13、设备配备网络接口≥2个，USB接口≥3个。方便设备接入科室内网，便于整体化管理。（提供接口数量实际拍摄照片）
14、智能电源管理：自动休眠功能，将整机功耗降至30W以下，节能环保，内置柔光照明灯，便于客户查看打印好的包埋盒信息，避免误拿，打印过程中设备噪音≤60db。
15、关联售后管理系统：设备具有自动关联厂家的售后管理系统功能，用户通过扫设备上的小程序码可查询设备相关信息，并向厂家和代理商的售后团队提交售后服务、查看进度、服务评价以及产品知识库。
16、可对接科室现有病理系统，可在系统内打印标记，二维码等信息，无任何不兼容状态，并承担相应接口费用。

投标人条件
1.投标人必须具有销售、安装、维修保养能力。
2.投标人必须为合格设备制造商及其合法授权的代理商。
[bookmark: _GoBack]3.产品质量保证规范符合中华人民共和国国家相关标准。
4.投标人应按照医院要求将设备接入医院信息系统，接入系统产生的所有费用由投标人承担。
5.付款方式:安装验收调试合格，正常运行后，手续齐全的情况下60日付款。
6.设备整机质保期为三年，质保范围包括主机、所有配件及消耗性材料，设备出现故障2小时内响应，24小时内到达医院现场维修该设备。如保修期内中标单位未按时履行维修义务，按总价的百分之五，向医院支付违约金，造成医院损失，中标单位另行赔偿。


