全自动电子血压计技术参数

1、适用范围：测量成人血压、脉率和脉搏波波形；

2、测量原理：示波法，降压过程测量血压；

3、测量范围：

3.1、静态压力：0mmHg～300mmHg；

3.2、动态血压：收缩压≥（60～255）mmHg，舒张压≥（30～195）mmHg；

3.3、脉率：35 bpm～185 bpm；

4、测量精准度：

4.1、血压：误差≤±3mmHg；   

4.2、脉率：35bpm～100bpm范围内，误差≤±2bpm；

           100bpm～185bpm范围内，误差≤±3bpm；

5、测量分辨率:

5.1显示分辨率：1mmHg或0.1kPa； 

5.2脉率：1bpm；

6、适用臂围：≥16cm～43cm；

7、单机存储容量：≥2000例；
8、数字式LED屏显示：显示《中国高血压防治指南》定义的血压分级水平，并根据测量结果自动评估血压。

9、测量可信度提醒：根据血压信号强度，能够显示测量结果的可信度等级。
10、袖带裹紧方式：通过气囊充气膨胀裹紧袖带，提高测量精准度和受检者舒适度；

11、充放气方式：智能充气、线性放气；

12、臂姿确认功能：通过肘部开关结构确认手臂正确摆位，提高测量结果准确度；

13、人体位置检测：通过红外传感器检测人体距离血压计位置，判断坐姿是否正确并自动进行语音指导。

14、多种控制方式：至少具有按键控制和产品软件控制2种控制方式。

15、自测自动模式：可自动进行多次测量并计算平均值，测量次数支持2-6次自定义
16、联网功能：可通过USB接口、WIFI联网、RJ45联网等方式进行联网；

17、语音提示功能：真人语音播报操作指导、注意事项、测量结果以及设备状态提醒；

18、卷筒角度可调：可适应不同高度的人群进行正确姿势测量；

19、多外置接口开放：不需要借助工作站，血压计自身可直接连接扫码枪（选配）、身份证读卡器（选配），实现病人信息快速录入；

20、热敏打印机：可选配热敏打印机打印测量结果，具有多种打印模式支持用户选择；

21、电磁兼容性：辐射发射水平达到B类标准，满足可直接连接家用电网使用的要求。

投标人条件

1.投标人必须具有销售、安装、维修保养能力。

2.投标人必须为合格设备制造商或者合法授权的代理商。
3.产品质量保证规范符合中华人民共和国国家相关标准。

4.投标人应按照医院要求将设备接入医院信息系统，接入系统产生的所有费用由投标人承担。
5.付款方式:安装验收调试合格，正常运行后，手续齐全的情况下60日内付款。
6.设备整机质保期为三年，质保范围包括主机、所有配件及消耗性材料，设备出现故障2小时内响应，24小时内到达医院现场维修该设备。如保修期内中标单位未按时履行维修义务，按总价的百分之五，向医院支付违约金，造成医院损失，中标单位另行赔偿。

