- 中医科设备技术参数

- 一、灸疗床（针灸推拿治疗床）技术参数

- 1、数量:10台；材质：实木框架+绒布包海绵床面（带头孔 带手臂洞）。

- 2、长*宽*高：≥190cm*80cm*62cm。

- 3、床面采用高密度、高弹性的海绵填充床面，床面厚度≥10mm，六条实木床腿厚度  ≥80mm，置物架厚度≥40mm。

- 4、床体承重：≥400kg。

- 5、可升降床头承重：≥100kg，具有多档可调节靠背。

- 6、实木床体多螺丝固定，稳固支撑。

- 7、床腿下方加有防滑脚垫。

- 8、头枕采用高密度海绵填充。

- 9、带储物柜一个。

- 10、一个折叠挡板 可以玩手机。

- 二、电子针疗仪（电针治疗仪）技术参数

- 1、数量:6台；电源:内部电源 DC9V;电源适配器(输入 AC220V±22V 50Hz±1Hz;输出 DC9V)

2、输入功率:10.0VA

3、输出脉冲波形：非对称双向脉冲波

4、输出脉冲路数：六路输出

5、最大输出功率:0.3VA(250Ω负载阻抗下)

6、输出脉冲频率：1-100Hz 可调,允差为±15%

7、工作模式

（1）连续波工作模式:连续

（2）断续波工作模式:工作 15s,停 5s

（3)疏密波工作模式:疏波频率与密波频率之比是 1:5，疏波工作 5s，密波工作 10s(断续波、疏密波时间允差为±15％)

8、输出电流的限制≤10mA(250Ω负载阻抗下)

9、输出直流分量：0

10、输出脉冲宽度：0.2ms±30%（EMC 检测基本性能）

11、体积：345mm× 225mm× 94mm

12、重量：1.4kg

13、配置清单

（1）输出导线6 根

（2）皮肤电极 6 副(尺寸:50mm*50mm)

（3)毫针电极金属夹 6 副(尺寸:≤28mm)

- 三、电磁波治疗器（TDP治疗仪）(数量:6台）技术参数

- 1、正常工作条件

- （1）环境温度∶5℃~40℃。

- （2）相对湿度∶<80%。

- （3）大气压力∶700hPa～1060hPa。

- （4）电源电压∶~220V，频率∶50Hz。

- 2、辐射板产生的能量应主要分布在2μm~25μm波长范围内。

- 3、温度控制

- （1）辐射板的表面温度误差应不大于土10%。

- （2）辐射板的表面温度不均匀度应不超过20%。

- 4、时间控制

- （1）热响应时间应不超过20min。

- （2）治疗器配备的0min～60min的可调定时器，当达到预定工作时间后，加热器应立即停止工作、并发出声或光指示，定时器准确度误差应不超过土10%。

- 5、加热器工作寿命，在额定功率下使用，应不少于2000h。

- 6、无有害射线产生。

- 7、黄色的指示灯，以指示加热器处于工作状态。

- 8、外部标记

- （1）如有操作不当会对患者造成过热灼伤的危险，治疗器应具有防止过热灼伤的标志

- （2）如有因治疗器失衡而对患者造成烫伤的危险，治疗器应具有小心倾倒烫伤的标志、治疗器正常工作时，由于疏忽造成设备的倾倒时，设备应自动切断输出，直至设备恢复到正常工作位置。

- 四、艾灸排烟系统（数量：1套）技术参数

- 1、额定电压：220。
2、额定功率：≥270W。
3、艾灸专用集气罩：

- （1）材质：轻质、耐高温、透明、高分子材料。

- （2）厚度：4.0mm±0.3mm。

- （3）拉伸屈服应力≥55MPa。

- （4）拉伸弹性模量≥2800MPa。

- （5）拉伸冲击强度≥180KJ/m²。

- （6）维卡软化温度≥180℃。

- （7）热变形温度≥180℃。

- （8）透光率≥90%。

（9）防火等级：A1阻燃防火等级。

- （10）针对疗灸特点，可360°旋转、任意调节方向，易拆卸、重组及清洗，进风口配备艾灸专用过滤芯（艾灸专用过滤芯要求可以提供一次性和重复性的）。

- （11）提供两种尺寸供选择，长方形650mm×420mm、850mm×550mm；临床可任选其中一种。

- 4、万向吸气臂

- （1）进气管直径≤95mm,

- （2）关节：符合空气动力学设计，高密度轻质高分子材质，带旋转阻尼控制功能，关节锁止固定后不变形不下垂。

- （3）关节连接杆：不锈钢连接杆。

- （4）关节松紧旋钮：高密度轻质高分子材质。

- （5）关节密封圈：采用高密度轻质高分子材质，高硬度、高耐磨、耐腐蚀、不易老化。

- （6）材质：铝合金材质；可旋转、折叠，可在任意位置悬停，定位精准，表面氧化和防酸碱和防艾油处理、抛光不易脱落，易清洗。吸气臂内壁要求做防艾油处理。

- （7）吸气臂≥4节。

- 5、吊顶支架

- （1）不锈铁材质，厚度≥1.5 mm，并且内外表面做喷塑处理，喷塑厚度≥2μm，表面光滑、无毛刺。

- （2）尺寸（mm）：100×100×1200（长度可根据现场实际定制）

（3）甲醛释放量≤0.1mg/kg。

- 6、安装底座

- （1）安装特点：可选择吊顶或墙壁安装。

- （2）安装尺寸：可根据现场实际定制

- （3）采用≥6mm厚实芯钢板加工而成，表面做喷塑处理。其长度根据临床做艾灸疗法的种类来确定。

- 7、重复性艾灸过滤芯

- （1）衬板材质：环保材质

- （2）直径≥115mm。

- （3）高度≥30mm

- （4）内、外网材质为金属

- （5）铅含量≤0.001%；镉含量≤0.0003%；汞含量≤0.001%。

- 8、灸疗管道

- （1）管道风阻的摩擦系数低，油烟不易结污垢，保证管道的密闭性良好。

- （2）管道及管件内壁需均匀光滑，流动阻力小并且不易结垢。

- （3）管道应具有优良的隔声性能，能减少由气体流动引起的振动和噪声。

- （4）管道材料弹性优良使得管材和管件截面可随着冻胀的液体一起膨胀而不会胀裂。

- （5）管道材料为不良热导体和阻燃材料，以减少结露现象与热损。

- 9、艾灸专用风机

- （1）功率≥1,1kW。

- （2）噪音≤75dB。

- （3）风量≥6200m³/h。

- （4）风压≥500Pa。

- （5）风机要求恒风、恒压和防艾油

- 10、艾灸专用油烟净化系统

- （1）处理风量≥6000 m³/h。

（2）油烟去除率≥95%。

- （3）净化器本体阻力≤100Pa。

- （4）功率≥500W。

- （5）不锈钢材质。

- 11、艾灸专用除味净化系统

- （1）处理风量≥6000 m³/h。

- （2）味道去除率≥95%

- （3）净化器本体阻力≤100Pa。

- （4）功率≥500W。

- （5）不锈钢材质。

- 12、每床配备独立的开关阀门，可调节吸力。
13、可吸附艾灸产生的艾烟、艾灰、艾油，系统直接净化，无需使用耗材。
14、可4个床位同时使用。

- 15、配置清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 艾灸专用集气罩 | 个 | 4 |  |
| 2 | 万向吸气臂 | 套 | 4 |  |
| 3 | 安装底座 | 套 | 4 | 定制 |
| 4 | 吊顶支架 | 套 | 4 | 定制 |
| 5 | 主管道 | 批 | 1 |  |
| 6 | 重复性艾灸过滤芯 | 个 | 4 |  |
| 7 | 电源控制系统 | 套 | 2 |  |
| 8 | 风机支架 | 套 | 1 | 定制 |
| 9 | 艾灸专用油烟净化系统 | 台 | 1 |  |
| 10 | 艾灸专用除臭净化系统 | 台 | 1 |  |
| 11 | 艾灸专用风机 | 台 | 1 |  |
| 12 | 阻抗式消音器 | 套 | 1 |  |
| 13 | 电缆线 | 批 | 1 |  |
| 14 | 辅助材料 | 批 | 1 | 定制 |

投标人条件

1.投标人必须具有销售、安装、维修保养能力。

2.投标人必须为合格设备制造商及其合法授权的代理商。

3.产品质量保证规范符合中华人民共和国国家相关标准。

4.投标人应按照医院要求将设备接入医院信息系统，接入系统产生的所有费用由投标人承担。

5.付款方式:安装验收调试合格，正常运行后，手续齐全的情况下60日付款。

6.设备整机质保期为三年，质保范围包括主机、所有配件，设备出现故障4小时内到达甲方现场维修该设备。如保修期内中标单位未按时履行维修义务，按总价的百分之五，向医院支付违约金，造成医院损失，中标单位另行赔偿。