万分之一天平技术参数

1.最大秤量：≥110g。可读性：≤0.1mg。
2.重复性（5%载荷下）：≤0.08mg,线性误差：≤0.06mg，灵敏度偏移（标称加载下）：≤0.3mg。
3.最小称量值（USP，允差=0.10% ）：≤160mg。
4.LCD 混合触摸屏，每个称量过程按照显示屏SOP操作，自动执行计算，打印结果或将结果传输到存储设备
5.即插即用 自动识别外围设备USB-A 与 RS232 多个接口，便于轻松传输数据
6.具有耐化学腐蚀性的PBT顶部外壳及金属底座
7.内置 9 种应用程序，方便快捷调用
8.密码保护可防止未经授权或意外更改设置，确保所有天平操作员使用相同的设置，并确保过程一致。
9.坚固而持久的电磁力补偿 (EMFC) 称重传感器避免环境的影响和干扰
10.内部校准功能，一键触发的内置砝码校准功能

投标人条件
1.投标人必须具有销售、安装、维修保养能力。
2.投标人必须为合格设备制造商及其合法授权的代理商。
3.产品质量保证规范符合中华人民共和国国家相关标准。
4.投标人应按照医院要求将设备接入医院信息系统，接入系统产生的所有费用由投标人承担。
5.付款方式:安装验收调试合格，正常运行后，手续齐全的情况下60日付款。
[bookmark: _GoBack]6.设备整机质保期为三年，质保范围包括主机、所有配件及消耗性材料，设备出现故障2小时内响应，24小时内到达医院现场维修该设备。如保修期内中标单位未按时履行维修义务，按总价的百分之五，向医院支付违约金，造成医院损失，中标单位另行赔偿。

