多导睡眠监测仪技术需求

- 数量3套

- 技术参数：

- （一）硬件系统

1、主机具备 Type-C四合一接口，无需对设备进行拔卡读取数据。

2、内置至少蓝牙5.4，可无线拓展呼末、Co2、食道压、呼吸音等具备无线功能设备。

- 3、设备总导联数≥57导，至少包含：脑电≥10导、眼电2导、下颌肌电2导、心电、动态血压(收缩压、舒张压、平均压)、心肺藕合、脉搏传导时间(PTT)、心率、口鼻气流、鼾声、血氧饱和度、胸式运动、腹式运动、胸/腹运动(3D)、模拟气流、脉搏、鼾声(MIC式)、语音记录、体位、体动、腿动、CPAP压力滴定16导、视频等。

- 4、内置≥16G TF存储卡。

- 5、内置≥4000mAh可充电锂电池，充满电后可持续记录时间不低于14小时，屏幕上有电量显示，并且有低电量提示功能。

- 6、主机具备≥3寸彩色显示屏，可同屏显示脑电、心电、口鼻气流、鼾声、血氧饱和度、脉搏、体位、体动、胸/腹运动等导联通道参数的数据信号接收情况及数据动态。

- 7、心肺藕合(CPC)技术、整体围绕型电感体积描记法(RIP)胸腹带技术、3D陀螺仪技术、多重技术采集胸腹运动情况、呼吸努力度。3D陀螺仪技术能精准捕捉胸腹运动细微变化情况，监测用户胸/腹运动、体位、体动等参数。

8、心肺藕合（CPC）技术辅助睡眠分期，进行睡眠方面评估，可以判断睡眠分期、睡眠潜伏期、睡眠效率、睡眠质量等。

- 9、主机重量≤200g(含电池),一键式操作。

- 10、支持无线实时数据观察和主机屏幕数据观察两种方式，患者可自由移动。

- 11、MIC鼾声和压力式气流鼾声同时监测，MIC鼾声语音回放。

- ★12、集成式一体化脑电线设计，脑电、眼电由一根主线树状分支，避免线缆缠绕，金杯式镀金电极。

- 13、专业防呆口设计，每个导联插口均不相同，只要能正常插入接口，就能保障传感器连接不出错。

- ★14、设备主机一体式设计，无需连接任何模块、组件，血氧、脑电等所有数据采集传感器直接与主机连接。

15、可支持无创正压呼吸机进行压力滴定实验，可进行远程压力滴定、远程呼吸机参数调节。

（二）软件系统

- 1、具有全中文界面自动分析软件。

- 2、软件内置成人、儿童分析功能。

- 3、软件具备自动分析、手动分析功能。

- 4、全中文报告模版，具备多种监测报告模版供临床人员自主选择，支持报告模版版自定义编辑修改。

- 5、可将记录数据导出为EDF格式文件，并可导出Excel事件统计表，方便临床进行数据统计及科研教学使用。

- 6、分析软件具备一键查看心率变异散点图功能。

- 7、连续无创血压分析脉搏传导时间(PTT)、动态血压(收缩压、舒张压、平均压)，记录睡眠过程中血压变化趋势，并出具动态血压报告。

- 8、智能电脑自动分析软件，可提供多种总结报告单，如睡眠监测报告报告单、呼吸事件汇总表、血氧汇总表、综合趋势图、压力滴定报表，具备数据管理功能。

9、分析软件具备同步视频、音频回放功能。

（三）压力滴定系统

1、能与睡眠监测软件搭配进行远程压力滴定、远程呼吸机参数调节。

2、电脑端可实时显示滴定呼吸机的各项参数，包含工作模式、 呼吸压力、呼吸频率、吸呼比I:E、漏气量、潮气量、分钟通气量等。

- 3、适用范围:睡眠呼吸暂停低通气综合征。

- 4、至少具备具有手动单水平通气模式、自动单水平通气模式、自动双水平模式、自主呼吸与时间控制模式。

- 5、通气压力范围:4cm-30cmH2O。

- 6、压力调节步长:0.5cmH2O。

- 7、具有≥3档可调呼气压力释放功能。

- 8、延时升压:0-60min。

- 9、具有自动漏气补偿、自动海拔补偿、自动启停、耗材更换提醒功能。

- 10、屏幕及操作:屏幕≥3.5寸，参数整屏显示，触屏和旋钮混合交互，可单手操作。

- 11、具有一体式湿化器:0-6档湿度可调，具备预加热及冷却功能。

- 12、数据传输方式:具有SD卡存储数据，可通过软件读取分析患者适用情况；同时可通过WIFI进行数据传输，可在手机APP及服务平台，查看患者使用情况，显示 AHI值、患者使用时间、面罩佩戴情况等，二维码速查快速查看前一天使用详情。

- 13、采用微信小程序、远程管理平台、数据分析软件数据管理。

- 14、具有压力、流速、呼吸频率、潮气量、漏气量、实时监测信息。

- 15、无消音棉回路设计，有效降低噪音，便于呼吸机消毒、保养。

- 16、具有多重过滤系统。

（四）其他技术要求

- ★1、建立中央监控室，在医生电脑和监控大屏同步实时显示病人波形图和病床监控画面，方便医生实时检测、治疗、跟踪病人情况。

- 2、设备能够连接医院HIS系统。

3、具有工作站，含电脑主机、显示器、专用台车、摄像头。

（五）配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 多导睡眠监测仪主机 | 1台 |
| 2 | 主机固定壳 | 1个 |
| 3 | USB线 | 1条 |
| 4 | 数据终端 | 1个 |
| 5 | 脑电导联线 | 4套 |
| 6 | 心电导联线 | 1套 |
| 7 | 腿动运动传感器 | 1条 |
| 8 | 血氧指套（TypeC 口） | 2条 |
| 9 | 胸腹带 | 2条 |
| 10 | 胸腹带连接线 | 1条 |
| 11 | 便携包 | 1个 |
| 12 | 鼻氧管 | 2条 |
| 13 | 电脑 | 2套 |
| 14 | 专用台车 | 1台 |
| 15 | 高清摄像头 | 1个 |
| 16 | 滴定呼吸机 | 1台 |
| 17 | 打印机 | 1台 |
| 以上为单套设备配置，三套设备配置相同 |  |  |

投标人条件

1.投标人必须具有销售、安装、维修保养能力。

2.投标人必须为合格设备制造商及其合法授权的代理商。

3.产品质量保证规范符合中华人民共和国国家相关标准。

4.设备如果需要接入医院信息系统，投标人应按照医院要求将设备接入医院信息系统，接入系统产生的所有费用由投标人承担。

5.付款方式:安装验收调试合格后，60日内支付。

6.设备整机质保期为三年，质保范围包括主机、所有配件及消耗性材料，设备出现故障4小时内到达甲方现场维修该设备。如保修期内中标单位未按时履行维修义务，按总价的百分之五，向医院支付违约金，造成医院损失，中标单位另行赔偿。

经颅磁刺激治疗仪技术需求

1、输出频率: 0.1Hz～60Hz。

2、刺激强度：1.5T～8T。

3、输出步长：输出脉冲频率在1Hz以下时，脉冲频率设置步长为0.1Hz，超过1Hz时步长为0.5Hz。

4、计时功能:设定刺激方案后，设备应能依据设定方案自行计算总刺激时间。

5、多种刺激模式，包括：单脉冲刺激模式、重复刺激模式、序列刺激模式、TBS刺激模式、外部触发模式，单拍成对刺激模式，可自由切换。

6、配备专业医用级隔离电源。系统为硬件级安全的双系统。

7、具备有医疗器械注册证或者符合YY 1057-2016标准要求的脚踏开关，确保性能稳定，操作使用更方便。

8、圆环线圈、平面8字型线圈均具备双面刺激。

9、磁刺激主机自带显示屏，显示屏可直观显示刺激强度、线圈温度、线圈连接状态、通信连接状态及液冷机运行状态，设备操作界面非一体式工作站或笔记本电脑。

10、同一台机器，既可实现双拍毫秒级同步刺激，也可实现单拍毫秒级同步；满足特殊患者脑网络多个关键节点关联刺激的要求。

11、具有双路独立的温控液冷功能，非两台液冷机拼凑式降温。

12、单拍同步时间间隔：10ms～254ms （单脉冲模式）双拍同步刺激时间间隔：0ms～252ms（重复刺激模式），双拍同步刺激时间间隔0~58000ms（单脉冲刺激模式）。

13、靶点位置3D显示功能，提示大脑皮层靶点刺激区及头部治疗区的准确位置。治疗方案：设备软件具备≥195种治疗处方。

14、治疗模式和肌电诱发模式下，可以实现肌电图的连续监控。

15、设备治疗结束有语音提示功能，治疗结束后可语音提示病人。

16、一台设备可以同时满足：A线圈和B线圈可以实现不同处方、不同刺激强度同时治疗两个不同病症病人，A线圈治疗病人过程中可以随时开启B线圈病人的治疗。磁刺激仪台车左右两侧共具备4个线圈支臂固定位置，可自由切换，满足不同治疗模式。

17、设备软件具有电容放电计数功能，兼容多种设备的触发接口，满足临床和科研使用。

18、磁感应最大变化率：30 KT/s -130KT/s。

19、保护装置：线圈应有独立的保护装置，当线圈发生故障时，停止磁场输出并有提示。

20、脉冲宽度：330us~410us。

21、设备非一体机，主机，副机，液冷机独立分开，磁刺激主机可单独链接肌电图做检测使用。

22、配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 磁刺激仪主机 | 1台 |
| 2 | 磁刺激仪副机 | 1台 |
| 3 | 液冷机 | 1台 |
| 4 | 磁刺激仪定位帽 | 5项 |
| 5 | 电源线 | 1根 |
| 6 | 体表(肌电)电极 | 20片 |
| 7 | 脚踏开关 | 1个 |
| 8 | 运动诱发电位监测模块及附件 | 1套 |
| 9 | 刺激线圈支架 | 2套 |
| 10 | PC 机 | 1台 |
| 11 | 软件系统 | 1套 |
| 12 | 键盘鼠标套装 | 1套 |
| 13 | 台车 | 1个 |
| 14 | 文档资料 | 1个 |

投标人条件

1.投标人必须具有销售、安装、维修保养能力。

2.投标人必须为合格设备制造商及其合法授权的代理商。

3.产品质量保证规范符合中华人民共和国国家相关标准。

4.投标人应按照医院要求将设备接入医院信息系统，接入系统产生的所有费用由投标人承担。

5.付款方式:安装验收调试合格，正常运行后，付30％；正常运行六个月后付30%；正常运行一年后付30%，余10％质保期满后支付。

6.设备整机质保期为三年，质保范围包括主机、所有配件及消耗性材料，设备出现故障4小时内到达甲方现场维修该设备。如保修期内中标单位未按时履行维修义务，按总价的百分之五，向医院支付违约金，造成医院损失，中标单位另行赔偿。