  - 移动心电图机等1批心电诊断设备技术参数

  - 一、多导联心电分析系统（移动心电图机）

- 1、输入阻抗：≥122MΩ；

- 2、输入回路电流：≤0.1μA

- 3、A/D转换：24bit；

- 4、定标电压：1mV±1%；

- 5、耐极化电压：≥±1000mV；

- 6、频率和脉冲响应范围至少包含0.05-500Hz；

- 7、标准灵敏度：10mm/mV±5%；

- 8、走纸速度：在25mm/s和50mm/s纸速时,误差不超过±5%；

- 9、设备小巧轻便，标配可移动台车，采集设备可适应手持和移动台车等多场景应用方式，便于出诊、床旁的心电图采集；

- 10、显示屏≥10英寸，屏幕亮度可调，支持背景网格显示，支持多点触控操作；

- 11、提供用户名/工号+密码、扫二维码、急诊登录等多种登录模式；

- 12、可根据临床实际使用环境，配置急诊模式或病房模式；

- 13、支持12导同步采集；

- 14、具备待检查医嘱信息列表显示功能，可在设备显示待检查患者医嘱列表。

- 15、支持多阶段心率变异检查采集、报告功能。

- 16、支持心得安试验检查报告的功能。

- 17、消息实时提醒功能，如危急报告提醒、诊断退回提醒、导联纠错提醒、诊断完成提醒。

- 18、具备危急值管理功能。

- 二、动态心电记录分析系统（动态心电记录盒）

- 1、重量（不含电池）：≤60克。

- 2、尺寸≤70×60×20 mm。

- 3、电源：一节7号碱性电池。

- 4、记录时间：支持连续记录时间24小时以上。

- 5、导联：支持3导联、12导联心电数据记录。

- 6、转换精度：24位。

- 7、起博检测：支持硬件采集起搏信号。

- 8、屏幕显示：支持显示心电波形、记录时间、当前时间等信息。

- 9、支持导联脱落提醒功能。

- 10、断电续采：当电池断电或没电，换上电池可继续记录心电波形。

- 11、支持记录呼吸、体位及运动功能：能记录呼吸波形，可显示仰位、附位、左侧位、右侧位、坐立位和运动曲线。

- 三、动态血压监测仪

- 1、测量方法：阶梯放气示波法。

- 2、收缩压测量范围：40-260 mmHg。

- 3、舒张压测量范围：20-210 mmHg。

- 4、脉率测量范围：40-200 bpm。

- 5、分辨率：血压为≤1mmHg；脉率为≤1bpm。

- 6、准确性：血压为±3 mmHg；脉率为±3bpm。

- 7、监测时长：不低于24小时。

- 8、手动按钮：具备手动插入测量按钮功能。

- 9、事件按钮：具备佩戴者手动按键记录异常情况按钮。

- 10、工作电源：两节5号AA碱性电池。

- 11、安全系统：最大充气压力限制到290mmHg；断电自动安全打开阀门；最大BP测量时间限制到少于120秒。

- 12、取样周期：具备多个独立可程序化周期(5，10，15，20，30，45，60，90、120min)。

- 13、尺寸：≤118×67×29mm。

- 14、净重量：≤210g，包括电池。

- 15、数据连接：USB传输。

- 四、动态心电血压记录仪（动态心电血压二合一）

- 1、一台记录仪可同时记录动态心电图与动态血压数据，也可单独测量动态心电图或者动态血压。

2、记录仪具备心电和血压联动功能，能自动识别心率变化及ST-T变化，如超过设定的范围，即会自动增加测量血压，以便观察心电图有病变时的血压情况。

3、可在记录仪中可预置病人信息，杜绝混淆。

4、记录仪具备断电续记功能。

5、记录仪血压部分不仅仅有白天和晚上测量时间段，还可自由设置5个测量时间段。

6、记录仪动态血压部分双核设计，安全更有保障，动态范围大，自动适应各种血压和不同脉搏的病人。

7、显示方式： ≥300 X 200彩色液晶，液晶显示亮度及屏幕休眠时间可调。

8、工作模式：12导联兼容3导联（双独立起搏通道）。

9、记录时间：48小时，单心电模式可做7天。

10、电源：2节5号（AA）碱性电池或充电电池。

11、电极数量：10电极（12导联）/7电极或者5电极（3导联）。

12、具备预置病人信息功能，断电续记功能。

13、记录仪具备压力检定功能，双核压力过载保护系统，，如遇特殊情况可中断测量并快速释压，具备自动补充气功能。

14、采样率：＞38000Hz。

15、ADC分辨率：12位。

16、共模抑制比：≥ 80dB。

17、存储方式：内置SD存储卡。

18、存储容量：8G。

19、通讯接口：USB数据线读卡器兼容。

20、血压示值范围：0～300mmHg。

21、测量范围：收缩压：50～255mmHg；舒张压：30～200mmHg。

22、血压测量精度：误差≤ 3mmHg。

23、血压测量间隔时间：5～240分钟可任意选择。

24、尺寸：≤ 103mm X 76mm X 31mm。

25、重量：≤ 180g。

投标人条件

1.投标人必须具有销售、安装、维修保养能力。

2.投标人必须为合格设备制造商或者合法授权的代理商。

3.产品质量保证规范符合中华人民共和国国家相关标准。

4.投标人应按照医院要求将设备接入医院心电网络系统，接入系统产生的所有费用由投标人承担。

5.付款方式:安装验收调试合格，正常运行后，手续齐全的情况下60日内付款。

6.设备整机质保期为三年，质保范围包括主机、所有配件及消耗性材料，设备出现故障4小时内到达甲方现场维修该设备。如保修期内中标单位未按时履行维修义务，按总价的百分之五，向医院支付违约金，造成医院损失，中标单位另行赔偿。